ТЗА    АТ -30, АТ-31    Ауд 189   8:30-8:50

Лабораторно – практичне заняття 24

РОЗРАХУНКИ ЕЖЕКТОРНОГО СОПЛА ГІП  ТЗА

Так, під час збільшення діаметра вхідного сопла (у вимірювального сопла діаметр звичайно дорівнює 2 мм) діапазон вимірювання також збільшується, але при цьому чутливість КZ зменшується. Підвищенням робочого тиску можна збільшити чутливість схеми. В табл. 14.6 наведено експериментальні характеристики схем з ежекторними соплами.

Таблиця 14.6

Характеристики ГІП з ежекторними соплами

| d1, мм | Р, МПа | Zmax, мм | Zmin, мм | Кz, МПа/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,30 | 0,10 0,15 0,20 | 0,450 | 0,160 | 0,30 0,40 0,60 |
| 1,40 | 0,10 0,15 0,20 | 0,480 | 0,165 | 0,25 0,40 0,50 |
| 1,50 | 0,10 0,15 0,20 | 0,550 | 0,170 | 0,22 0,32 0,42 |
| 1,75 | 0,10 0,15 0,20 | 0,600 | 0,190 | 0,2 0,3 0,4 |

Примітка. Zmax i Zmin – зазори, що відповідають початку та кінцю прямолінійної ділянки характеристики Р(Z).

Вимірювальну схему з ежекторними соплами розраховують на основі рівняння збереження кількості руху між перерізами І–І і II–II (рис. 14.18, а):

| G1w1−(G1+G2)w2=f2(Pa−Pb)+ΔR−F, | (14.46) |
| --- | --- |

де G1, 1 – масова витрата і швидкість потоку середовища, яке витікає з вхідного сопла діаметром d1; G2 – масова витрата ежектованого середовища; 2 – швидкість потоку середовища, яке витікає з вимірювального сопла діаметром d2, f2 – площа витікання з вимірювального сопла; Рa – атмосферний тиск; Рв=р+Ра – абсолютний вимірювальний тиск; R – додаткова сила тиску на вхідні краї вимірювального сопла; Р – сила тертя між перерізами І–І і II–II (через її мале значення в подальших розрахунках вона береться нульовою).

Ліва частина рівняння (14.46) визначає зміну кількості руху між даними перерізами, а права частина характеризує імпульс гідродинамічних сил.

Для спрощення розрахунку береться R=0. Крім того, в разі глухої вимірювальної камери для усталеного режиму G2=0.

Рис. 14.18. Основні параметри ежекторного перетворювача

Тоді після деяких перетворень рівняння (14.16) отримуємо вираз для статичної характеристики схеми з ежектором:

| P=2Pf2f1−ε2f2f1−ε−f2f12, | (14.47) |
| --- | --- |

де  =1/2; 1,2  – густина середовища, яке витікає відповідно з вхідного та вимірювального сопла. При контролі лінійних розмірів f2=d2Z. Через велику складність аналітичних викладок і для спрощення розрахунку значення  взяте за експериментальними графіками залежності р(Z).

З аналізу розрахункових залежностей та експериментальних даних встановлено, що  залежить не від абсолютних геометричних розмірів сопел, а від співвідношення площ перерізів сопел та робочого тиску. Рекомендують робочий тиск брати 1105...2105 Па.

Емпірична формула залежності (f2/f1):

– при робочому надлишковому тиску 2105 Па

| ε2,0=1+e−13,8f22f12; | (14.48) |
| --- | --- |

– при робочому надлишковому тиску 1,5105 Па

| ε1,5=1+e−12,5f24f12; | (14.49) |
| --- | --- |

– при робочому надлишковому тиску 1105 Па

| ε1,0=1+e−12,0f22f12; | (14.50) |
| --- | --- |

Чутливість схеми з ежекторним соплом

| Kz=dPdZ≈8Pf2f1f2f1−2εd2d122f2f1−ε−f2f12. | (14.51) |
| --- | --- |

Проектуючи прилади з ежекторними соплами, потрібно враховувати, що форма торця вимірювального сопла істотно впливає на характер залежності р(Z). Так, якщо вимірювальне сопло виконано з великим плоским пояском (1 мм), на робочій ділянці кривої р(Z) виникає різкий стрибок тиску – точка A (рис. 14.18, б). Поява цього стрибка на кривій р(Z) пояснюється різким перестроюванням течії в зазорі. Віялоподібний струмінь при певному зазорі відривається від поверхні торця сопла; в результаті звужується площа його перерізу, витрата стрибком зменшується, що спричиняє збільшення вимірювального тиску. Зауважимо, що перестроювання течії при збільшенні та зменшенні зазору відбувається при різних його величинах. Цей гістерезис в перестроюванні течії зумовлений в'язкістю середовища.

Стрибки тиску виникають в звичайних схемах з вимірювальним соплом та великим плоским пояском. Проте ці стрибки часто виникають, коли зазори більші від робочих зазорів, що відповідає прямолінійному відрізку характеристики р(Z). Експериментальні дослідження вимірювальних сопел, плоский торець яких від експерименту до експерименту зменшували, показали, що при ширині плоского пояска (D–d2)/2<0,5 стрибок тиску на кривій р(Z) не спостерігається. Тому торець сопла потрібно виконувати з пояском, не більшим за 0,5 мм.

Очевидно, що довжина l прохідного перерізу вимірювального сопла (рис. 14.18, в), що утворює додатковий опір витіканню середовища, а також є ланкою вирівнювання поля швидкостей і тисків потоку, може впливати на характер кривої р(Z).

На основі експериментальних залежностей визначено, що оптимальне значення l, при якому забезпечується максимальна прямолінійна ділянка характеристики, залежить від співвідношення площ прохідних перерізів вимірювального та вхідного сопел і для використовуваних робочих тисків Р=(1…2)105 Па практично не залежить від них. Це оптимальне значення обчислюють за емпіричною формулою

| l=13,5d12d2−1,5d2. | (14.52) |
| --- | --- |

Відстань l1 між вхідним і вимірювальним соплами істотно впливає на залежність р(Z), оскільки струмінь середовища, що витікає із вхідного сопла, в міру віддалення від нього розширюється і залежно від l1 підходить до вимірювального сопла з більшою або меншою площею поперечного перерізу. Якщо відстань l1 досить велика, то переріз вільного струменя, що витікає з вхідного сопла, біля входу у вимірювальне сопло може бути більшим за його прохідний переріз. В результаті вхідний поясок вимірювального сопла чинитиме додатковий опір струменю.

Відстань l1 між вхідним і вимірювальним соплами визначають з такої умови: кінцевий переріз вільного струменя, що витікає з вхідного сопла, має дорівнювати або бути меншим (біля входу у вимірювальне сопло) за площу прохідного перерізу вимірювального сопла. Ця умова виконується тоді, коли

| l1≈d2−d10,63. | (14.53) |
| --- | --- |