ТЗА    АТ -30, АТ-31    Ауд 117   10:00-11:20

Лекція 35

## Принцип дії ГІП

Призначений для безконтактного вимірювання деталі ГІП (рис. 14.2, а) являє собою вимірювальне циліндричне сопло 1, в якому роль заслінки виконує контрольована деталь 2. Витрата повітря (або рідини) в цьому разі визначатиметься площею f2 кільцевого зазора Z, що утворений торцем вимірювального сопла з діаметром прохідного перерізу d2 та поверхнею контрольованої деталі: 
f2=d2Z.

Практично вимірювання можливе за умови

πd2Z≤πd224,тобто Z≤0,25d2.

В противному разі зміна площі каналу витікання не залежатиме від зміни Z.

Рис. 14.2. Схеми ГІП

Перетворювачі з циліндричним соплом і плоскою заслінкою можуть бути виконані і для контактних вимірювань (рис. 14.2, б). Вони широко застосовуються завдяки простоті виготовлення.

Тоді, коли потрібні безконтактні вимірювання деталей, що мають малі розміри в одному напрямі, застосовують не циліндричні, а щілинні сопла. Прохідні перерізи в них виконують в вигляді прямокутника, одна з сторін якого в 6–10 разів більша за другу.

Для збільшення діапазону вимірювання використовують перетворювачі із заслінкою у вигляді конуса (рис. 14.2, в), параболоїда обертання (рис. 14.2. г), кулі (рис. 14.2, д) тощо.

Площа каналу витікання в перетворювача з конічною заслінкою (рис. 14.3, а, бічна поверхня зрізаного конуса)

| f2'=πd2lsinα−πl2sin2αcosα | (14.1) |
| --- | --- |

змінюється нелінійно залежно від вимірюваного переміщення l. Проте в разі обмеження діапазону вимірювання можна отримати заданий ступінь нелінійності загальної характеристики приладу.

Рис. 14.3. ГІП з конічною заслінкою: 
а – схема каналу витікання; б – конструкція перетворювача із 
зазором, що збільшується при натисканні на вимірювальний 
стрижень; в – те ж саме із зазором, що зменшується при 
натискуванні на вимірювальний стрижень

Перетворювачі з конічною заслінкою випускають з кутами при вершині конуса від 10 до 150°, що забезпечує діапазон вимірювань до 1 мм. Ці перетворювачі випускає завод «Калібр», їх конструкції зображено на рис. 14.3, б, в.

Рис. 14.4. Перетворювач з кульковою заслінкою: 
а – схема каналу витікання; б – конструкція

В перетворювачів з кульковою заслінкою нелінійність характеристики f’’2(х) значна. Але конструкція їх досить проста (рис. 14.4, б), вони працюють надійно і в разі обмеження діапазону вимірювання також дають змогу отримати задану нелінійність шкали приладу. Площа витікання (бічна поверхня зрізаного конуса АВСD на рис. 14.4, а)

f2''=πr(x+R2−r2)2+r2−πrR2(x+R2−r2)2+r2.	(14.2)

Для побудови кількадіапазонних приладів з рівномірною шкалою застосовують спеціальне профілювання заслінок. Використовуючи ці перетворювачі у вимірювальних схемах манометричного типу, заслінкам надають форми параболоїдів обертання (див. рис. 14.2, г).