ТЗА    АТ -29    Ауд 14    11:40-13:00

Лабораторно-практичне заняття 49

### Оптоелектричні растрові перетворювачі ТЗА

Останнім часом почала ширше використовуватися растрова вимірювальна техніка [15, 22, 42] у поєднанні з оптоелектричними перетворювачами. В растрових вимірювальних системах закладено принцип використання двох шкал (рухомої і нерухомої) для здобуття усередненої інформації про їх взаємне положення.

Застосовуючи растри як міри, можна побудувати автоматичні вимірювальні системи з похибкою не більш як ±(0,3...0,5) мкм на довжині 1...2 м і до ±0,2’’ для кутових вимірювань з великою швидкодією (100 і більше відліків за секунду).

В цих системах растрове спряження використовується як початковий вимірювальний механізм, що дає високе передаточне відношення, а оптоелектричний пристрій призначено для перетворення світлових смуг растрів у електричні імпульси. Ці імпульси спеціальними електричними пристроями зрештою перетворюються у вимірювальну інформацію, яка може бути подана у вигляді цифрового відліку або перетворена в потрібні сигнали для систем з числовим програмним керуванням верстатами.

Вимірювальне растрове спряження складається з двох растрів: вимірювального та індикаторного. Вимірювальний растр (рис. 16.32, а) – це сукупність темних штрихів, нанесених на поверхню прозорого матеріалу з кроком t1. Найчастіше застосовують растри, в яких ширина штрихів b і ширина проміжку а однакові. Довжина вимірювального растра має бути дещо більшою за діапазон вимірювань.

Рис. 16.32. Елементи растрового спряження

Індикаторний растр аналогічний вимірювальному, але значно меншої довжини. Крок цього растра t2 (рис. 16.32, б) дорівнює кроку вимірювального растра або дещо відрізняється від нього. Для високоточних вимірювань застосовують растри з кроком 0,05...0,01 мм.

Якщо кроки рівні і нульовим є кут нахилу штрихів обох решіток, виникає обтюраційний комбінований растр.

Під час відносного переміщення решіток відбувається часткове або повне накладення штрихів однієї решітки на світлопровідні ділянки іншої, внаслідок чого змінюється світловий потік, який проходить від джерела світла до фотоприймача.

Повний цикл зміни світлового потоку від максимуму до мінімуму при взаємному переміщенні решіток на один крок повторюватиметься на наступних кроках.

Залежно від кроку штрихів (відстань між двома сусідніми штрихами) решітки можна поділити на крупні та дрібні (дифракційні).

Крупні решітки пропускають світло, практично не викликаючи ефекту дифракції (густина нанесення штрихів не більша за 20 на 1 мм).

Якщо індикаторний растр накласти на вимірювальний так, щоб між ними був зазор (звичайно зазор не повинен перевищувати зіниці растра) і лінії індикаторного растра розмістилися під деяким кутом  до ліній вимірювального растра (рис. 16.33), то можна спостерігати муарові комбінаційні смуги, тобто світлі та темні смуги, що йдуть перпендикулярно до бісектриси кута з кроком 
Т >t, тобто маємо комбінаційний растр.

Комбінаційні смуги утворюються внаслідок того, що на окремих ділянках растрового поля проміжки одного з растрів затемнюються штрихами іншого растра, а там, де проміжки обох растрів збігаються, ділянки залишаються незатемненими.

Рис. 16.33. Спряження паралельного лінійного растра

Ширина смуг муару насамперед залежить від величини кута нахилу штрихів решіток. При зменшенні цього кута смуги муару стають ширшими. Коли кут стає більшим за 30°, муар зникає, тобто комбінаційні смуги спостерігаються при <30°.

Якщо один з растрів переміститься відносно іншого на крок t, то комбінаційні муарові смуги зсунуться на крок Т. Крім того, при переміщенні індикаторного растра (він розміщений зверху) праворуч комбінаційні смуги переміщуються згори вниз, а при переміщенні ліворуч – у зворотному напрямі. В результаті відносного переміщення растрів на один крок t штрихів муарові комбінаційні смуги пересуваються на один крок Т.

Ефект переміщення муарових смуг характеризується коефіцієнтом збільшення переміщення

k=Tt=12sinϕ2,

Якщо на растрове поле накласти непрозору діафрагму з щілинами (рис. 16.34), крок яких дорівнює кроку комбінаційного растра, то під час руху комбінаційних смуг відносно цих щілин світловий потік на площі щілин різко змінюватиметься.

Світлові імпульси (один імпульс при відносному переміщенні растрів на крок t) є джерелами інформації про контрольоване переміщення.

Для визначення напряму переміщення використовують додаткові сигнали від растрової ланки, зсунуті один відносно одного на деяку фазу.

Це досягається відповідним розміщенням діафрагм – щілин відносно комбінаційних смуг.

На рис. 16.34 на одному кроці комбінаційного растра розміщені чотири щілини, зсунені на 1/4 відносно одна одної, що відповідає зсуву фази сигналу пропорційно до /2.

Рис. 16.34. Схема розміщення щілин діафрагми 
оптичної системи

Якщо використовувати реверсивний лічильник імпульсів у відліковому пристрої, то електричні сигнали, які надходять в певному порядку від чотирьох фотоелектричних пристроїв, додаватимуться лічильником при прямому переміщенні комбінаційних смуг і відніматимуться при їх зворотному переміщенні.