Лабораторне  заняття 7.  Створення пристрою вимірювання концентрації чадного газу у повітрі з відображенням у хмарному сервісі ThingSpeak.

1. Завдання на виконання роботи

Розробити програмний код для передавання вимірів концентрації чадного газу у повітрі аналоговим датчиком MQ-2 до хмарного сервісу ThingSpeak з використанням плати NodeMCUv3 – ESP-12E.

2.  Алгоритм розрахунку концентрації чадного газу

Датчик серії MQ-2 використовує невеликий нагрівач всередині з електрохімічним датчиком для вимірювання різних видів комбінації газів. Датчик газу MQ2 змінює значення внутрішнього опору RS відповідно до концентрації газу. Схематично  датчик зображено на рис. 1. Послідовно з сенсором включається змінний резистор навантаження RL, який забезпечує регулювання чутливості датчика, опір якого змінюється  від 2кОм до 47 кОм.

Рисунок 1 – Схема датчику MQ-2

Нагрівальний елемент всередині датчика MQ-2 потребує підключення зовнішнього джерела живлення з напругою 5 В та потужністю приблизно 1Вт. Для визначення внутрішнього опору сенсора RS  необхідно врахувати, що вихід модуля датчика фактично являє дільник напруги джерела живлення Vin, який створюється опором датчика RS  та послідовним включенням резистора RL. Оскільки значення резистору навантаження RL відоме і стале, то на основі виміряного значення вихідної напруги датчика Vout, можна розрахувати опір датчика RS:

| RS=VinVout-1∙RL. | (1) |
| --- | --- |

На рис. 2 зображено графік, що показує концентрацію газу в частці на мільйон (ppm) від відношення опорів RS/R0, де R0 – опір датчика у чистому повітрі. Отже для визначення концентрації чадного газу необхідно визначити значення опору R0 датчика у чистому повітрі.

Рисунок 2 –  Характеристики датчику MQ-2

Для цього за допомогою мультиметру  виміряли опір резистору навантаження на платі датчика MQ-2, який становив RL=2кОм.  Далі датчик було підключено до джерела живлення Vin=5В та залишено на прогрівання у середовищі з чистим повітрям протягом однієї години. Через одну годину було виміряно напругу на виході датчику, яка становила Vout=0,138В.  Далі було розраховано опір сенсора RS за виразом (1):

RS=50,138-1∙2=70,5кОм.

З рис. 2 видно, що у чистому повітрі   відношення RSR0=9,8. Тоді значення опору R0 у чистому повітрі:

| R0=RS9,8=70,59,8=7,2 кОм. |  |
| --- | --- |

При відомому значенні опору датчику R0 у чистому повітрі можна,  згідно рис. 2, визначити значення концентрації газу, яке відповідає розрахованому відношенню виміряного значення внутрішнього опору датчика RS    до опору датчика  у чистому повітрі R0.

Згідно (1) для розрахунку виміряного значення внутрішнього опору датчика RS необхідно виміряти поточне значення напруги на виході датчика.  Для вимірювання напруги підключимо аналоговий вихід датчика газу MQ-2 до входу A0 вбудованого 10-ти бітного АЦП плати NodeMCUv3 – ESP-12E. Тоді поточне значення вихідної напруги датчика можна розрахувати за формулою:

| Vout=Vadc∙Vref2n, | (2) |
| --- | --- |

де 	Vadc – цифровий код на виході АЦП;

Vref – опорна напруга АЦП, яка дорівнює напрузі Vin;

n – розрядність АЦП.

Графік залежності концентрації газу від відношення RSR0  на рис. 2 подано у логарифмічному масштабі, тобто :

| logy=m∙logx+b, | (3) |
| --- | --- |

де 	y – відношення опорів RS/R0;

x – значення концентрації газу в ppm;

m – нахил лінії;

b – точка, де графік функції перетинає вісь Y.

Нахил лінії розраховується за виразом:

| m=logy2-logy1logx2-logx1, | (4) |
| --- | --- |

де 	x1 –  Х координата точки початку лінії на графіку;

y1 –Y координата точки початку лінії на графіку;

x2 –Х координата точки кінця лінії на графіку;

у2 –Y координата точки кінця лінії на графіку.

Згідно рис. 2 початкова точка (x1,y1) має координати (200; 5,17), а координати кінцевої точки (x2,y2)  становлять (10000;1,49). Тоді, згідно (4):

m=log1,49-log5,17log10 000-log200=-0,32.

Після розрахунку нахилу лінії m можна визначити з виразу (3) значення b :

| b=logy0-m∙logx0, | (5) |
| --- | --- |

де 	(x0,y0) –  координати точки, що відповідає  середині графіку.

Координати точки, що відповідає  середині графіку (рис. 2), становлять (5000; 1,85). Тоді згідно (5):

b=log1,85-m∙log5000=1,44.

Отже, як передує з виразу (3), logx=logy-bm,     а виміряне  значення концентрації газу у ppm може бути визначено згідно виразу:

| x=10logy-bm= 10logRS/R0-bm. | (6) |
| --- | --- |

- Порядок виконання роботи

- Налаштуйте програмне середовище Arduino IDE на роботу с платою ESP8266. Завантажте програмний код «ThingSpeak_temp_hum.ino»,  який був раніше розроблений для передачі даних вимірів датчика DHT11 у хмарний сервіс ThingSpeak. Зайдіть у свій акаунт та створіть новий канал для виведення  вимірів СО у ppm. Змініть у коді ID каналу.

- Додайте до коду рядки, що визначають аналоговий вхід, до якого підключено датчик MQ-2 та типи змінних, що використовуються у розрахунках концентрації газу, наприклад:

#define adcPin A0 // Пін входу АЦП

float VCC = 5; // Напруга живлення датчику, В

float Vref = 5; // Опорна напруга АЦП, В

float RL = 2; // Номінал резистору RL, кОм

float RO = 7.2; // Відкаліброване значення R0

float curve[2] = { -0.32, 1.44}; // Розраховані значення функції для CO

int  ppm; // Змінна для зберігання значень у ppm.

- У void loop() додайте рядки, які дозволяють читати дані аналогового входу A0 та визначати значення виміряної напруги на виході датчика Vout згідно виразу (2):

float Vout = 0; // Змінна для зберігання значень

Vout = analogRead(adcPin)*Vref / 1024; // Розрахунок напруги на виході датчику.

На основі виміряного значення вихідної напруги датчика Vout розрахуйте опір датчика RS згідно виразу (1) та відношення RS/RO. Використовуючи отримане значення  RS/RO, розрахуйте виміряне  значення концентрації газу CO у ppm  згідно виразу (6). Зауважимо, що для обчислення  значення виразу (6) зручно використовувати функцію pow:

ppm = pow(10, (log10(ratio) - curve[1]) / curve[0]);

якщо отримане значення більше ніж 10000, його доцільно обмежити максимальним значенням, а саме:

if (ppm > 10000) { // Якщо розраховане ppm більше ніж 10000

ppm = 10000; // Обмежити до 10000 згідно даташиту

- Додайте рядок для виведення розрахованого значення концентрації газу CO у створений канал хмарного сервісу ThingSpeak.

- Проведіть компіляцію створеного скетчу, та після успішної компіляції перешліть його на електронну пошту викладача для завантаження у контролер та перевірку працездатності розробленого  проекту.