## Практична робота №1

Тема: Інженерний аналіз взаємодії фізичних факторів з біологічними тканинами в апаратній косметології.

Мета: Навчитися розраховувати критичні параметри лазерного та електрохірургічного обладнання для забезпечення терапевтичного ефекту та уникнення некрозу тканин.

Частина 1. Біофізичний аналіз об’єкта (шкіра як багатошарове середовище)

Для інженера шкіра – це середовище з різними оптичними та електричними властивостями. Розглянемо таблицю 1, спираючись на фізичні характеристики шарів.

Таблиця 1

| Шар шкіри | Фізична характеристика | Основна "мішень" (хромофор) | Взаємодія з фактором | Приклад взаємодії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Епідерміс | Високий електричний опір (діелектрик), високе розсіювання світла. | Меланін, кератиноцити. | Поглинання УФ та лазерів | Поглинання енергії при лазерній епіляції, бар'єр при електрофорезі. |
| Дерма | Добра електропровідність (завдяки гідратації), висока пружність. | Колаген, гемоглобін, вода. | Термічна денатурація білка | Термічне скорочення колагену (RF-ліфтинг), коагуляція судин. |
| Гіподерма | Низька теплопровідність (теплоізолятор), низька провідність струму. | Адипоцити (жирові клітини). | Кавітація, Кріоліполіз | Руйнування мембран ультразвуковою кавітацією, кріоліполіз. |

Частина 2: Розрахунок лазерної дозиметрії та безпеки (TRT)

Для уникнення некрозу тривалість імпульсу (t) має бути меншою за Час Теплової Релаксації (TRT) цільового об'єкта.

Завдання: Ви розробляєте судинний лазер для видалення капілярів у дермі.

Дані:

Об'єкт – судина (ціль: гемоглобін );

TRT судини ≈ 2 мс.

Потрібний Флюєнс (щільність енергії)

Розрахуйте:

- Яку максимальну тривалість імпульсу (t) ви встановите в програмі апарату, щоб уникнути опіку навколишніх тканин?

- Якщо площа плями лазера

,

яка загальна енергія (E) має бути генерована за один імпульс?

- Яку пікову потужність (P) повинен видати лазерний діод?

Частина 3: Електротехнічні параметри та Імпеданс

Завдання на аналіз: під час процедури електрохірургії (частота 200 кГц – 3.3 МГц) апарат фіксує зміну імпедансу (опору) тканини.

- Поясніть, чому при досягненні температури 100°C імпеданс тканини різко зростає?

- Як інженер, запрограмуйте алгоритм "Smart" зворотного зв'язку: що повинен зробити апарат, коли датчик фіксує стрибок імпедансу?

Частина 4: Інженерний чек-лист обслуговування

Завдання: Ви проводите річне калібрування косметологічного апарату. Визначте критичні параметри для перевірки:

- Лазерна система: точність довжини хвилі (зміщення на 10–20 нм критичне);

- RF-система: стабільність частоти для забезпечення передбачуваного ємнісного зв’язку;

- Система безпеки: перевірка контактних датчиків (імпульс можливий лише при повному контакті).

Контрольні запитання:

- Чому для косметологічних апаратів використовують частоти струму вище 200 кГц (питання лише для спеціальності G22 Біомедична інженерія)?

- Як зміниться поглинання лазерного променя, якщо хромофор (меланін) знаходиться в стані гіперпігментації?

- Який тип датчиків зворотного зв'язку ви б інтегрували в маніпулу для запобігання перегріву епідермісу вище 42°C?