Ось 10 ситуаційних задач (кейсів) для самоконтролю або для перевірки студентів:

### Блок 1: Електричні властивості шкіри (Електротерапія)

1. Проблема імпедансу (опір)

Ви проектуєте портативний міостимулятор.

- чому для ефективної роботи приладу на сухій шкірі необхідно використовувати струмопровідний гель або змочувати електроди;

- як зміниться електричний ланцюг «електрод-шкіра», якщо цього не зробити?

Підказка: Згадайте про роговий шар як діелектрик і поняття перехідного опору.

Відповідь: Роговий шар епідермісу (Stratum Corneum) складається з сухих зроговілих лусочок і є діелектриком (має дуже високий електричний опір).

Інженерне пояснення: Еквівалентна електрична схема шкіри містить активний опір та ємність.

Суха шкіра створює високий перехідний опір (R).

Згідно із законом Ома (I = U/R), щоб проштовхнути необхідний для стимуляції струм (I) крізь високий опір, апарату доведеться суттєво підняти напругу (U).

Наслідок: Якщо не використовувати гель (електроліт), контакт буде точковим (через мікронерівності шкіри), щільність струму в цих точках буде критично високою, що призведе до електричного опіку. Гель заповнює повітряні проміжки, зволожує епідерміс, різко знижує імпеданс (опір шкіри) (Z) і робить розподіл струму рівномірним.

2. Частотна залежність (DC vs RF)

Чому при процедурі гальванізації (постійний струм) пацієнт відчуває поколювання і можливе подразнення під електродом, а при RF-ліфтингу (частота 1-10 МГц) струм проходить крізь шкіру вільно, не викликаючи неприємних відчуттів на поверхні, але сильно нагріваючи глибокі шари?

Підказка: Розгляньте шкіру як конденсатор. Як поводить себе конденсатор у ланцюзі постійного та змінного струму високої частоти?

Відповідь: Шкіра поводиться як електричний конденсатор.

Інженерне пояснення: Опір конденсатора змінному струму (ємнісний опір) розраховується за формулою:

DC (Постійний струм, f=0): Опір нескінченно великий. Струм йде через потові/сальні залози (шунти), відбувається електроліз, утворення кислот/лугів під електродами і виникає подразнення.

RF (Висока частота, f > 1 МГц): При зростанні частоти (f) опір (Xc) падає майже до нуля. Епідерміс перестає бути бар'єром. Струм проходить крізь нього без опору (а отже, без нагріву поверхні), а енергія виділяється в глибоких шарах дерми, які мають власний опір, перетворюючись на тепло (закон Джоуля-Ленца).

3. Форма імпульсу

Інженер налаштовує апарат для електроміостимуляції. Для тренування здорового м'яза він обирає прямокутні імпульси. Але для реабілітації м'яза з пошкодженим нервом (денервованого) прямокутні імпульси неефективні. Чому потрібні експоненціальні (трикутні) імпульси?

Підказка: Поняття акомодації тканини (звикання) та порогу збудження.

Відповідь: Нервова тканина має здатність до акомодації (звикання) –  якщо сила струму наростає повільно, нерв встигає підвищити поріг збудження і скорочення не відбувається.

Інженерне пояснення:

Здоровий м'яз/нерв: Потребує швидкого наростання фронту імпульсу (прямокутна форма), щоб "пробити" поріг збудження до настання акомодації.

Денервований м'яз: Нерв мертвий/пошкоджений, стимулюємо безпосередньо м'язове волокно. Воно реагує повільно. Якщо дати різкий прямокутний імпульс великої амплітуди, він збудить сусідні здорові больові рецептори (викличе біль), але м'яз не встигне зреагувати.

Рішення: Трикутні/експоненціальні імпульси. Повільне наростання струму не збуджує швидкі больові рецептори (вони акомодуються), але "наздоганяє" повільні м'язові волокна, викликаючи їх скорочення без болю.

### Блок 2: Оптичні властивості (Лазери та світло)

4. Вибір довжини хвилі (Хромофори)

Вам потрібно розробити лазерну систему для видалення червоних судинних зірочок на обличчі (поверхневі) та синіх вен на ногах (глибокі). Чому лазер з довжиною хвилі 532 нм (зелений) підійде для обличчя, але буде неефективним та небезпечним для глибоких вен на ногах, де краще взяти 1064 нм (ІЧ)?

Підказка: Крива поглинання гемоглобіну та глибина проникнення світла в залежності від довжини хвилі.

Вибір довжини хвилі (532 нм vs 1064 нм)

Відповідь: Глибина проникнення світла залежить від довжини хвилі (розсіювання) та коефіцієнта поглинання.

Інженерне пояснення:

532 нм (Зелений): Має пік поглинання гемоглобіном, але дуже сильно розсіюється в тканинах. Ефективна глибина – до 1 мм. Ідеально для поверхневих капілярів.

1064 нм (Інфрачервоний): Коефіцієнт поглинання гемоглобіном менший (але достатній для коагуляції у великому об'ємі), зате розсіювання значно слабше. Світло проникає на 4–5 мм.

Ризик: Якщо «стріляти» лазером 532 нм у глибоку вену, енергія просто не дійде до цілі, а поглинеться верхніми шарами дерми, що призведе до опіку та рубця.

5. Конкуренція хромофорів (Епіляція)

Чому класична лазерна епіляція (наприклад, Олександритовим лазером 755 нм) є небезпечною для пацієнтів з темною шкірою (IV-VI фототип), і яке інженерне рішення (або інший тип лазера) використовується для таких пацієнтів?

Підказка: Меланін є і у волоссі (ціль), і в епідермісі (перешкода).

Відповідь: Проблема у відсутності селективності.

Інженерне пояснення: Лазер 755 нм (Олександрит) агресивно поглинається меланіном. У пацієнтів I-III фототипу меланін є тільки у волосині (ціль). У пацієнтів IV-VI фототипу епідерміс перенасичений меланіном.

Результат: Епідерміс поглинає енергію швидше, ніж волосина, тому і відбувається  поверхневий опік.

Рішення: Використання лазера Nd:YAG 1064 нм. Він працює за іншим принципом – поглинання меланіном у нього низьке (безпечно для епідермісу), коагуляція відбувається за рахунок поглинання гемоглобіном судини, що живить волосину, та часткового поглинання меланіном стрижня волосини за рахунок великої потужності.

6. Час термічної релаксації (TRT)

При проектуванні лазера для видалення пігментних плям ви повинні налаштувати тривалість імпульсу. Якщо пляма маленька (мікрометри), імпульс має бути дуже коротким (наносекунди). Якщо ви зробите імпульс занадто довгим, пляма не зникне, а шкіра навколо отримає опік. Чому?

Підказка: Поняття теплопровідності та часу охолодження мішені (TRT).

Відповідь: Принцип селективного фототермолізу.

Інженерне пояснення: TRT – це час, за який об'єкт остигає на 50%.

- Маленький об'єкт (пігмент) остигає миттєво (мікро/наносекунди).

- Великий об'єкт (тканина навколо) остигає повільно.

- Умова: Тривалість імпульсу (t) повинна бути меншою за TRT цілі (t < TRT).

- Помилка: Якщо імпульс довший за TRT, мішень встигає віддавати тепло навколишнім тканинам під час самого імпульсу. Замість "вибуху" пігменту ми отримуємо нагрів оточуючої дерми призводить до опіку.

### Блок 3: Механічні та термічні властивості

7. Ультразвукова кавітація (Жирова тканина)

Ви використовуєте низькочастотний ультразвук (30-40 кГц) для руйнування жирових клітин. Чому ця процедура суворо заборонена в зоні проекції великих суглобів та кісток?

Підказка: Акустичний імпеданс, відбиття хвилі від кістки та ефект «стоячої хвилі».

Відповідь: Різниця акустичного імпедансу та ефект стоячої хвилі.

Інженерне пояснення: УЗ-хвиля легко проходить крізь м'які тканини (вода/жир мають схожий імпеданс). Але кістка має дуже високу щільність та модуль пружності.

На межі "м'яка тканина / кістка" відбувається майже повне відбиття хвилі.

Пряма хвиля накладається на відбиту $\rightarrow$ виникає стояча хвиля з подвоєнням амплітуди.

Це призводить до різкого перегріву окістя (періосту), кавітаційного руйнування тканин біля кістки та нестерпного болю.

8. Селективний кріоліполіз

Апарат втягує складку шкіри та охолоджує її до -5°C. Чому при такій температурі жирові клітини гинуть (апоптоз), а шкіра, судини та нерви, що знаходяться в тій же складці, відновлюються без пошкоджень?

Підказка: Температура фазового переходу (кристалізації) ліпідів порівняно з водою.

Відповідь: Різні фазові стани ліпідів та води.

Інженерне пояснення:

Цитоплазма клітин дерми, нервів та судин – це сольовий розчин на водній основі. Точка замерзання значно нижче 0°C (через розчинені солі та білки це може бути -10°C і нижче для утворення льоду).

Вміст жирових клітин – насичені жирні кислоти. Вони кристалізуються (тверднуть) вже при позитивних температурах (+4°C ... +2°C), подібно до вершкового масла в холодильнику.

Ефект: При -5°C на поверхні шкіри, всередині адипоцита запускається процес кристалізації жиру, що є сигналом до апоптозу (клітинної смерті). Водні структури при цьому залишаються рідкими і неушкодженими.

9. Фокусування енергії (HIFU/SMAS)

Як інженерно реалізовано в апаратах SMAS-ліфтингу (High Intensity Focused Ultrasound) те, що ультразвук проходить крізь шкіру, не пошкоджуючи її, але створює точку опіку (коагуляції) чітко на глибині 4.5 мм?

Підказка: Геометрія п'єзоелектричного перетворювача (лінза або увігнута форма).

Відповідь: Геометричне фокусування хвилі (аналогія зі збиральною лінзою та сонцем).

Інженерне пояснення: Випромінювач має увігнуту форму (п'єзокерамічна чаша).

- На поверхні шкіри: Енергія розподілена по великій площі випромінювача, тоді інтенсивність (W/cm2) низька, тоді нагріву немає.

- У фокусі (на глибині 4.5 мм): Усі хвилі сходяться в одну точку. Площа плями мікроскопічна. Інтенсивність зростає в сотні разів.

- Відбувається миттєвий нагрів до 65°C

ТСРЗ (Точка Термальної Коагуляції).

Тканини вище і нижче фокусу залишаються інтактними.

10. Охолодження (Пельтьє)

У голівці потужного діодного лазера встановлено елемент Пельтьє, який охолоджує сапфіровий наконечник до -10°C. Яку саме фізіологічну роль виконує це охолодження перед, під час і після спалаху, враховуючи, що ціль лазера знаходиться глибоко у фолікулі волосини?

Підказка: Захист епідермісу від конкурентного поглинання тепла та анестезія.

Відповідь: Захист епідермісу від конкурентного поглинання.

Інженерне пояснення:

- Лазерний промінь проходить крізь епідерміс до фолікула. Епідерміс теж містить меланін і теж нагрівається.

- Охолодження працює як тепловий буфер:

  - До імпульсу: Знижує температуру епідермісу (наприклад, з 36°C до 10°C). Це створює "запас" теплоємності. Навіть якщо епідерміс нагріється під час спалаху на 30 градусів, він досягне лише 40°C (безпечно), а не 66°C (опік).

  - Фолікул: Знаходиться глибоко (3-4 мм). Холод з поверхні не встигає дійти до нього за частки секунди (низька теплопровідність тканин), тому на ефективність епіляції це не впливає.