# Практична робота №8

### Аналіз характеристик та розрахунок параметрів медичних лазерних систем

Мета роботи: ознайомитися з сучасним ринком медичних лазерів, навчитися аналізувати їхні технічні характеристики та розраховувати критичні параметри для забезпечення ефективності та безпеки процедур.

### Завдання 1. Пошук та порівняльний аналіз обладнання

Використовуючи ресурси мережі Інтернет, оберіть два лазерні прилади різних виробників для однієї з вказаних галузей (на вибір): епіляція, видалення судин або лазерна хірургія (абляція).

Для виконання Завдання 1 рекомендовано шукати сайти офіційних дистриб'юторів, таких як Medicalaser, Beauty Lux або міжнародних брендів Lumenis, Candela та ін.

Заповніть порівняльну таблицю:

| Характеристика | Прилад 1 (Назва/Модель) | Прилад 2 (Назва/Модель) | Ще декілька приладів…. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип лазера (активне середовище) | Напр., діодний | Напр., олександритовий |  |
| Довжина хвилі (нм) |  |  |  |
| Режим роботи (імпульсний/безперервний) |  |  |  |
| Максимальна енергія/потужність |  |  |  |
| Система охолодження (контактна/кріо) |  |  |  |
| Ціна (орієнтовна) |  |  |  |

Висновок до завдання: який з приладів є більш універсальним для різних фототипів шкіри за шкалою Фіцпатріка? Обґрунтуйте відповідь.

### Завдання 2. Розрахунок енергетичних параметрів

2.1 Для обраного вами приладу №1 необхідно розрахувати густину енергії (флюенс), яка є ключовим показником у біомедичній інженерії.

Вихідні дані:

- енергія імпульсу (E): візьміть з характеристик приладу (або 20 Дж для прикладу);

- діаметр світлової плями на шкірі (d): 12 мм (0.12 см).

Формули для розрахунку:

- Площа плями (S):

- Густина енергії (F), вимірюється в Дж/см²:

Завдання: розрахуйте флюенс. Чи достатньо цієї енергії для руйнування волосяного фолікула (середній поріг – 15-30 Дж/см²)?

2.2 Для обраного вами приладу №2, 3… необхідно провести аналогічні розрахунки – розрахувати густину енергії (флюенс), яка є ключовим показником у біомедичній інженерії.

### Завдання 3. Розрахунок часу термічної релаксації (ЧТР)

Щоб не пошкодити навколишні тканини, тривалість імпульсу лазера повинна бути меншою за час термічної релаксації мішені.

Формула:

де d – діаметр мішені (см);

α  – коефіцієнт дифузії тепла (для м'яких тканин ≈ 1.1 * 10-3 см²/с).

Завдання. Розрахуйте ЧТР для:

- Капіляра діаметром 0.01 см (100 мкм).

- Стовбура волосся діаметром 0.007 см (70 мкм).

Висновок: якої тривалості імпульс (в мілісекундах) ви б виставили на апараті, щоб ефективно видалити судину, не спричинивши опік шкіри?

### Контрольні запитання для захисту роботи (наведіть відповіді у звіті):

- Чому лазер Nd:YAG (1064 нм) вважається безпечнішим для темної шкіри, ніж Олександритовий (755 нм)?

- Як зміна розміру плями (spot size) впливає на глибину проникнення променя в тканини?

- Що станеться з тканиною, якщо тривалість імпульсу значно перевищить час термічної релаксації?