ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Державного університету

«Житомирська політехніка»

протокол від 16 грудня 2022 р.

№ 13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи

з навчальної дисципліни

«ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА НЕЕЛЕКТРИЧНИХ

ВЕЛИЧИН В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

освітньо-професійна програма «Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Рекомендовано на засіданні

кафедри метрології та

інформаційно-вимірювальної

техніки

30 серпня 2022р., протокол № 8

Розробники: д.т.н., проф., завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій, старший викладач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ОМЕЛЬЧУК Ігор

Житомир

2022

# ЗМІСТ

Стор.

Тема №1

Контроль деталей за допомогою штангенінструментів	5

Тема № 2

Контроль деталей за допомогою мікрометричних інструментів	13

Тема № 3

Вимірювання кутових розмірів за допомогою кутомірів з ноніусом	18

Тема № 4

Контроль параметрів різьби на інструментальному мікроскопі	25

Тема №5

Визначення параметрів шорсткості	38

Тема №6

Визначення похибки вимірювання лінійних розмірів деталей універсальними засобами вимірювання	44

Тема №7

Вимірювання рН розчинів	51

Тема №8

Методи вимірювання температури. Обробка результатів спільних вимірювань	74

Тема №9

Оцінювання невизначеності вимірювань	92

# Тема №1

# Контроль деталей за допомогою штангенінструментів

Мета	роботи:	оволодіти	практичними	навичками	роботи з штангенінструментом.

Завдання:	вивчити	пристрій,	принцип	вимірювання	та	метрологічні характеристики штангенінструментів.

Перелік інструментів та приладдя: штангенциркуль, об’єкт вимірювання та його креслення (надається викладачем).

## Опис засобів вимірювання

Штангенінструмент

Для вимірювання лінійних розмірів абсолютним методом та для відтворення розмірів при розмітці деталей використовують штангенінструменти, які об’єднують під цією назвою велику групу вимірювальних засобів: штангенциркулі, штангенглибиноміри, штангенрейсмуси тощо.

Найбільш розповсюдженим є штангенциркуль [1-3], моделі якого визначаються за ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) .

Штангенциркуль ШЦ-1  з  двостороннім  розташуванням  губок  (рис. 1.1) для зовнішніх та внутрішніх вимірювань, з лінійкою для вимірювання глибини (ціна поділки ноніуса 0,1 мм, границя вимірювання від 0 до 125 мм) складається зі штанги (лінійки) 1 з основною шкалою, поділки якої нанесені через 1 мм. Штанга має нерухомі вимірювальні двостопні губки з робочими поверхнями, перпендикулярними штанзі.

По лінійці переміщується вимірювальна рамка 2 з другою парою губок;   на рамці є стопорний гвинт 4  для  її фіксації  у необхідному положенні.  На вимірювальній рамці нанесена додаткова шкала – ноніус 3. Зовнішні розміри вимірюють нижніми губками, що мають плоскі робочі поверхні малої ширини. Верхні губки використовують для вимірювання внутрішніх розмірів. Лінійка-глибиномір 5 призначена для вимірювання глибини отворів, уступів тощо.

Штангенциркуль ШЦ-ІІ з двостороннім розташуванням губок (рис. 1.2)    використовується    для    зовнішніх    та    внутрішніх    вимірювань  і проведення  розміточних  робіт.   Складається   з   тих   самих   деталей що й ШЦ-І, але має допоміжну рамку мікро подачі 4 для точного переміщення рамки 1 по штанзі 5. для цього необхідно попередньо зафіксувати допоміжну рамку 4 стопорним гвинтом 3, а потім, обертаючи гайку 6 за мікро гвинтом 7, переміщувати вимірювальну рамку по штанзі.

Рис. 1.1. Штангенциркуль ШЦ-1

Як правило таку подачу використовують для точного встановлення розміру при розмітці. Гострокінцеві губки штангенциркуля ШЦ-ІІ використовують   для   розмітки   або    вимірювань    зовнішніх    розмірів у важкодоступних місцях. Нижні губки для вимірювання внутрішніх розмірів мають циліндричні робочі поверхні. Розмір губок у зведеному

стані дорівнює 10 мм і визначає найменший внутрішній розмір, який може бути виміряний даним штангенциркулем. При внутрішніх вимірюваннях до відліку за шкалою необхідно додати розмір губок, вказаний на їх бічній стороні.   Дані   штангенциркулі   мають   ноніуси    з    ціною    поділки   0,1 та 0,05 мм і границі вимірювання 0-160, 0-200, 0-250 мм.

Рис. 1.2. Штангенциркуль ШЦ-ІІ

Штангенциркуль ШЦ-ІІІ (рис. 1.3) не має верхніх гострокінцевих губок та пристрою для мікро подачі вимірювальної рамки. Він використовується для внутрішніх та зовнішніх вимірювань за допомогою таких самих, як і в ШЦ-ІІ, нижніх губок. Ціна поділки ноніусу 0,1 та 0,05 мм, границі вимірювання від 0 до 2000 мм.

Рис. 1.3. Штангенциркуль ШЦ-ІІІ

Штангенглибиномір		(рис.	1.4)		застосовується	для		прямого вимірювання	глибини	виїмок		і	висоти	уступів.	Підставою

штангенглибиноміра є рамка з основою (1). Крізь рамку проходить штанга зі шкалою (2) та вимірювальною поверхнею на торці. Ноніус (4) завдано  на окремій пластині і закріплено в рамці (1). Мікрометричний механізм (3) на штангенглибиномірі такий самий, як і на штангенциркулі ШЦ – II.

Рис. 1.4 Штангенглибиномір

Штангенрейсмас використовують для розмітки, але він може використаний і для вимірювання висоти деталей, встановлених на плиті (рис.1.5). Вони мають ціну поділки ноніуса 0,1 та 0,05 мм і границю вимірювання до 2500 мм. Штангенрейсмус складається з основи 5, призначеної для встановлення пристрою на плиті. Перпендикулярно основі розташовано штангу 1 з міліметровою шкалою, рухома рамка 2 з ноніусом 3 має держаку 4 для встановлення вимірювальної ніжки 6 призначеної для вимірювання висоти або розміточної ніжки 7.

Рис. 1.5. Штангенрейсмус

При      розмітці       вертикальних       поверхонь       штангенрейсмус з встановленими за шкалою та ноніусом розміром переміщується по плиті вздовж заготівки, яку необхідно розмітити. Гостряк розміточної ніжки наносить на поверхню заготівки горизонтальну лінію.

Відліковий пристрій

В основу конструкції відлікового пристрою входять штанга (рис.1.5) (вимірювальна лінійка) з нанесеною на неї основною шкалою з інтервалом поділу 1 мм. Кожне п'яте поділ шкали штанги відзначено подовженим штрихом, а кожне десяте - штрихом більш довгим з відповідним числом сантиметрів.

По штанзі вільно переміщується вимірювальна рамка, на скосі якої (навпроти міліметрової шкали штанги) нанесена додаткова шкала, що має назву ноніус. Ноніус використовують для відліку дробових часток міліметра. Відлік вимірювань ноніуса заснований на різниці інтервалів поділок основної шкали і додаткової шкали ноніуса. Ноніус має невелике

число поділок n (10, 20 або 50 ділень-штрихів). Нульовий штрих ноніуса виконує роль стрілки і дозволяє відраховувати розмір в міліметрах на основній шкалі.

Ціна поділки ноніуса дорівнює ціні поділки основної шкали а = 1

мм, поділену на число поділок шкали ноніуса n:

c  a / n,

Використовують ноніуси (рис 1.5) з ціною поділки 0,1; 0,05 та в деяких випадках 0,02 мм. Інтервал ділення шкали ноніуса b залежить від прийнятого значення модулю γ, який обирається з ряду 1; 2; 3; 4 тощо. Але зі збільшенням модулю збільшується довжина додаткової шкали ноніуса,  а також габаритні розміри всього відлікового пристрою.

Інтервал ділення шкали ноніуса b визначають за формулою:

b    a  c,

де γ - модуль ноніуса, який характеризує розтягнутість шкали ноніуса або співвідношення між значеннями інтервалів основної шкали та ноніуса.

Довжина шкали ноніуса:

l  n  b  (  n 1)  a.

Для зручності відліку дробових частин міліметру найчастіше випускають штангенінструменти з модулем шкали ноніуса – 2.

Визначення розміру деталі. Якщо нульовий штрих додаткової шкали ноніуса співпав з яким-небудь штрихом основної шкали, то значення вимірювальної величини відліковують тільки за основною шкалою в мм.

Якщо нульовий штрих не співпадає ні з одним штрихом основної шкали, тоді відлік складається з двох частин. Ціле число в міліметрах беруть  за   основною   шкалою   зліва   від   нульового   штриха   ноніуса  та додають до нього долі міліметру, отримані множенням ціни поділки

ноніуса	на порядковий	номер	штриха,	шкали	ноніуса,	що	співпав з штрихом основної шкали.

Приклад	вимірювання	за	допомогою	штангенциркулю	показано на рис. 1.6

б

в

а

г

Рис. 1.6. Приклад вимірювання деталей за допомогою штангенциркулю: а — вимірювання елементів деталей штангенциркулем ШЦ-1; б — розмір

вимірювальної величини 18 мм; в — розмір вимірювальної величини 18,2 мм; г — розмір вимірювальної величини 18,4 мм; 1 — губки для внутрішніх вимірювань; 2 — затиск; 3 — штанга; 4 — лінійка глибиноміра; 5 — шкала-ноніус; 6 — рамка; 7 — губки для зовнішніх вимірювань

## Контрольні питання

- Назвіть типи штангенінструменту.

- Моделі штангенциркулів, їх конструктивні особливості і призначення.

- Як відраховуються при вимірах цілі і дробові частки міліметрів? Пристрій ноніуса.

- Для яких цілей маркується товщина губок у деяких моделей штангенциркулів?

- Для чого служить штангенглибиномір?

- Для чого служить штангенрейсмус?

# Тема №2

# Контроль деталей за допомогою мікрометричних інструментів

Мета	роботи:	оволодіти	практичними	навичками	роботи з мікрометричним інструментом

Завдання:	вивчити	пристрій,	принцип	вимірювання	та	метрологічні характеристики мікрометричних інструментів.

Перелік	інструментів	та	приладдя:	мікрометр,	об’єкт	вимірювання та його креслення (надається викладачем).

## Опис засобів вимірювання

Мікрометричні інструменти

Мікрометричні інструменти є широко розповсюдженими засобами вимірювання зовнішніх та внутрішніх розмірів, глибин пазів та отворів. Принцип дії заснований на використані пари гвинт-гайка. Точний мікрометричний обертається у нерухомій мікрогайці.

У відповідності до ГОСТ 6507-80 [1-3] випускають наступні типи мікрометрів:

МК – гладкі для вимірювання зовнішніх розмірів;

МЛ	–	листовий	з	циферблатом	для	вимірювання	товщини	листів та стрічок;

МТ – трубні для вимірювання товщини стінок труб;

МЗ – зубомірні для вимірювання довжини загальної нормалі зубчастих коліс;

МВМ, МВТ, МВП – мікрометри зі вставками для вимірювання різних різьб та деталей з м’яких матеріалів;

МР, МРИ – мікрометри важільні;

МВ, МГ, МН, МН2 – мікрометри настільні.

Крім того випускають мікрометричні нутроміри та мікрометричні глибиноміри.

Всі мікрометри мають ціну поділки 0,01 мм, окрім мікрометрів важільних, які мають ціну поділки 0,002 мм. Діапазон вимірювання гладких мікрометрів залежить від розмірів  скоби  та  складає:  0-25, 25-  50, …, 275-300, 300-400, 400-500, 500-600 мм.

На рис. 2.1 показано конструкцію та схеми гладкого мікрометру. Основою мікрометра є скоба 1, а перетворювальним пристроєм служить гвинтова       пара,       що       складається       з       мікрометричного    гвинта 3 та мікрометричної гайки, закріпленої всередині стебла 5, які часто називають мікропарою. У скобу 1 запресовані п'ятка 2 і стебло 5. Вимірювана деталь охоплюється вимірювальними  поверхнями мікрогвинта 3 і п'ятки 2. Барабан 6 приєднаний до мікрогвинта 3 корпусом тріскачки 7. Для наближення  мікрогвинта 3 до  п'ятки 2 його  обертають  за барабан або за тріскачку 8 за годинниковою стрілкою (від себе), а для видалення мікрогвинта від п'ятки його обертають проти годинникової стрілки (на себе). Закріплюють мікрогвинт у потрібному положенні стопором 4.

При  щільному  зіткненні   вимірювальних   поверхонь   мікрометра  з поверхнею вимірюваної деталі тріскачка прокручується з легким тріском, при цьому обмежується вимірювальне зусилля мікрометра. Результат вимірювання  розміру   мікрометром   відраховується   як   сума   відліків за шкалою стебла 5 і барабана 6. Слід пам'ятати, що ціна поділки шкали

стебла становить 0,5 мм, а шкали барабана — 0,01 мм. Крок різьби мікропари (мікрогвинт і мікрогайка) Р = 0,5 мм.

Рис. 2.1. Мікрометр гладкий:

1 — скоба; 2 — п'ятка; 3 — мікрометричний гвинт; 4 — стопор; 5 — стебло; 6 — барабан; 7 — корпус тріскачки; 8 — тріскачка

Кількість поділок барабана — 50. Якщо зрушити барабан на одну поділку його шкали, то торець мікрогвинта переміститься відносно п'ятки на 0,01 мм, оскільки 0,5 мм:50 = 0,01 мм.

Показання за шкалами гладкого мікрометра відлічують у такому порядку: спочатку за шкалою стебла 5 читають значення штриха, найближчого до торця скоса барабана 6 (на рис. 2.2 — це число 15,00 мм). Далі  за  шкалою  барабана  читають   значення   штриха,   найближчого   до поздовжнього штриха стебла (на рис. 2.2 — це число 0,20 мм). Додавши обидва  значення,  отримують  показання  мікрометра   (на   рис.   2.2   — це значення 15,20 мм).

Рис. 2.2. Відлік показань за шкалами гладкого мікрометра

Мікрометричні глибиноміри (рис. 2.3) призначені для виміру глибини пазів, канавок, висоти уступів тощо. При вимірюванні глибиномір встановлюють підставою 2 на деталь, що перевіряється, і доводять вимірювальний наконечник 3 до контакту з поверхнею западини, обертаючи мікрогвинт за тріскачку 1.

Рис. 2.3. Мікрометричний глибиномір

Мікрометричні нутроміри (рис.2.4) використовують для вимірювання діаметрів отворів, ширини пазів тощо. Вони складаються власне з мікрометричної головки і набору подовжувачів, які дозволяють розширити діапазон вимірювання.

Рис. 2.4. Мікрометричний нутромір

## Контрольні питання

- Види мікрометричних інструментів.

- Влаштування мікрометрів.

- Як знімати показання мікрометра? Налаштування мікрометра на нуль.

- Для чого служить тріскачка?

- Пристрій мікрометричного глибиноміра.

- Пристрій мікрометричного нутроміра.

# ЛАБОРАТОРНА РАБОТА №3

# Вимірювання кутових розмірів за допомогою кутомірів з ноніусом

Мета роботи: вивчити методику та техніку вимірювання кутових розмірів кутомірами з ноніусами

Завдання: виміряти кутоміром кутові розміри деталі та надати висновок про її придатність за цими розмірами

Перелік інструментів та приладдя: кутомір транспортирний або універсальний, об’єкт вимірювання та його креслення (надається викладачем).

## Опис засобів вимірювання

Кутоміри з ноніусом

Кутоміри з ноніусом випускають трьох типів: тип – 1 модель 2УМ та 5УМ, тип 4 – модель 4УМ, тип 2 – модель 127. в залежності від  конструкції розрізняють кутоміри транспортирні (моделі 2УМ, 5УМ, 4УМ) та універсальні (модель 127).

Кутоміри транспортирні

Кутоміри транспортирні призначені для вимірювання зовнішніх кутів різних виробів. Крім того, конструкції даних кутомірів дозволяє проводити розмітку деталей на площині.

Технічні характеристики кутомірів транспортирних наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Технічні характеристики кутомірів транспортирних

| Параметр | Тип 1 |  | Тип 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель |  |  |
|  | 2УМ | 5УМ | 4УМ |
| Діапазон вимірювання, град | 0…180 |  |  |
| Діапазон показань, град | 0…90 |  |  |
| Ціна поділки основної шкали, град | 1 |  |  |
| Значення відліку за ноніусом, хв. | 2 | 5 | 15 |
| Гранична похибка, хв. | ±2 | ±5 | ±10 |

Кутомір транспортирний (рис. 3.1) складається з основи 2, на яку нанесена основна шкала з ціною поділки 1 градус, нерухомої (жорстко закріпленої на основі) лінійки 1 та рухомої лінійки 10, що обертається за віссю  7  одночасно  з  ноніусом  5.  Для  точного   встановлення   лінійки 10 у визначеному  положенні  використовується   мікрометричний   гвинт 4, який обертається при закріпленому стопорному гвинті 3. Стопорний гвинт 6 використовується для закріплення лінійки 10 у визначеному положенні, а косинець 8, встановлюється на лінійці 10 за допомогою хомутика 9, - для вимірювання кутів від 0 до 90°.

Рис. 3.1. Кутомір транспортирний

1 – лінійка; 2 – основа; 3,6 – стопорний гвинт; 4 – мікрометричний гвинт; 5 – ноніус; 7 – вісь; 8 – косинець; 9 – хомутик; 10 – рухома лінійка

Кутомір універсальний

Кутомір універсальний призначено для вимірювання зовнішніх та внутрішніх кутів різних виробів. Технічні характеристики наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Технічні характеристики кутоміра універсального

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Діапазон вимірювання зовнішніх кутів, град. | 0…360 |
| Діапазон вимірювання внутрішніх кутів, град. | 40…180 |
| Діапазон показань, град. | 0…360 |
| Ціна поділки основної шкали, град. | 1 |
| Значення відліку за ноніусом, хв. | 2 |
| Гранична похибка, хв. | ±2 |

Кутомір універсальний (рис. 3.2) складається з основи 1, на яку нанесено основну шкалу з ціною поділки 1°, сектора 4 з закріпленим на ньому   ноніусом    3,    косинця    2,    що    встановлюється    на    секторі   4 за допомогою хомутика  6  та  змінної  лінійки  7,  з’єднаної  з  косинцем 2 хомутиком  8.  З  основою  1  жорстко  з’єднана  вимірювальна  лінійка  5, а сектор  4  має  можливість  переміщення   відносно  основи   1  разом    з ноніусом 3. Стопорний гвинт 9 використовується для фіксації вимірювальної лінійки 5.

Рис. 3.2. Кутомір універсальний

1 – основа; 2 – угодник; 3 – ноніус; 4 – сектор; 5 – вимірювальна лінійка; 6,8 – хомутик; 7 – лінійка, що знімається; 9 – стопорний гвинт

Методика вимірювання кутів виробів за допомогою кутомірів

Вимірювання кутів транспортирним кутоміром виконується шляхом накладення на сторони деталі, яке утворює кут, що вимірюється,  лінійок   1 та 10 кутоміра (рис. 4.1) для вимірювання тупих кутів (90°+ )  або  лінійки 1 та косинця 8 при вимірюванні гострих кутів . Накладання здійснюється таким чином, щоб між лінійками кутоміра та сторонами деталі не було видимого проміжку.

Значення вимірювального кута відраховують за основною шкалою на основі 2 та за шкалою ноніуса 5. перший штрих шкали ноніуса, позначений цифрою «0», я початком даної шкали та одночасно покажчиком значення вимірювального кута за основною шкалою. Якщо штрих шкали ноніуса «0» співпадає з будь-яким штрихом основної шкали,

то значення вимірювального кута відраховується тільки за основною шкалою. Якщо цей штрих не співпадає ні з одним штрихом основної шкали, то відлік складають з двох частин: значення кута, кратне 1°, визначають за найближчім до нульового штриху шкали ноніуса меншому значенню основної шкали; до цього значення додають значення кута в хвилинах, яке визначається штрихом шкали ноніуса, що співпадає зі штрихом основної шкали, наприклад, кут 39°6' на рис. 3.3

Рис. 3.3. Шкали кутоміра

Вимірювання зовнішніх та внутрішніх кутів універсальним кутоміром здійснюють за схемами, що показані на рис. 4.4.

Зовнішні кути в діапазоні від 0° до 50° вимірюють за допомогою косинця 2 та лінійки 7, поєднуючи сторони вимірюваного кута з вимірювальними поверхнями лінійок 5 та 7 (рис. 3.4, а), а кути в діапазоні від 50° до 140° вимірюють при знятому косинці 2 та встановленій на його місці лінійці 7 (рис. 3.4, б). Вимірювальні поверхні короткої сторони косинця 2 та лінійки 5 при знятій лінійці 7 (рис. 3.4, в) використовують для вимірювання зовнішніх тупих кутів від 140° до 180° та внутрішніх тупих кутів від 180° до 230°. Внутрішні кути в діапазоні від 40° до 180° вимірюють при знятих косинці 2 та лінійки 7 (рис. 3.4., г).

а	б

в	г

Рис. 3.4. Схеми вимірювання універсальним кутоміром а, б – зовнішніх кутів; в, г – внутрішніх кутів

Правила відліку значень, що вимірюються універсальним кутоміром, кутів аналогічні правилам відліку за шкалою транспортирного кутоміра.

Визначення похибки значень кутоміра з ноніусом

Визначення похибки значень кутоміра виконують по кутовим мірам не менш ніж в 5-7 точках, розташованих рівномірно по основній шкалі ноніуса, при відокремленому та закріпленому стопорному гвинті 6 транспортирного або гвинті 9 універсального кутоміра. Для перевірки використовують кутові міри 1-го класу точності з кутами 15°10'; 30°20'; 45°30'; 60°40'; 75°50' та 134°30'. Значення придатних кутомірів при

суміщені їх вимірювальних поверхонь з вимірювальними поверхнями кутових мір не повинні відрізнятись від дійсних розмірів кутових мір більш ніж на величину граничної похибки, яка вказана в технічних характеристиках кутоміра.

## Контрольні питання

- Назвіть одиниці вимірювання кутових розмірів?

- Скільки ступенів точності кутових розмірів встановлює ГОСТ 8908- 81?

- Як позначають стандартний допуск кутового розміру?

- Яке призначення кутомірів?

- Які типи кутомірів Ви знаєте та які їх метрологічні характеристики?

- Яка методика вимірювання транспортирним кутоміром?

- Як здійснюється відлік за ноніусом кутоміра?

- Як	здійснюється	визначення	похибки	значень	кутоміра	та	які кутоміри є придатними?

# Тема №4

# Контроль параметрів різьби на інструментальному мікроскопі

Мета	роботи:	оволодіти	методикою	вимірювання	геометричних параметрів метричної різьби та провести оцінку її придатності.

Завдання:	вивчити	принцип	вимірювання	параметрів	різьби	на інструментальному мікроскопі.

Перелік інструментів та приладдя: Мікроскоп інструментальний (БМІ), креслення деталі, деталь, стандарти на метричну різьбу.

## Теоретичні відомості

В приладобудуванні найбільш розповсюдженими є метричні циліндричні кріпильні різьби. Профіль та основні параметри метричної різьби, загальні для зовнішньої та внутрішньої деталей встановлені ГОСТ 24705-2004 та показані на рис. 4.1.

Рис. 4.1 Метрична різьба

Основними	параметрами	метричної	різьби	(загальними	для

зовнішньої (болт) та внутрішньої (гайка)) є:

d, D

- зовнішній діаметр;

d1, , D1

  - внутрішній діаметр;

d2, , D2

- середній діаметр; P - крок різьби;

  60 ° -

кут  профілю  різьби;    / 2  30 °  -  половина кута  профілю;	H	- висота

вхідного профілю;

H1 - робоча висота профілю.

Визначення основних параметрів стандартизовані ГОСТ 11708-02. Деталі різьбової пари спрягаються за бічною стороною профілю різьби, тому  що  як  для  зовнішньої,  так  і  для  внутрішньої  різьби  обов’язково

встановлюються  допуски  [4,5]  на   середній  діаметр	d2, , D2 .  Допуски на

зовнішній діаметр ( d, D ) та внутрішній діаметр ( d1, , D1 ) побудовані таким чином, щоб забезпечити гарантований зазор в з’єднані за вказаними параметрами. Відхилення від номінальних розмірів кроку та половини кута профілю окремо не нормуються, а компенсуються зміною середнього діаметру.  Значення  середнього  діаметру  різьби,  збільшеного  у  болта та

зменшеного у гайки на величину діаметральних компенсацій похибки кроку P та половини кута  , отриманих в результаті виготовлення та вимірювання має назву приведений середній діаметр:

для зовнішньої різьби (болт):

dпр  d вим  f

- f ,

2	2	p	

для внутрішньої різьби (гайка):

dпр  d вим  ( f  f ) ,

2	2	p	

Залежності	для	визначення	f	та	f p	дають	можливість	привести

відхилення кроку та половини кута профілю до одного (діаметрального) напрямку та до однієї розмірності (мкм).  Стандартний допуск на  середній

d2  -  комплексний  допуск,  який  враховує  як  похибку  власне середнього

діаметру

d2 , так і значення діаметральних компенсацій

f	та

f p , що

отримані на основі вимірювань дійсних значень кроку та половини кута профілю:

Td2 (TD2 )  d2 (D2  f p  f ) , Різьба є придатною, якщо виконані наступну умови:

d	(D	)  d np (Dnp )  d

(D	) .

2 min	2 min	2	2

2 max

2 max

В залежності від призначення різьби встановлюються допуски [4,5], положення полів яких визначається для болта основними відхиленнями -

h, g, e, d

та ступенями точності (по середньому діаметру – 4,6,7,8; по

зовнішньому діаметру – 4,6,8); для гайки основними відхиленнями -

H ,G

та ступенями точності (по середньому діаметру – 4,5,6,7; по внутрішньому

– 5,6,7).

Рис. 4.2. Розташування полів допуску для болта

Позначення поля допуску різьби, як поєднання поля допуску по d2 та

по d для болта і по

D2 та

D1 для гайки, складається з позначення полів

допуску:

d2, , D2

- розташованих на першому місці, d для болта або

D1 для

гайки – на другому місці, наприклад, 7h6h,4H 5H .

Рис. 4.3 Розташування полів допуску для гайки

Інструментальний мікроскоп

Призначений для вимірювання лінійних та кутових розмірів деталей проекційним безконтактним методом. Найбільш простим є великий інструментальний мікроскоп БМИ модель.

Великий інструментальний мікроскоп має основу 1, на який встановлено вимірювальний стіл 2, стійка 3, тубус 4 з окулярною голівкою 7 та кожух 6 освітлювача.

Рис. 4.4 Схема великого інструментального мікроскопу

Вимірювальний стіл приладу може переміщуватись в двох взаємо перпендикулярних напрямках за допомогою мікро гвинтів (в повздовжньому напрямку мікро гвинта 13, в поперековому напрямку мікро гвинта 14). Також він може обертатись навколо власної вісі на 360° за допомогою голівки 2. В потрібному положенні стіл закріплюється стопорним гвинтом. Для відліку повороту на циліндричній поверхні столу нанесені градусні поділки від 0° до 360°, а на нерухомій частині столу закріплено ноніус, за допомогою якого забезпечується точність відліку в 3'. Уповільнений рух столу та полозок здійснюється амортизатором.

Для закріплення деталі, яка має центрові отвори, використовуються бабки з центрами 18, які встановлюються на верхню плиту  вимірювального столу, так щоб осьова лінія центрів була паралельна повздовжньому напрямку столу. Положення центрів фіксується гвинтами 19.

Тубус 4, жорстко пов’язано з кронштейном 16, що має напрямні. Кронштейн може зміщуватись по направленню стійки за допомогою рукояток 8 рейкової передачі та закріплюватись на необхідній висоті фіксатором 9.

Перед вимірюванням параметрів різьби стійку мікроскопу нахиляють на кут підйому різьби. Нахил здійснюється за допомогою маховичка 17. Кут нахилу визначається за шкалою, нанесеної на гільзі маховичка. Ціна поділки шкали 30°.

Окулярна голівка 7 призначена для виконання лінійних та кутових вимірювань. В корпусі окуляру знаходиться скляна пластинка зі штриховою сіткою (рис.5.5) та кругова шкала, що поділяє по колу на 360°. Пластинка зі штриховою сіткою та лімб градусної шкали пов’язані між собою та мають загальний центр обертання.

Рис. 4.5 Штрихова сітка окуляру

Штрихова сітка спостерігається в поля зору окуляру 10 центрального мікроскопу, а градусна та хвилинна шкали – в полі зору відлікового кутомірного окуляру 5. Оберт кутомірної шкали здійснюється за допомогою маховика 12.

З метою отримання збільшеного зображення контрольованої деталі та полегшення роботи на великому інструментальному мікроскопі може бути встановлено проекційний пристрій 20. Освітлення градусної шкали у відліковий мікроскоп направляється від джерела світла, розташованого під окулярною голівкою, крізь віконце з дзеркалом.

## Підготовка приладу до вимірювання

- Ввімкнути прилад в мережу та провести його налаштування. Для цього, обертаючи окуляр 10 (рис.4.4) штрихової окулярної голівки, досягти чіткого зображення штрихової сітки з перехрестям.

- Обертаючи окуляр 5, отримати чітке зображення штрихів кутових шкал мікроскопу. Шкали освітити за допомогою дзеркальця, розташованого під окулярною голівкою, обертаючи маховиком 12 окулярну пластинку, повернути шкалу так, щоб нульове ділення основної

градусної шкали співпадало з нульовим діленням додаткової шкали (рис. 4.6, а).

- Встановити колонку мікроскопу з оптичною голівкою перпендикулярно столу мікроскопу (досягти нульового положення по шкалі барабану маховика 17).

- Видану для вимірювання деталь закріпити в центрах 18, розташував її над серединою предметного столика.

а)	б)

Рис. 4.6 Шкала

- Сфокусувати тубус мікроскопу. Для цього переміщуючи тубус 4 рукояткою 8, досягти чіткого зображення профілю деталі. Закріпити кронштейн 16 фіксатором 9. Перевірити паралельність направлення повздовжнього столу з віссю центрів, тобто віссю встановленої на них деталі.

Вимірювання кроків профілю та визначення діаметральної компенсації похибки кроку

Значення n кроків різьби вимірюють між однойменними сторонами профілю (правою та лівою).

- Кількість витків - n визначають з умови, що довжина згвинчення

дорівнює висоті стандартної гайки, тобто

n  0,8d ,

P

0,8d (D) :

де d - номінальний зовнішній діаметр; P - номінальне значення кроку.

- Підрахувати номінальне значення n кроків:

Pn  nP ,

- Виміряти

Pn кроків, для чого перехрестя кроків штрихової окулярної

сітки встановити близько на середину бічної сторони профілю, маховиком

12 повернути окулярну сітку до збігу вертикальної штрихової лінії з бічною стороною профілю. Зняти значення за шкалою повздовжнього мікрогвинта 13 (1-й відлік).

- Обертанням мікрогвинта 13 перемістити деталь на n кроків до положення, при якому вертикальна лінія також буде співпадати з бічної стороною профілю. Зняти значення мікрогвинта (2-й відлік). Різницю значень мікрогвинта 13 при двох відліках, по лівій стороні профілю –

виміряний розмір n кроків

Pnллі .

- Аналогічно виміряти

Pn кроків по правій стороні профілю

Pnппра .

- Визначити середню виміряну величну n кроків:

pвим  Рплів  Рпправ ,

nсс	2

- Розрахувати похибку виготовлення n кроків:

P   pвим  Р ,

n	ncp	п

- Розрахувати величину діаметральної компенсації кроку:

p  1,732Pn ,

Вимірювання величини половини кута профілю різьби та визначення діаметральної компенсації її похибки

При вимірюванні кута профілю різьби необхідно розрізняти ліву

( / 2лів )

та	праву

( / 2прав )

частини	кута	профілю	 ,	які	прийнято

вимірювати окремо. Для компенсації помилок вимірювання

 / 2лів	та

 / 2прав

вимірюють обидві сторони профілю деталі (рис. 4.7).

- Встановити кутомірну сітку в нульове положення за допомогою маховика 12.

- Обертаючи штрихову сітку маховиком 12 та переміщуючи вимірювальний стіл з закріпленим в центрах деталлю за допомогою мікрогвинтів 13 та 14 сумістити вертикальну штрихову лінію сітки з бічною стороною профілю різьби, при цьому рекомендовано залишати між ними невеликий зазор для контролю паралельності

Рис. 5.7 Схема вимірювання

- Спостерігаючи в кутомірний окуляр 5, зняти відлік за кутовою шкалою. Значення градусної та хвилинної шкали буде дорівнювати

значенню половини кута профілю

 / 2 . При вимірюванні

 / 2

на іншій

стороні профілю значення буде відповідати 360   / 2 .

- Розрахувати середнє значення по лівій та правій частинах різьби:

 / 2

прав

  / 2(1)   / 2(2) ,

2

 / 2

- Розрахувати похибки:

лів

  / 2(3)   / 2( 4) ,

2

 / 2прав   / 2прав   / 2;  / 2лів   / 2лів   / 2 , де  / 2  30 .

    

2прав

2лів

  	,

2	2

- Розрахувати	діаметральну	компенсацію	похибки	половини	кута профілю:

  0,36 103 P / 2 ,

де P - номінальний крок різьби, мм; кута, хв.

 / 2

- виміряна похибка половина

Вимірювання зовнішнього діаметру різьби

Номінальний розмір зовнішнього діаметру d вказується в  позначені  різьби.

- Встановити кутомірну шкалу в нульове положення (рис. 4.6, а) за допомогою маховика 12.

- Сумістити горизонтальну штрихову лінію окулярної сітки з виступами різьби. Провести відлік по мікро гвинту 14 поперекового суміщення вимірювального столику.

- Перемістити мікро гвинтом 14 вимірювальний стіл до знаходження в полі зору окуляру 10 протилежного краю різьби. Сумістити горизонтальну штрихову лінію окулярної сітки з виступами різьби та провести другий відлік. Різниця значень за мікро гвинтом 15 визначає значення зовнішнього

діаметру

dвим .

- Провести вимірювання зовнішнього діаметру ще в двох поперекових зрізах профілю, суміщаючи деталь за допомогою мікрогвинта 13, приблизна на 1-2 кроки.

Вимірювання внутрішнього діаметру різьби

Номінальний	розмір	внутрішнього	діаметру	d1

відповідно до ГОСТ 24705-2004 за наступною формулою:

d1  d  1,083P ,

визначається

Порядок вимірювання такий самий, як і для зовнішнього діаметру.

Вимірювання середнього діаметру різьби

Номінальний розмір середнього діаметру d2

до ГОСТ 24705-2044 за наступною формулою:

d2  d  0,65P ,

визначається відповідно

- Встановити кутомірну шкалу в нульове положення, за допомогою маховика 12.

- З метою отримання чіткого зображення різьбового профілю нахилити стійку 3 з тубусом 4 на кут, рівний куту підйому різьби

  18,25P / d2 . Кут  визначається за шкалою барабану маховика 17.

- Встановити перехрестя штрихової окулярної сітки на середину бічної сторони профілю різьби. Провести відлік за мікро гвинтом 14 поперекового суміщення вимірювального столу.

Нахилити стійку з тубусом на кут  в протилежну сторону та обертанням мікрогвинта 14 перемістити вимірювальний стіл з деталлю до спів падіння перехрестя штрихової окулярної сітки з бічною стороною протилежного краю профілю різьби. Провести другий відлік. Різниця значення мікрогвинта 14 визначає виміряне значення середнього діаметру d вим .

2

- Провести вимірювання діаметру d2

ще в двох поперекових перерізах

профілю різьби по правій та лівій його сторонам.

- Визначити середнє значення

d2 :

d вим  d вим  d вим

d вим    2(1)	2(2)	2(3) .

2cp	3

- Визначити	середнє	значення	приведеного	середнього	діаметру:

np

d

2cp

 d вим  f

 f .

За допомогою таблиць ГОСТ 24705-2004 визначити, відповідно вказаних в позначені полів допуску параметрів зразка, граничні відхилення діаметрів різьби, побудувати схеми полів допуску.

2cp

p

- Порівняти дійсні значення діаметрів різьби з граничними, зробити висновок про придатність різьби деталі. При перевірці придатності різьби за середнім діаметром, необхідно використовувати залежності 4.4

# Тема №5

# Визначення параметрів шорсткості

Мета роботи: оволодіти структурою параметрів шорсткості, методики визначення значень параметрів, позначення на кресленнях.

Завдання: вивчити принцип визначення параметрів шорсткості.

## Теоретичні відомості

Шорсткість поверхні – сукупність мікронерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділена за допомогою базової довжини.

y

Лінія опорного перерізу

Smi

Si

Лінія виступів

b1

Ypi

p

bn

Rp

Ypi

Yi

Y1

y2

Yn

Cередня лінія Лінія впадин

L базова довжина

Rv

Шорсткість поверхні виробів незалежно від матеріалу і способу виготовлення (отримання поверхні) можна оцінювати кількісно одним або декількома параметрами [7].

Рис. 5.1. Профілограма поверхні

Числові значення шорсткості поверхні визначають від середньої лінії профілю, що має форму номінального профілю і проведена так, що у межах базової довжини середнє квадратичне відхилення профілю до цієї лінії мінімальне.

Звичайно параметри ділять на 3 групи:

Параметри, зв’язані з висотними властивостями нерівностей (середнє

арифметичне відхилення профілю Ra

від середньої лінії, кількість яких n

повинно   бути   не   менш  ніж  20;	висота нерівностей профілю по 10

екстремальним точкам межах базової довжини:

Rz ; найбільша висота нерівностей профілю

Rmax )у

1 n

Ra  	 yi ,

n

i 1

1  5

	

Rz

5 

 i1

ypi

5

 

i1



yvi   

,



Rmax

 Rv  Rp ,

Параметри, зв’язані з властивостями нерівностей у напрямі довжини

профілю	(середній	крок	нерівностей	профілю	Sm

по	середній	лінії;

середній крок місцевих виступів профілю S ) в межах базової довжини:

1 m

Sm   	Smi  ,

m

i1

1 n

S 	 Si ,

n

i 1

Параметри   шорсткості,   зв’язані   з   формою   нерівностей профілю

(опорна  довжина  профілю    p ,   як  сума  розмірів  відрізків  b1  перерізу

мікровиступів   лінією  опорного   перерізу,  яка   задається   розміром   Р у

кількості відсотків від

Rmax

(10%, 20%, 30%, 40%); відносна опорна

довжина профілю t p

як відношення величини суми відрізків  p

до розміру

базової довжини виміру шорсткості l):

n

 p    bi  ,

i 1

 p

t p      l  ,

Позначення шорсткості поверхні:

Шорсткість поверхонь позначають на кресленні для всіх виконуваних по даному кресленню поверхонь деталі, незалежно від методів їх отримання, крім поверхонь, шорсткість яких не обумовлена вимогами конструкції. Структура позначення шорсткості поверхні приведена на рисунку 5.2.

Рис. 5.2. Структура позначення шорсткості поверхні

При вказані двох або більше чисел параметрів шорсткості поверхні в позначенні їх значення записують зверху вниз в наступному порядку: параметр висоти нерівності профілю; параметр кроку нерівностей профілю; відносна опорна довжина профілю. При вказані однакової шорсткості для всіх поверхонь деталі позначення шорсткості поміщають в правому верхньому куті креслення і на зображення не наносять.

Кількісний контроль параметрів шорсткості здійснюється як контактними, так і безконтактними методами. До контактних (щупових) пристроях відносять профілометри і профілографи.

Вимірювання та контроль шорсткості поверхні

Визначення параметрів шорсткості верхні проводиться за двома видами контролю: кількісному та якісному.

Якісний контроль параметрів шорсткості здійснюється шляхом порівняння зі зразками або зразковими деталями візуально або дотиком. ГОСТ 9378-75 встановлює зразки шорсткості отримані механічною обробкою, зняттям позитивних відтисків гальванопластики або нанесенням покриття на пластмасові відтиски. Набори або окремі зразки мають прямолінійні, дугоподібні бо схрещені дугоподібні розташування

нерівностей поверхні. На кожному зразку показано значення параметру Ra

(в мкм) та вид обробки. Для підвищення точності використовуються щупи та мікроскопи порівняння.

Кількісний контроль параметрів шорсткості здійснюється безконтактними або контактними засобами вимірювання.

Для кількісного оцінювання шорсткості поверхні безконтактним методом використовують два способи - збільшення їх за допомогою оптичної системи або з використанням відбивних властивостей обробленої поверхні.

Для кількісної оцінки шорсткості поверхні контактними засобами вимірювання використовують профілографи-профілометри та профілометри.

Профілограф-профілометр складається з двох приладів в залежності від характеру вимірювальної інформації – профілографу та профілометру.

Об’єднуються вони разом для розширення можливостей вимірювання поверхневих нерівностей та в зв’язку з тим, що деякі функціональні вузли в них співпадають.

Профілограф – прилад для запису величини нерівностей поверхні в нормальному до неї перерізі у вигляді профілографи, обробкою якої визначаються всі параметри, які характеризують шорсткість та хвилястість поверхні.

Профілометр – приладі для вимірювання поверхневих нерівностей в нормальному для неї перерізі та представлені результатів вимірювань за шкалою приладу в вигляді одного з параметрів, що використовуються для цих нерівностей. Більшість профілометрів надають оцінку поверхневих

нерівностей за параметром

Ra .

## Контрольні питання

- Які параметри використовують для оцінки шорсткості поверхні?

- Чим і як контролюють шорсткість поверхні?

- Визначення профілографа.

- Як позначається шорсткість на кресленнях?

- Для чого на відповідальних деталях машин домагаються малої шорсткості?

# Тема № 6

Визначення похибки вимірювання лінійних розмірів деталей універсальними засобами вимірювання

Мета роботи: вивчення методики визначення похибки вимірювань лінійних розмірів деталей.

Завдання: визначити довірчі границі похибки вимірювання лінійного розміру деталі з урахуванням похибки, що виникає в результаті температурних деформацій.

Перелік інструментів і приладдя: необхідних для виконання роботи: мікрометр гладкий МК25-1, мікрометр гладкий МК50-2, мікрометр важільний МР50, індикатор годинникового типу ІЧ10, головка вимірювальна 1ІГП, штатив Ш-IIН, стійка С-III, набір плоскопаралельних кінцевих мір довжини, об'єкт вимірювання та його креслення (видає викладач).

## Теоретичні відомості

Визначення похибки вимірювання

Для проведення вимірювань з похибками, що не перевищують допустиме значення, необхідно мати відомості про значення похибок вимірювання універсальними засобами вимірювання в реальних умовах їх застосування. Такі дані наведені, наприклад, в довідковій літературі [3 - 5] з урахуванням наступних положень:

  - універсальний засіб вимірювання відповідає вимогам;

  - універсальний засіб вимірювання використовується оператором, що має навички роботи;

  - наводяться значення похибок вимірювання без урахування похибки методу вимірювання.

Похибка	вимірювання	універсальними	засобами	вимірювання Δ з урахуванням умов і метода вимірювань розраховують таким чином [3]:

2  2  2  2  2  2

123456

 	,	(6.1)

де 1

- похибка засобу вимірювання;

2 - похибка методу вимірювання; 3

- похибка від температурних деформацій;

4	- похибка від зусилля

вимірювання;

5 - похибки оператора;

6 - інші складові похибки.

Під похибками  ,

1 - 4

- мають на увазі граничні похибки, які

включають не виключені систематичну та випадкову складові (табл. 6.1)

та оцінену з довірчою ймовірністю P (як правило P  0,95 ).

2

1112

 2  ...  2

1n

1 	,	(6.2)

де	11, 12 ,...,1n

-	основні	похибки	засобів	вимірювання,	які

використовуються при вимірюванні.

2

212223

 2  2

2 	,	(6.3)

де 21

- похибка базування;

22

- похибка внаслідок недостатньо кількості

точок	вимірювання	об’єкту; вимірювання.

23

  - інші	складові	похибки	методу

Похибку від температурних деформацій, визначають за формулою:

t1  t 2

t 	,	(6.4)

де	t1, t 2

-	відповідно	систематична	та	випадкова	похибки	від

температурних деформацій:

t1  lt1(ЗІ  д )max ,	(6.5)

t 2  lt2max ,	(6.6)

де l - розмір, що вимірюється;

t1

- допустиме при вимірюванні відхилення

температури	робочого	простору	від	20°С;

t2

  - допустиме	при

вимірюванні коливання температури робочого простору;

(ЗІ  д )max -

максимально можлива різниця коефіцієнтів лінійного розширення засобів

вимірювання та об’єкта вимірювання (табл. 6.2);

max

- максимальний

за величиною	коефіцієнт	лінійного	розширення	(матеріалу	засобу вимірювання або об’єкту вимірювання).

Значення

t1 та

t2

встановлені ДСТУ ГОСТ 8.050:2009 («ДСТУ

ГОСТ 8.050:2009 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений»). Нормальні умови виконання лінійних та кутових вимірювань наведені в табл. 6.2 та 6.3.

Таблиця 6.1. Коефіцієнти лінійного розширення матеріалів

| Найменування матеріалу | Коефіцієнт лінійного розширення матеріалів  , мкм/град·мм |
| --- | --- |
| Алюміній | 0,024 |
| Бронза | 0,018 |
| Латунь | 0,018 |
| Мідь | 0,016 |
| Нікель | 0,013 |
| Олово | 0,025 |
| Сталь незагартована | 0,011 |
| Сталь загартована | 0,012 |
| Чавун | 0,011 |

Таблиця 6.2. Границі допустимого відхилення температури (°С) об’єкту вимірювання та робочого простору від нормального значення (ГОСТ 8.050)

| Інтервали розмірів, мм | Квалітет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 | від 1 до 5 | від 6 до 8 | від 9 до 10 |
| Вище 1 до 18 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,5 | ±3 | ±4 |
| Вище 18 до 50 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,0 | ±2 | ±3 |
| Вище 50 до 500 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±2 |

Таблиця 6.3. Допустимі коливання температури (°С) робочого простору об єкта вимірювання та засобу вимірювання (ГОСТ 8.050)

| Допустиме відхилення температури, °С | Впродовж 0,5 год. | Впродовж 12 год. |
| --- | --- | --- |
| ±0,5 | 0,1 | 0,5 |
| ±0,8 | 0,1 | 0,5 |
| ±0,1 | 0,1 | 0,5 |
| ±1,5 | 0,2 | 1,0 |
| ±2,0 | 0,2 | 2,0 |
| ±3,0 | 0,5 | 3,0 |
| ±4,0 | 0,5 | 3,0 |

## Контрольні питання

- Дайте	визначення	систематичної	та	випадкової	похибки вимірювання.

- Чім	відрізняється	похибка	вимірювання	універсальним	засобом вимірювання від інструментальної похибки, похибки методу вимірювання?

- Що	розуміють	під	губою	похибкою	вимірювання (промах)? Як її виключають?

- Що розуміють під температурним режимом вимірювання?

- З	яких	складових	складається	похибка	від	температурних деформацій?

- Що	таке	похибка	вимірювання,	похибка	методу	вимірювання, похибка засобу вимірювання?

### Тема №7

ВИМІРЮВАННЯ рН РОЗЧИНІВ

Мета роботи: ознайомитись з методами та засобами для вимірювання концентрації водневих іонів, рН-метрією, ознайомитись з будовою і принципом роботи перетворювача промислового П-210, набути навиків вимірювання рН розчинів за допомогою Е.Р.С. електродноїсистеми для одновалентних катіонів.

### Теоретичні відомості

  - Основні поняття про вимірювання рН

Для безлічі хімічних і біохімічних процесів важливим є контроль такого параметру, як водневий показник або pH. Цей показник є величиною, що відображає активність іонів водню, тобто ступінь кислотності (або лужності) вимірюваного розчину. Кислотність середовища має важливе значення для хімічних і біологічних процесів, оскільки можливість перебігу або ж напрям тієї чи іншої реакції часто залежить від pH середовища. Також водневий показник pH широко використовується для характеристики кислотно-основних властивостей різних біологічних середовищ.

У водних розчинах активність іонів водню визначається константою дисоціації води (Kw=1.011 × 10−14 при 25 °C) та взаємодією з іншими іонами в розчині. Завдяки такому значенню константи дисоціації нейтральний розчин (де активність іонів водню дорівнює активності гідроксильних груп ОН-) має значення рН, що дорівнює 7. Водні розчини із значенням рН, меншим ніж 7, вважаються кислотними, із значенням рН більшим 7 – лужними.

Формула для обчислення величини рН (що не має одиниць розмірності) є наступною:

pH   lgH .

Методи визначення pH:

Для визначення значення pH розчинів широко використовують кілька методик. Водневий показник можна приблизно оцінювати з допомогою індикаторів, точно вимірювати pH-метром або визначати аналітично шляхом проведення кислотно-основноготитрування.

- Для грубої оцінки концентрації водневих іонів широко використовуються кислотно-основні індикатори – органічні речовини- барвники, колір яких залежить від pH середовища. До найбільш відомих індикаторів належать лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий

(метилоранж) та інші. Індикатори здатні існувати в двох по-різному пофарбованих формах або в кислотній, або в основній. Зміна кольору кожного індикатора відбувається в своєму інтервалі кислотності, зазвичай становить 1-2 одиниці.

- Для розширення робочого інтервалу вимірювання pH використовують так званий універсальний індикатор, що представляє собою суміш з кількох індикаторів. Універсальний індикатор послідовно змінює колір з червоного через жовтий, зелений, синій до фіолетового при переході з кислої області в лужну. Визначення pH індикаторним методом ускладнено для каламутних або забарвлених розчинів.

- Використання спеціального приладу pH-метра дозволяє вимірювати pH в більш широкому діапазоні і більш точно (до 0,01 одиниці pH), ніж за допомогою індикаторів. Іонометричний метод визначення pH ґрунтується на вимірюванні мілівольтметром-іонометром ЕРС гальванічного ланцюга, що включає спеціальний скляний електрод, потенціал якого залежить від концентрації іонів H+ в навколишньому розчині. Спосіб відрізняється зручністю і високою точністю, особливо після калібрування індикаторного електрода в обраному діапазоні рН, дозволяє вимірювати pH непрозорих і кольорових розчинів і тому широко використовується.

- Аналітичний об’ємний метод - кислотно-основне титрування - також дає точні результати визначення кислотності розчинів. Розчин відомої концентрації (титрант) по краплях додається до досліджуваного  розчину. При їх змішуванні протікає хімічна реакції. Точка еквівалентності - момент, коли титранту точно вистачає, щоб повністю завершити реакцію, - фіксується за допомогою індикатора. Далі, знаючи концентрацію і об’єм доданого розчину титранту, обчислюється кислотність розчину.

### Методи та засоби для вимірювання концентрації водневих іонів, рН-метрія

В практиці аналізу розчинів значне місце займають потенціометричні методи вибіркового вимірювання активної концентрації певних йонів. Потенціометричний метод базується на використанні закону Нернста, що встановлює залежність електродного потенціалу від активної концентрації відповідних йонів у розчині.

Принцип дії гальванічних перетворювачів рН-метрів базується на залежності електродних потенціалів від активності водневих йонів, за якою можна визначити властивості, зокрема концентрацію водних розчинів. Суть цього способу така. Навіть найчистіша вода має деяку діелектричну

провідність, зумовлену наявністю в ній деякої кількості йонів, які виникають у результаті реакції, яка називається автопротолізом Н20+Н20 ↔ Н30++0Н-.

Суть його полягає в переміщенні йонів водню Н+ від одних молекул води до інших. Отже, у водневих розчинах та й у чистій воді вільних йонів Н+ немає, а є гідратовані йони гідроксонію Н3О+. Однак, для спрощення, дисоціацію подають як

H O  H  OH ,

2

тобто вважають, що молекули води частково дисоціюють на йони водню Н+ та йони гідроксилу ОН.

Для дистильованої води та нейтральних розчинів активність аН+ йонів водню  дорівнює  активності  аОН-  йонів  гідроксилу,  для  водних  розчинів

кислот	аН+ ˃а	-	і  тим  більша,  чим  більша  концентрація,  а  для водних

ОН

розчинів лугів аН+< аОН- і зменшується у міру збільшення концентрації. Водночас для даної температури добуток цих активностей завжди залишається постійним як для води, так і для водних розчинів кислот і лугів, і характеризується так званим йонним добутком води:

К Н2О = аН+аОН-.

Встановлено, що при нормальній температурі (20 °С ) йонний добуток

води

Кн2о=10-14 (г-йон/л). У чистій воді або в нейтральному розчині

активність йонів Н+ та ОН- однакова, тобто

K

H O

2

a      a	    	 10	г  йон / л.

7

H

OH

Йонний добуток води КН2О=аН+аОН- при даній температурі залишається сталим також і для будь-якого водного розчину, зокрема для розчинів кислот із залишком йонів Н+ або основ із надлишком йонів ОН-. В цей же час йонний добуток води є деякою функцією температури, зокрема при t=0°С КH2о=10-15 г-йон/л., а при t=50°С  КH2о=10-13,2 г-йон/л. Відповідно до температури змінюється також концентрація водневих йонів, а отже для однозначного визначення рН необхідно знати температуру розчину.

Отже, при Кн2о=соnst для оцінки властивостей водних розчинів достатньо виміряти, наприклад, активність водневих йонів. На практиці для зручності обчислень активність водневих йонів характеризують водневим показником рН, який визначається як від’ємний логарифм активності йонів водню:

pH   lg(aH )   lg(fHcH ) .

Показник	рН	для	водних	розчинів	при	нормальній	температурі

змінюється від 0 для сильно концентрованих водних розчинів кислот до 14 одиниць для концентрованих водних розчинів лугів. У розчинах неводних розчинників показник рН залежно від концентрації буде змінюватися в інших межах, наприклад, в аміаку 0 ... 32,7 од.

Принцип побудови шкали рН пояснює рисунок 1.1.

[ОН]моль/л

Рисунок 1.1 – Принцип побудови шкали рН

Прилад, призначений для вимірювання рН, називають pH-метром. Найточніший і найуніверсальніший метод вимірювань рН базується на визначенні електродних потенціалів різних електродів, розміщених в досліджуваному розчині. Гальванічні перетворювачі рH-метрів складаються з двох напівелементів: скляного вимірювального, електродний потенціал якого є функцією рНх досліджуваного розчину та допоміжного, електродний потенціал якого відомий і не залежить від властивостей досліджуваного розчину.

Скляний вимірювальний напівелемент (рис. 1.2, а) - це тонкостінна (0,05...0,1 мм) колба 2, нижня сферична частина 1 якої виготовлена із спеціального мембранного скла і заповнена так званим буферним розчином, тобто розчином із відомим значенням рН(). Всередині колби розміщений хлорсрібний допоміжний електрод З (платиновий стержень, покритий шаром хлористого срібла). При зануренні такого скляного напівелемента в досліджуваний розчин на зовнішній стінці колби на межі склодосліджуваний розчин виникає електродний потенціал е1, значення якого є функцією рНх. Це пояснюється процесами йонного обміну. Лужні йони скла (натрій чи літій) переходять у розчин, а їх місця займають рухливіші йони водню із розчину. Внаслідок цього поверхневий шар скла буде насиченим водневими йонами, а скляний електрод набуде властивостей водневого електрода. Водночас на внутрішній стінці колби виникає електродний потенціал е2, значення якого зумовлене властивостями буферного розчину, не залежить від рНх і є незмінним при незмінній температурі. Ще один електродний потенціал е3, незалежний від рНх, виникає на хлорсрібному електроді. Результуючий електродний потенціал ех вимірювального напівелемента

дорівнюватиме алгебричній сумі трьох вищезгаданих електродних потенціалів і міститиме складову е0=е2+ез, незалежну від рНх, та складову е1, що є функцією вимірюваної величини рНх:

ех=ео + е1=ео +ерн рНх,

де ео - електродний потенціал вимірювального напівелемента при рНх= 0;

Rex

e3

eд

e2

Rк

e1

ерН - коефіцієнт, значення якого зумовлене параметрами вимірювального напівелемента (питома ЕРС електрода, мВ/рН).

Reд

а)	б)

Рисунок 1.2 – Будова гальванічного перетворювача рН-метра та еквівалентна електрична схема

Шар скла між обома поверхнями колби є, по суті, провідником з великим електричним опором (RM= 106…109 Ом) (рисунок 1.2, б), який з’єднує електрично два джерела ЕРС, а саме е1 та е0.

Як допоміжний може бути використаний розглянутий вище водневий напівелемент. Але його практичне застосування обмежене через необхідність безперервного насичення воднем. Тому на практиці використовують звичайно так звані хлор срібні чи інші напівелементи.

Допоміжний хлор срібний напівелемент (електрод) – це товстостінний скляний корпус, всередині якого знаходиться срібний електрод 4, поміщений в 3,5 н. розчин КС1. Дифузійний потенціал на поверхні розділювальної мембрани досягає до 10 мВ. Загальний опір електрода не перевищує 20 кОм.

Допоміжний напівелемент може бути розміщений в досліджуваному розчині чи за його межами, але в обох випадках з’єднаний з досліджуваним розчином за допомогою відповідно розділювальної мембрани чи електролітичного ключа. На рис. 1.2, а допоміжний напівелемент поміщений в досліджуваний розчин і електрично з’єднаний з ним за допомогою електролітичного ключа 5. Еквівалентна електрична схема такого

гальванічного перетворювача наведена на рис. 1.2, б. Тут ех і ед – відповідно електродні потенціали вимірювального та допоміжного напівелементів, Rex  та Rед – відповідно повні опори вимірювального та допоміжного електродів; Rк – опір електролітичного ключа.

Вихідною величиною такого гальванічного перетворювача буде різниця електродних потенціалів

Е = ех – ед = е0 – ед + еpHpH = E0 + epHpH.

Основними складовими похибками pH-метрів є температурна похибка, а також дифузійні потенціали. Для зменшення температурної похибки застосовують електричні кола температурної корекції, а для зменшення дифузійних потенціалів – з’єднання напівелементів через електролітичний ключ.

Вибір системи електродів для первинного перетворювача рН-метра, їх конструктивне оформлення та технічні характеристики визначаються умовами експлуатації, діапазоном вимірювання, необхідною точністю. Для промислових pH-метрів електродна система забезпечується додатковою захисною арматурою для захисту від механічних впливів та для кріплення до досліджуваного об’єкта.

Основними складовими похибки первинних перетворювачів pH- мстрів є лужна, дифузійна та температурна похибки. Лужна похибка виникає у лужних середовищах у зв’язку з процесами іонного обміну лужних елементів, тобто переходу лужних іонів (натрію чи літію) із мембранного скла скляного електрода в досліджуваний розчин. Лужна похибка знижує значення вимірюваного рН і функціонально залежить як від значення рН, так і від концентрації лужних іонів натрію (чи літію). Одним з основних  способів зменшення лужної похибки є розроблення спеціального мембранного скла. Треба також відзначити, що лужна похибка різко зменшується з підвищенням температури.

При вимірюванні рН проточних розчинів у результаті утворення дифузійного потенціалу, що формується на діафрагмі електрода порівняння, виникає так звана дифузійна похибка. Використання в електроді порівняння концентрованих розчинів електролітів з приблизно однаковою рухливістю аніонів і катіонів при дослідженні досить розведених розчинів (з концентрацією менше ніж 0,1 моль/л) дифузійний потенціал не перевищує

±(0,2...0,3) мВ. Для сильноконцентрованих розчинів дифузійний потенціал може досягати до 10 мВ при корисній ЕРС в сотні мілівольт. Для зменшення дифузійних потенціалів допоміжний електрод з'єднують з досліджуваним розчином за допомогою електролітичного ключа, заповненого насиченим розчином КС1, на границях з яким дифузійні потенціали не перевищують 1...2 мВ.

Але найбільшою складовою похибки електродної системи рН-метра є температурна похибка, зумовлена залежністю електродних потенціалів

вимірювального електрода при незмінному значенні рН від температури. Від температури залежить як складова ех=ерН рН, так і складова е0 (і в результаті  і Е0), а результуючу ЕРС Еt гальванічного перетворювача при температурі t можна записати у вигляді:

Еt = Е0 (1 + αе ∆t) + ерH (1 + αрН ∆t) рН,

де аe та арH - температурні коефіцієнти відповідних електродних потенціалів, ∆t - відхилення температури від номінального значення.

При дослідженнях розчинів з високим рН температурна похибка може досягати до 10 %, тому в засобах вимірювань рН необхідно передбачити компенсацію цієї похибки. Але перш ніж перейти до вимірювальних кіл pH- метрів відзначимо одну особливість температурної залежності ЕРС, а саме, що при певному значенні рНi для заданого перетворювача температурна похибка відсутня, тобто

Звідки

Еt = Е0 (1 + αе ∆t) + ерH (1 + αрН ∆t) рНi= E0+epHpHi, рНі = -Е0 αе/ерHαpH.

Рисунок 1.3 – Залежність ЕРС гальванічного перетворювача т.Н.02 від рН та температури

На рисунку 1.3 наведені графіки залежності ЕРС гальванічного перетворювача т. Н.02 від рН при різних значеннях температури у вигляді сім’ї прямих (ізотерм), що перетинаються в одній, так званій ізопотенціальній точці А. Kоординати ізопотенціальної точки (pHi, Еi) залежать від характеру електродів і звичайно визначаються експериментально. Для гальванічного перетворювача т.Н.02 Еi =- 203 мВ, рНi= - 4,13 од.

При створенні рН-метрів необхідно враховувати температурну залежність електродних потенціалів (при незмінному рН) і передбачити

температурну компенсацію. Як видно з останнього виразу для Еt = f(рН), така компенсація (корекція) можлива за допомогою двох термозалежних опорів.

Якщо ж врахувати вигляд залежностей Еt = f(рН) при різних значеннях температури (рис. 1.3) і прийняти за початок координат точку (Еі; рНі) перетину ізотерм, то функція перетворення електродної системи набере вигляд:

Ех= Еі - ерН (рН-рНі), а з врахуванням температурної залежності:

Ехt= Еi -ерн (рН – рНi) (1 +αe∆t).

Як випливає з останнього виразу, температурну компенсацію можна в невеликому інтервалі зміни температур здійснити за допомогою одного термозалежного опору.

Принципова схема рН-метра зрівноважувального перетворення з автоматичною корекцією температурної залежності та ручним введенням поправок, що відповідають значенням координат ізопотенціальної точки, наведена на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 – Принципова схема рH-метра з корекцією

ЕРС гальванічного перетворення надходить на вхід підсилювача, охопленого глибоким від’ємним зворотним зв’язком, і порівнюється з компенсувальною напругою, значення якої визначається струмом І та параметрами коректувальних елементів кола зворотного зв’язку. При достатньо великому коефіцієнтові підсилення електронного підсилювача значення вихідного струму І буде пропорційним ЕРС Ех, а отже, буде мірою вимірюваного рН.

### Іонометрія

Іонометрія – це вибіркове вимірювання концентрації іонів певних хімічних елементів у розчинах. Аналогічно, як і концентрацію іонів водню,

активну концентрацію іонів інших хімічних елементів оцінюють від’ємним логарифмом активності цих іонів, тобто показником рМ (тут М – хімічний елемент, концентрацію іонів якого вимірюють).

Розвиток іонометрії, який почався понад 10 років тому, привів до створення нового виду електродних сенсорів - іоноселективних електродів (ІСЕ). І якщо початковий етап розвитку іонометрії був пов’язаний з інтенсивним пошуком нових електродних матеріалів і нових конструкцій, то згодом основна увага приділялась глибокому вивченню іонної селективності, механізму електродних реакцій, розширенню практичного використання іонних сенсорів, особливо в клінічній практиці та при дослідженні довкілля.

Поява нових аналітичних методів, заснованих на використанні ІСЕ, пояснюється широкими можливостями цих сенсорів при дослідженні активності іонів натрія, калія, кальція, фторид-, хлорид-, нітрат- та сульфідіонів. ІСЕ можуть використовуватися при дослідженні органічних сполук, таких, як амигдалін, холестерин, сечовина та ін., а також при визначенні концентрації розчинних газів, наприклад, аміаку, оксидів азоту, діоксиду вуглецю.

Іонометрія відрізняється від інших методів фізико-хімічних досліджень відносною простотою, а завдяки портативним варіантам ІСЕ та спеціальній іонометричній апаратурі дослідження можна проводити не лише в лабораторних умовах, але і на підприємствах, в клініках, зокрема для післяопераційного контролю рН, рNа, рК - показників крові.

Отже, використання ІСЕ у різних галузях діяльності стає дедалі вагомішим. На жаль, в Україні такі прилади не випускаються, хоча для цього є відповідна науково-теоретична база, створена відомим вченим Б.П. Нікольським.

Оскільки основними вимірювальними елементами в іонометрії є іоноселективні електроди, зупинимось на їх сучасному стані та можливостях використання в іонометрії.

Іоноселективний електрод - це електрохімічний перетворювач, призначений для потенціометричного визначення активності певних іонів, здебільшого у водних розчинах, а в окремих випадках і у неводних середовищах (в останньому випадку є необхідність введення так званого індеферентного електроліта).

Типова електродна система іонометра складається з вимірювального ІСЕ та електрода порівняння (рис. 1.5).

Вимірювальний іоноселективний електрод - це гальванічний перетворювач (напівелемент), що складається з іоноселективної мембрани 1, внутрішнього контактного розчину 2 (або твердого контакту - повністю твердофазна конструкція) та внутрішнього вимірювального електрода 3. Другий напівелемент утворений зовнішнім електродом порівняння 4, що занурений в стандартний електроліт (сольовий місток) 5, який контактує з досліджуваним розчином через діафрагму 6.

ІСЕ можна класифікувати згідно з природою електродноактивного матеріалу мембрани на такі типи:

  - електроди з твердою мембраною, для виготовлення яких використовуються кристалічні матеріали;

  - скляні мембранні електроди, виготовлені з літієвого, алюмосилікатного або багатокомпонентного скла;

  - електроди на основі рідких іоннообмінників, мембрана яких складається з не змішуваної з водою органічної фази; вона містить рухомі іоні або іонні сполуки (основи, солі, гідрофобні кислоти);

  - електроди з рідкими мембранами на основі нейтральних носіїв; мембрана є електронейтральним розчином специфічних комплексоутворюючих реагентів (іонофорів), які утворюються в інертній полімерній матриці;

  - іоноселективні польові транзистори, які є гібридними пристроями, що містять іоноселективний електрод і польовий транзистор на основі системи метал-оксид металу (МОПТ).

Рисунок 1.5 – Типова електродна система

Значний успіх використання транзисторного ІСЕ дає поштовх у напрямку розвитку дешевої технології і ставить нові й цікаві запитання перед теорією ІСЕ, яка ще далеко не закінчила свій розвиток.

Часткові потенціали електродної системи з іоноселективним мембранним вимірювальним електродом можна подати так:

| E | Іоноселективний електрод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимірювальний електрод |  | Контактний розчин | Мембрана |

| Електрод порівняння |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Досліджувальний розчин |  | Діафрагма (стандартний електроліт) | Електрод порівняння |  |

E1	E2	Eм	Eі	E3

Очевидно, що ЕРС електродної системи

Е = (Е1 + Е2 + Е3) + Еj + ЕМ.

Існування так званого потенціалу рідинного стану Еj приводить до певного зміщення електродної функції іоноселективної мембрани. У практиці іонометрії вибирають таку комбінацію електродів, для якої Еj = 0.

Тоді

E = ( Е1+ Е2 + Е3) + ЕM = Е0 + ЕM.

Типові	криві	потенціал	-	концентрація	для	іоноселективних вимірювальних кіл наведені на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 – Калібрувальні графіки для: 1 – натрій-; 2 – калій-; 3 – хлорид-; 4 – фторидселективних електродів американської фірми “Orion”

Очевидно, що нижня границя вимірюваних концентрацій обмежена лінійною ділянкою електродної функції. В принципі іонометри повністю аналогічні рН-метрам з високою роздільною здатністю. Прилади для вимірювань рН чито з аналоговою чи цифровою індикацією з ціною поділки 1 мВ/под з однаковим успіхом можуть бути використані і як в рН-метрах і як іонометрах при наявності градуювальних діаграм, які складаються, використовуючи розчини з відомою концентрацією відповідних іонів.

### Перетворювачі промислові П-210 (П-210І)

    - Призначення

Перетворювач промисловий типу П-210 Державної системи промислових приладів і засобів автоматизації призначений для перетворення е. р. с. чутливих елементів первинних перетворювачів, що застосовуються для потенціометричних вимірювань, в електричний безперервний вихідний сигнал постійного струму і напруги по ГОСТ 9895-78.

Перетворювачі з чутливими елементами первинних перетворювачів використовуються для безперервних потенціометричних вимірювань в системах безперервного контролю та автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний

відлік вимірюваної величини виробляється в цифровій формі в одиницях рХ (рН), мВ (Еh).

Перетворювач	розрахований	для	роботи	з	будь-якими	серійно випускаючими чутливими елементами, рХ, рН та Еh (наприклад, ДПг-4М, ДМ-5М і ін.) Схема вимірювань і реєстрації рХ (рН) і Еh наведена на рис. 1.7.

За експлуатаційної закінченості перетворювач відноситься до виробів третього порядку за ГОСТ 12997-84.

Перетворювач випускається в звичайному і вибухозахищеному виконанні з видом вибухозахисту «Іскробезпечний електричний ланцюг».

При випуску з виробництва перетворювач налаштовуєть для роботи на діапазоні від 6 до 8,5 рН (нормуюче значення 2,5 рН при вимірюванні одновалентних катіонів) з координатами ізопотенціальної точки:

рНі = 7 і Еі = - 50 мВ.

Перебудова перетворювачів на інші діапазони вимірювань, нормуючі значення (крім 1 рХ для одновалентних іонів, 2,5 рХ для двовалентних іонів і 100 мВ для Еh), координати ізопотенціальних точок і види іонів проводиться споживачем згідно з вказівками цього паспорта.

Поставка перетворювачів для роботи з нормуючим значенням 1 рХ (одновалентні іони), 2,5 рХ (двовалентні іони) і 100 мВ повинна бути узгоджена з підприємством-виробником.

За окремим замовленням спільно з перетворювачем може бути доставлений за окрему плату ручний термокомпенсатор ТКР-3, призначений для корекції показів в залежності від температури контрольованого розчину.

Перетворювач має виходи по напрузі і струму для підключення самописних потенціометрів з межами вимірювань 50; 100 мВ, наприклад, КСП-4, РП-160 та інші, а також вторинних записуючих і регулюючих струмових приладів.

Межі зміни вихідних сигналів постійного струму і сигналів, напруги постійного струму:

  - нижня межа для вихідного сигналу 5 мА - 0 мА;

  - для вихідного сигналу 20 мА - 4 мА;

  - для вихідного сигналу 50; 100 мВ - 0 мВ;

  - для вихідного сигналу 10 В - 0 В;

  - верхні межі:

- по постійному струму 5 мА для навантажень з опором не більше 2

кОм;

- по постійному струму 20 мА для навантажень з опором не більше

500 Ом;

- по напрузі постійного струму - 50; 100 мВ для навантажень з опором від 200 Ом і більше;

- додаткового виходу за напругою 10 В для навантажень з опором 2

кОм і більше.

Примітка. При випуску з виробництва верхні межі вихідного сигналу постійного струму і напруги встановлюються рівними 5 мА і 100 мВ відповідно.

Рисунок 1.7 – Схема використання перетворювача П-210 (П-210І) в системі регулювання вимірювань та реєстрації: 1-чутливий елемент; 2-підсилювач вхідний; 3 – блок іскрозахисту (тільки для П-210І); 4-блок перетворення; 5-реєструючий прилад

T, °С

ЕРС, мВ

оПП-210

Рисунок 1.8 – Структурна схема лабораторного стенду для вимірювання рН

Структурна схема стенду для вимірювання рН наведена на рисунку

1.8. До перетворювача П-210 приєднується імітатор електродної системи, на якому імітується значення ЕРС – різниця потенціалів на електродах, а також температура розчину.

### Технічні характеристики

    - Межі вимірювань і нормуючі значення перетворювачів

Нижні межі вимірювань і нормуючі значення перетворювачів наведені в табл. 1.1.

Нормуюче значення ХN в одиницях показів цифрового табло рН, рХ, мВ приймають рівними різниці між кінцевим і початковим значенням шкали (діапазону вимірювань).

Нормуюче значення ХN в одиницях вимірювань інформативного

параметра вхідного сигналу приймають рівним різниці значень інформативного параметра вихідного сигналу, відповідних максимальному (5 мА; 20 мА; 100 або 50 мВ, 10 В) і нульового значення вихідного сигналу.

    - Статична характеристика перетворювача

- Номінальна статична характеристика перетворювача визначається рівнянням:

YN

XN

Y 	X

ном.

- XН ,

(1.1)

де y - інформативний параметр вихідного сигналу (струм або напруга постійного струму) мА, мВ або В, відповідно;

Примітка. Верхня межа вимірювань Хв визначається виразом XB = XH

+XN (при Хв> Хн) і Хв = Хн -XN (при Хв <Хн), де Хн і XN - значення, вказані в табл. 1.1.

YN - нормуюче значення перетворювача по інформативному параметрі вихідного сигналу постійного струму, що дорівнює його верхній межі, мА, мВ або В відповідно;

XN - нормуюче значення перетворювача по інформативному параметрі вхідного сигналу, мВ;

Хном - номінальне значення інформативного параметра вхідного сигналу, мВ;

XН - нижня межа вимірювань інформативного параметра вхідного сигналу, на яке налаштований перетворювач, мВ.

- Для перетворювачів, налаштованих на електродну систему з нормованим значенням координат ізопотенціальної точки Еі і рХі номінальне значення інформативного параметра вхідного сигналу X=Е визначається за градуювальною характеристикою електродної системи:

E = Ei+St (pX - pXi),	(1.2)

де Е - номінальне значення інформативного параметра вхідного сигналу, що відповідає значенню рХ в межах статичної характеристики, мВ;

Еі,	pXі  -	номінальні	значення	координат	ізопотенціальної	точки електродної системи, наяку налаштований перетворювач, мВ і рХ;

рХ - номінальне значення величини рХ в даній точці статичної характеристики;

St	-	номінальне	значення	крутизни	характеристики	електродної системи, наяку налаштований перетворювач, мВ/рХ.

Значення St визначається за формулою:

S  54.196  0.1984t ,

t	n

(1.3)

де t - температура контрольованого середовища, °С;

n - валентність вимірюваного іона (негативна для катіонів і позитивна для аніонів).

Таблиця	1.1	–	Нижні	межі	вимірювань	і	нормуючі	значення перетворювачів

| Режим вимірювань рХ (рН) |  |  |  | Нижня межа вимірювань хН (початкове значення шкали), рХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормуюче значення (хN) |  |  |  |  |
| для одновалентних іонів |  | для двовалентних іонів |  |  |
| рХ (рН) | мВ | рХ | мВ |  |
| 1 | 58,164 | - | - | Від мінус 1 до плюс 13 з інтервалом 0,5 |
| 2,5 | 145,410 | 2,5 | 72,705 | Від мінус 1 до плюс 17,5 з інтервалом 0,5 |
| 5 | 290,820 | 5 | 145,410 | Від мінус 1 до плюс 15 з інтервалом 0,5 |
| 10 | 581,640 | 10 | 290,820 | Від мінус 1 до плюс 10 з інтервалом 0,5 |
| 15 | 872,460 | 15 | 436,230 | Від мінус 1 до плюс 5 з інтервалом 0,5 |
| 20 | 1163,280 | 20 | 581,640 | Від мінус 1 до 0 з інтервалом 0,5 |

Режим вимірювання Еh

| Нормуюче значення (хN), мВ | Нижня межа вимірювань Хн (початкове значення шкали), мВ |
| --- | --- |
| 100 | Від мінус 1900 доплюс 1900 з інтервалом 10 мВ |
| 250 | Від мінус 1750 доплюс 1750 з інтервалом 10 мВ |
| 500 | Від мінус 1500 доплюс 1500 з інтервалом 10 мВ |
| 1000 | Від мінус 1000 доплюс 1000 з інтервалом 10 мВ |
| 1500 | Від мінус 500 доплюс 500 з інтервалом 10 мВ |
| 2000 | Від мінус 1990 доплюс 1990 з інтервалом 10 мВ |

Після настройки перетворювача по буферним або контрольним розчинам з використанням електродної системи з реальними значеннями рХі, Еі і St його статична характеристика може відрізнятися від номінальної.

- Для перетворювачів, налаштованих на електродну систему, у якій значення координат ізопотенціальної точки не нормуються, номінальне значення Е визначається за формулою:

Е = Еo + StpX ,	(1.4)

де Е - номінальне значення інформативного параметра вхідного сигналу, що відповідає значенню рХ в межах статичної характеристики, мВ;

Е0 - номінальне значення інформативного параметра вхідного сигналу, що відповідає значенню рХ = 0, мВ.

Значення Е0 може бути визначено за паспортними даними електродної системи за формулою:

Е0 = Еn - StpХn,	(1.5)

де	Еn	-	паспортне	значення	потенціалу	електродної	системи	в контрольному розчині;

pХn - паспортне значення pХ контрольного розчину;

St  -	номінальне	значення	крутизни	електродної	системи,	наяку налаштований перетворювач, мВ/рХ.

Значення визначається за формулою (1.3).

Значення Еn, Ео і St, реалізовані в перетворювачі, наведено в табл. 1.2.

- Межі приведеної основної похибки і класи точності по цифровому табло і вихідним сигналам постійного струму і напруги відповідають значенням, наведеним в табл. 1.3.

Примітка. Межа допустимого значення зведеної основної похибки по вихідному сигналу 10 В-4, 0%.

- Межі допустимих значень абсолютної основної похибки перетворювачів в залежності від нормуючих значень наведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.2 – Значення Еn, Ео і St

| Характеристики | Одновалентні іони | Двовалентні іони |
| --- | --- | --- |
| St , мВ/рХ (при t = 20 C) | Від 53,0 до 59,5 Від мінус 53,0 до мінус 59,5 | Від 26,5 до 29,7 Від мінус 26,5 до мінус 29,7 |
| t, C | Від 0 до 150 |  |
| Ei, мB | Від мінус 250 до плюс 250 |  |
| рХі | Від 0 до ± 9 |  |
| Е0, мВ | Від мінус 500 до плюс 500 |  |

Таблиця 1.3

| Нормуюче значення (XN) |  | Межа допустимого значення зведеної основної похибки, % (клас точності) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pX (pH) | мВ | По вихідному сигналу постійного струму і напрузі постійного струму | По цифровому табло |
| 1,0; 2,5; 5,0 | 100; 250; 500 | 1,0 |  |
| 10; 15 | 1000; 1500 | 0,5 |  |
| 20 | 2000 | 0,5 | 0,2 |

- Межа допустимого значення величини струму спрацьовування блоку іскрозахисту перетворювача П-210І при нормальних умовах відповідає 40 мА.

- Зміна значень вихідного сигналу постійного струму (напруги) і показань цифрового табло.

  - Найбільші допустимі зміни показів цифрового табло, викликані змінами зовнішніх впливових факторів, не перевищують значень, зазначених у табл. 5.

  - Найбільші допустимі зміни значень вихідного сигналу, викликані зміною зовнішніх факторів, що впливають, не перевищують значень, зазначених у табл. 1.6.

- Час встановлення вихідного сигналу постійного струму не перевищує значень, що визначаються за формулою:

t  a  (B  R1

c),	(1.6)

де t - час встановлення, с;

a - постійний коефіцієнт, чисельне значення якого дорівнює 2,5; в - постійний коефіцієнт, чисельне значення якого дорівнює 3 с; R1- опір в ланцюзі вимірювального електрода, МОм;

с - постійний коефіцієнт, чисельне значення якого дорівнює 500 МОм.

- Час прогріву не більше 2 ч.

- Похибка температурної компенсації по вихідному сигналу і цифровому табло в діапазоні температур від 0 до 150 °С не перевищує двох меж відповідних значень допустимих наведених основних похибок.

- Мінливість вихідних сигналів за 24 год безперервної роботи (виключаючи час прогріву), наведене до входу, виражене в частках межі допустимого значення зведеної основної похибки не перевищує:

0,5 - для перетворювачів з нормуючим значенням 1 і 2,5 pХ;

0,25 - для перетворювачів з нормуючим значеннями 5, 10, 15, 20 рX;

100; 250 мВ; 1000; 1500; 2000 мВ;

0,1 - для перетворювачів з нормуючим значенням 500 мВ.

- Перетворювачі П-210 розраховані на роботу з пристроями для автоматичної і ручної термокомпенсації температурних змін е.р.с. електродних систем. Перетворювачі П-210І розраховані для роботи тільки з пристроєм ручної термокомпенсації температурних змін е.р.с. електродних систем.

Таблиця 1.4

| Нормуюче значення | Режим вимірювання рХ |  |  |  |  |  |  |  | Нормуюче значен-ня | Режим вимірювання Еh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Границі допустимих значень абсолютної основної похибки |  |  |  |  |  |  |  |  | Межі допустимих значень абсолютної основної похибки |  |
|  | При вимірюванні активності одновалентних іонів |  |  |  | При вимірюванні активності двовалентних іонів |  |  |  |  | по вихід- ному сигна- лу постій- ного струму | по циф- рово- му табло |
|  | По вихідному сигналу постійного струму |  | По цифровому табло |  | По вихідному сигналу постійного струму |  | По цифровому табло |  |  |  |  |
| рХ (рН) | рХ (рН) | мВ | рХ | мВ | рХ | мВ | рХ | мВ | мВ | мВ | мВ |
| 1,0 | ±0,010 | ±0,58 |  |  | - | - | - | - | 100 | ±1,0 |  |
| 2,5 | ±0,025 | ±1,45 |  |  | ±0,250 | ±0,725 |  |  | 250 | ±2,5 |  |
| 5,0 | ±0,050 | ±2,90 | ±0,04 | ±2,32 | ±0,050 | ±1,450 | ±0,04 | ±1,16 | 500 | ±5,0 | ±4,0 |
| 10,0 | ±0,050 | ±2,90 |  |  | ±0,050 | ±1,450 |  |  | 1000 | ±5,0 |  |
| 15,0 | ±0,075 | ±4,35 |  |  | ±0,075 | ±2,175 |  |  | 1500 | ±7,,5 |  |
| 20,0 | ±0,100 | ±5,80 |  |  | ±0,100 | ±2,900 |  |  | 2000 | ±10,0 |  |

Таблиця 1.5

| Фактори, що впливають | Найбільші допустимі зміни показів цифрового табло в частках границі допустимого значення зведеної основної похибки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Режим вимірювання рХ | Режим вимірювання Еh |
| 1.Температура навколишнього повітря на кожні 10 °С | 2,0 | 1,50 |
| 2. Напруга живлення від 187 до 242 В | 2,0 | 1,00 |
| 3. Частота живлячого струму від 49 до 51 Гц | 0,5 | 0,25 |
| 4. Напруженість зовнішнього магнітного поля не більше 400 А/м, утвореного змінним струмом частотою 50 Гц | 2,0 | 1,0 |
| 5. Напруженість зовнішнього магнітного поля не більше 400 А/м, утвореного постійним струмом | 1,5 | 1,00 |

Таблиця 1.6

| Фактори, що впливають | Найбільші допустимі зміни значень вихідного сигналу в частках межі допустимого значення зведеної основної похибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим вимірювань рХ |  |  |  |  | Режим вимірювань Еh |  |  |  |  |
|  | Нормуючі значення, рХ |  |  |  |  | Нормуючі значення, мВ |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 20,0 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 2000 |
| 1. Температура навколишнього повітря на кожні 10 °С | 2,0 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,000 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2. Напруга живлення від 187 до 242 В | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,750 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3. Частота живлячого струму від 49 до 51 Гц | 0,50 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 4.Напруженість зовнішнього магнітного поля, утвореного змінним струмом частотою 50 Гц, не більше 400 А/м | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5.Напруженість зовнішнього магнітного поля, утвореного постійним струмом, не більше 400 А/м | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6. Опір в ланцюзі вимірювального електрода від 0 до 1000 МОм на кожні 500 МОм | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,500 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7. Опір в ланцюзі допоміжного електрода від 0 до 20 кОм на кожні 10 кОм | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8. Напруга змінного струму не більше 1 В в ланцюзі «корпус - земля» при опорі вимірювального електрода RB= 0 і опорі доп. електр. RДОП = 20 кОм | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Продовження таблиці 1.6

| 9. Напруга змінного струму не більше 50 мВ в ланцюзі допоміжного електрода | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Напруга до ± 1,5 В постійного струму в ланцюзі «земля-розчин» на кожні 1000 Ом опору допоміжного електрода | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

- Найбільші допустимі відстані:

- від чутливого елемента до вхідного підсилювача перетворювача П- 210 - 150 м;

- від чутливого елемента до вхідного підсилювача перетворювача П- 210І-15 м;

- від вхідного підсилювача до блоку перетворення П-210 - 5000 м;

- від вхідного підсилювача до блоку іскрозахисту перетворювача П- 210І - 1000 м;

- від блоку іскрозахисту доблоку перетворення П-210І-15 м.

- Параметри сполучної лінії живлення між блоком іскрозахисту (контакту 1-2) і вхідним підсилювачем (контакти 2-3 роз’єму ВИХІД) перетворювача П-210І повинні мати наступні значення:

ємність - не більше 0,15 мкФ/км; індуктивність - не більше 1 мГн/км; опір - від 40 до 100 Ом/км;

або:

ємність - не більше 0,1 мкФ/км; індуктивність - не більше 1 мГн/км; опір - від 20 до 100 Ом/км.

Сигнальна сполучна лінія між блоком іскрозахисту (контакти 6-7) і вхідним підсилювачем (контакти 1-4) повинна мати опір не більше 100 Ом/км.

- Кабельні вводи сполучної лінії від вхідного підсилювача до блоку іскрозахисту перетворювача П-210І при наявності зовнішніх механічних впливів на кабель повинні бути виконані так, щоб розтягуюче зусилля і скручування не передавалися на проведення й жили кабелю в місці з’єднання з роз’ємами блоків.

- При роботі перетворювача в умовах підвищених вібрацій, які мають місце, наприклад, на енергоустановках, довжину кабелю між

чутливим	елементом	і	перетворювачем	слід	брати	мінімальною. Рекомендується застосовувати кабель типу АВК.

- Споживана	потужність	(енергоспоживання)	при	номінальній напрузі живлення, не більше 20 ВА.

- Напрацювання перетворювачів на відмову не нижче 20000 годин.

- Повний термін служби - не менше 10 років.

- Середній термін зберігання - не менше 3 років.

### Принцип вимірювань рХ

При вимірюванні рХ (рН) розчинів використовується система, що складається з вимірювального і допоміжного електродів. При вимірюванні рН в якості вимірювального електрода використовується скляний електрод, як допоміжний - хлорсрібний. При вимірюванні активності інших видів іонів в якості вимірювального електрода використовується електрод, чутливий до даного виду іонів. Вимірювальний електрод при зануренні в контрольований розчин розвиває е. р. с., лінійно залежну від активності іонів в розчині і температури розчину. Контакт допоміжного електрода з контрольованим розчином здійснюється за допомогою електролітичного ключа, що забезпечує закінчення насиченого розчину КС1 в контрольований розчин.

Розчин хлористого калію безперервно просочується через електролітичний ключ, запобігаючи проникнення з контрольованого розчину в систему хлорсрібного електрода сторонніх іонів, які могли б змінити величину е. р. с. цього електрода. Вимірюється частина е. р. с. електродної системи визначається потенціалом тільки вимірювального електрода. За допомогою високоомного перетворювача е. р. с. електродної системи перетворюється в вихідну напругу.

### Принцип вимірювань Еh

При вимірюванні окислювально-відновного потенціалу (величини Еh) використовується система, що складається з вимірювального і допоміжного електродів. При вимірюванні Еh в якості вимірювального електрода використовується редоксметричний електрод, як допоміжний - хлорсрібний.

Контакт допоміжного електрода з контрольованим розчином здійснюється за допомогою електролітичного ключа, що забезпечує закінчення насиченого розчину КС1 в контрольований розчин.

### Конструкція

1. Перетворювач П-210 складається з блоку перетворення і вхідного підсилювача. Блок перетворення (рис. 1.9) складається з кришки 1, каркаса 11, кожуха 20. Останній виконаний з листової сталі і з лицьової сторони має

обідок 3, який служить упором при кріпленні перетворювача на щиті. Ущільнення кришки з кожухом здійснюється гумовою прокладкою 2.

На кришці 1 перетворювача є вікно для візуального спостереження за показаннями цифрового табло і положенням органів керування.

Усередині кожуха встановлюється каркас, який є підставою для установки блоків і елементів перетворювача і складається з лицьовій панелі 36, шасі 18, розподільної коробки 16.

На лицьовій панелі розташовані цифрове табло блоку індикації 4, органи управління перетворювачем, вставка плавкая 34. Під кришкою 22 розташовані органи настройки і регулювання блоку перетворення. Під кришкою 23 встановлюються перемички, положення яких в залежності від діапазону вимірювань показано на внутрішній стороні кришки.

На лицьовій стороні кришки 23 закріплена кишеня 40, в яку вставляють оцифровані вставки (табл. 8) з позначенням обраного діапазону вимірювання. На шасі каркаса розташовані силовий трансформатор 19 і в направляючих 10 друковані плати блоку перетворення, зв’язок між якими здійснюється за допомогою спеціальних розеток 17 і об’ємного монтажу.

Таблиця 1.7

| Режим вимірів |  |  | Вихідний сигнал постійного струму |  | Вихідний сигнал постійної напруги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рХ |  | Eh | 0-5 мА | 4-20 мА |  |  |
| Одновалентні іони | Двовалентні іони |  |  |  | 0-50 мВ | 0-100 мВ |
| - | 3-4 | 1-2 | - | 7-8; 8-9 | 5-6 | - |

Надійний контакт друкованих плат з розетками забезпечується двома обмежувачами 6.

На розподільній коробці розміщені роз’єми вимірювальних і силових ланцюгів, гвинт заземлення 38 і відсік з планкою 37 для установки в залежності від режиму вимірів перемичок (табл. 1.7).

Номери контактів планки, що з’єднуються перемичками, вказані в табл. 9.

Високоомний підсилювач і плата підсилювача (рисунок 1.10) поміщені в литий алюмінієвий корпус 7, на якому є три прилива з отворами. Отвори призначені для кріпленнякорпуса болтами до стінки (стійці, щиту). Корпус 7 закривається кришкою за допомогою гвинтів, під двома з яких встановлені чашки пломби 5. Ущільнення кришки 4 здійснюється гумовою прокладкою 6. У нижній частині корпусу розташовані болт заземлення та роз’єми вимірювальних і живильних ланцюгів.

1-перетворювач вихідного сигналу; 2-плата підсилювача; 3- підсилювач високоомний; 4-кришка, 5 - чашка пломби; 6-прокладка; 7- корпус; 8-плата блокувального пристрою (П-210І).

Рисунок 1.9 - Перетворювач П-210: 1-кришка, 2-прокладка, 3-ободок; 4-блок індикації; 5-перетворювач аналоговий; 6-обмежувач; 7-вимірювальний блок; 8-блок вихідних сигналів; 9-блок живлення; 10-направляюча; 11-каркас; 12-перетворювач

вихідного сигналу; 13-прокладка; 14-чашка пломби; 15-прокладка; 16-коробка розподільна; 17-розетка; 18-шасі; 19-трансформатор; 20-кожух; 21 - блок перемикачів; 22, 23-кришка ; 24-потенціометр установки верхньої межі вихідного сигналу постійного струму (напруги); 25-потенціометр установки значення крутизни електродної системи; 20- потенціометр установки значення крутизни електродної системи; 26-потенціометр установки значення рХі; 27-потенціометр установки значення Еі; 28-потенціометр установки нижньої межі вихідного сигналу постійного струму (напруги); 29, 30- перемичка; 31-декадний перемикач установки нижньої межі вибраного діапазону вимірювань; 32-перемикач мережі; 33-перемикач установки значення рХі; 34 - вставка плавкая; 35-перемикач вибору полярності вихідного сигналу; 36-панель; 37-планка;38- гвинт заземлення; 39-кришка; 40-кишеня

Рисунок 1.10 – Перетворювач П-210 (П-210І)

Доступдо блокуперетворенняздійснюєтьсянаступнимчином:

- Виверніть гвинти на кришці 1 і розподільній коробці 16;

- Відкрийте кришку 1;

- Вийміть блок перетворення з кожуха, натиснувши на розподільну коробку.

Високоомний підсилювач і плата підсилювача (рис. 1.9) поміщені в литий алюмінієвий корпус 7, на якому є три прилива з отворами. Отвори призначені для кріпленнякорпуса болтами до стінки (стійці, щиту). Корпус 7 закривається кришкою за допомогою гвинтів, під двома з яких встановлені чашки пломби 5. Ущільнення кришки 4 здійснюється гумовою прокладкою 6.

У нижній частині корпусу розташовані болт заземлення та роз'єми вимірювальних і живильних ланцюгів.

Для з’єднання вхідного підсилювача з первинним перетворювачем (датчиком) використовується сполучний пристрій.

При включенні перетворювача за схемою з’єднань (рис. 1.9) контакти 1 і 3 з’єднувального пристрою слід з’єднати між собою.

2. Перетворювач типу П-210І складається з блоку перетворення, вхідного підсилювача і блоку іскрозахисту.

Конструкція блоку перетворення і вхідного підсилювача аналогічна конструкції відповідних блоків перетворювача типу П-210. Блок перетворення додатково включає в себе блокувальний пристрій.

Рисунок 1.11 - Блок іскрозахисту: 1-корпус, 2-прокладка, 3-плата; 4-кришка; 5-фланець; 6-вилка

Блок іскрозахисту (рис. 1.11) являє собою литий алюмінієвий корпус 1, в який поміщена плата 3, залита термореактивним компаундом. Кріплення блоку іскрозахисту до щита здійснюється чотирма болтами. Вилки 6 і фланці 5 з різьбленням труб 1 1/4" призначені для приєднання трубопроводів, в яких прокладені сполучні лінії. Корпус блоку іскрозахисту закривається кришкою

- Кріплення здійснюється гвинтами, один з яких залитий пломбувальною мастикою. Гумова прокладка 2 служить для ущільнення кришки.

### Контрольні питання:

- Основні поняття про вимірювання рН.

- Які існують методи вимірювання рН?

- Принцип дії та будова гальванічного перетворювача рН-метра.

- Залежність	ЕРС	гальванічного	перетворювача	від	рН	та температури.

- Іонометрія, сучасний стан та перспективи.

- Перетворювач П-210: призначення, будова та принцип роботи.

- Принцип вимірювань рХ (рН); Eh.

### Тема № 8

1 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Мета роботи: вивчити основні методи та способи вимірювання температури, навчитися вимірювати температуру за допомогою терморезистора та встановити залежність опору від температури.

### Теоретичні відомості

Температурою називається фізична величина, яка характеризує ступінь нагрівання тіла. Температуру визначають непрямим шляхом за допомогою шкали температури.

Діапазон існуючих температур можна поділити на ряд характерних піддіапазонів: наднизькі температури ( 0  4,2K ), низькі ( 4,2  273K ), середні

( 273 1300K ), високі (1300  5000K ) та надвисокі (від

5000K

і вище).

Наднизькі і низькі температури необхідно вимірювати при проведенні різноманітних фізичних експериментів, і особливо при дослідженні надпровідності та її технічному застосуванні, у криогенній техніці та ін. За верхню межу надто низьких температур умовно прийнята температура, при якій провідники переходять у надпровідний стан. Найбільш часто температури, що вимірюються лежать в області низьких, середніх та високих температур. Такі виміри мають місце у різноманітних галузях народного господарства, при наукових дослідженнях, в медицині та ін.

Основними приладами для вимірювання температури є: термометри розширення, манометричні термометри, термометри опору з  логометрами або мостами, термопари з мілівольтметрами або потенціометрами, пірометри випромінювання.

В залежності від діапазону вимірювання застосовують різни типи термометрів, наприклад: в діапазоні низьких і середніх температур використовуються в основному контактні методи вимірювання, причому найбільш широко на практиці використовуються первинні перетворювачі в виді термометрів опору і термопар. Для вимірювання високих та надвисоких значень температур застосовуються безконтактні методи наприклад: пірометри.

### Термометри розширення

Термометри розширення рідинні скляні застосовують для виміру

температури від

 100

до  650 C.

Принцип	дії	термометрів	розширення	заснований	на	об’ємному розширенні рідини, що знаходиться всередині скляного розширювача, під

дією навколишньої температури. При нагріванні розширювача рідина, що

знаходиться в ньому, збільшується в об’ємі:

Vt  V0 (1  t) , де

Vt - обсяг

рідини при нагріванні на

t C,

V0 - обсяг рідини при

0 C;  - коефіцієнт

об’ємного розширення, t - температура вимірювання,  C.

0

Піднімаючись вверх по капіляру, рідина встановлюється на висоті, пропорційній температурі нагрівання. Відлік ведеться по шкалі в градусах Цельсія. В якості робочої рідини в скляних термометрах використовують ртуть, спирт, газ або толуол. Ртуть є кращою робочою рідиною, тому що відсутнє змочування рідини, тому в скляному капілярі не утворюється вгнутий меніск, що полегшить зняття показань із термометра.

### Манометричні термометри

Манометричні	термометри	використовують	для	вимірювання

температур рідких і газових середовищ у діапазоні від 0 до

 600 C.

Принцип дії приладів заснований на використанні залежності зміни тиску робочої рідини, насиченого пару або газу при постійному обсязі від температури об’єкта.

В залежності від наповнювача, що заповнює всю термосистему (термобалон, капіляр і дошкульний елемент), манометричні термометри діляться на газові, парорідинні і рідинні.

Газові прилади заповнюють інертним газом - азотом або аргоном, парорідинні - рідинами, що низько киплять, (ацетон, фреон), пари яких при температурі, що вимірюється частково заповнюють термобалон, рідинні - кремній органічної рідиною. Шкала манометричних газових і рідинних термометрів рівномірна; в парорідинних термометрів шкала нерівномірна в першій третині шкали.

До переваг манометричних термометрів відносяться мала інерційність вимірювань і вибухонебезпечність, до недоліків - низька ремонтоздатність в умовах заводу, особливо при виході з ладу чутливого елемента або капіляра, відповідно низький клас точності.

### Термоелектричні термометри

Термопара (термоелектричний термометр) представляє собою два різнорідних металевих провідників (термоелектродів), що призначені для вимірювання температури. Кінець термопари, що поміщається в об’єкт вимірювання температури, називається робочим або “гарячим” спаєм, вільні або “холодні” кінці термопари сполучені з вимірювальним приладом. Термопарою здійснюється перетворення теплової енергії в електричну.

Принцип роботи термопари полягає в тому, що при зміні температури гарячого спаю на вільних (“холодних”) кінцях термопари змінюється термоелектрорушійна сила (термо-е.р.с.) постійного струму.

Відповідно до явища Зеєбека, у замкнутому електричному колі, утвореного двома різнорідними провідниками, виникає термо-е.р.с., пропорційна різниці температур спаїв. Розмір термо-е.р.с. залежить тільки

від	температури	“гарячого”	t1

і	температури	t 2

“холодного”	спаїв	і

матеріалів, що утворюють термопару.

Утворення термо-е.р.с. у термопарі пояснюється тим, що при нагріванні електрони на “гарячому” спаї одержують більш високі швидкості, чим на “холодному”, в результаті виникає потік електронів від “гарячого” кінця до “холодного”. На “холодному” кінці накопичується негативний  заряд, на “гарячому” - позитивний. Різниця цих потенціалів визначає термо-

е.р.с. термопари

E(t)  E(t1 )  E(t2 ) .

Діапазон вимірювання температури залежить від типу матеріалів провідників, які застосовуються для виготовлення термопар:

- хромель-копелеві (ТХК) на межі від

 50

до 600 C;

- хромель-алюмелеві (ТХА) на межі від

 50 до 1000 C;

4  20

- платинородій-платинові (ТПП) на межі від 0 до 1300 C;

- платинородій-платинородієві (ТПР) на межі від 300 до 1800 C; Крім того освоюються ТЕП з уніфікованим вихідним сигналом мА.

0  5 ;

Позначення ХА, ХК, ПП називається градировкою термопари; позитивним електродом є електрод, матеріал якого в градировці стоїть першим.

### Термометри опору

Термометри	опору	широко	застосовуються	для	вимірювання

температури в діапазоні від

 2600

до 7500 C. В деяких випадках вони

можуть бути застосовані для вимірювання температури до 1000 C.

Дія термометрів опору основана на властивості речовини змінювати свій електричний опір при зміні температури. При вимірюванні температури термометр опору занурюють в середовище, температуру якого потрібно визначити. Знаючи залежність опору термометра від температури можна за зміною опору термометра робити висновок про температуру середовища, в якому він знаходиться. При цьому необхідно мати на увазі, що довжина чутливого елемента (ЧЕ) у більшості термометрів складає декілька сантиметрів, і тому при наявності температурних градієнтів в середовищі термометр опору вимірює деяку середню температуру тих шарів середовища, в яких знаходиться його чутливий елемент.

Раніше рахували, що найбільш придатним матеріалом для виготовлення термометрів опору є тільки чисті метали, але дослідження останнього року показали, що деякі напівпровідники теж можуть бути застосовані в якості матеріалу для виготовлення термометрів опору.

Відомо, що велика кількість металів має додатній температурний

коефіцієнт	електричного	опору:

0,4  0,6% C1 для	чистих	металів.	Це

пов’язано з тим, що число носіїв струму - електронів провідності в металах дуже велике і не залежить від температури. Електричний опір метала збільшується з підвищенням температури в зв’язку зі збільшенням теплових коливань іонів навколо своїх положень рівноваги. В н/п можна побачити іншу картину - кількість електронів провідності різко збільшується з підвищенням температури. Тому електричний опір типових н/п також різко (по експоненціальному закону) зменшується при їх нагріванні. При цьому температурний коефіцієнт електричного опору н/п на порядок вище, ніж в чистих металах.

Термометр опору з чистих металів, який одержав найбільше розповсюдження, виготовляють звичайно у вигляді обмотки з тонкої проволоки на спеціальному каркасі з ізоляційного матеріалу. Цю обмотку прийнято називати чутливим елементом термометра опору. Для того, щоб запобігти від можливих механічних ушкоджень та дії середовища, температура якого вимірюється термометром, чутливий елемент його вміщують в спеціальну захисну гільзу.

До числа якостей металічного термометра опору слід віднести: високу степінь точності, вимірювальної температури, можливість випуску вимірювальних приладів до них зі стандартною градуйованою шкалою практично на будь-який температурний інтервал в діапазоні допустимого температурного застосування термометрів опору; можливість централізованого контролю температури шляхом приєднання декількох взаємодіючих термометрів опору через перемикач до одного вимірювального приладу; можливість використовування їх з комп’ютерами.

Н/п термометри опору, як показує практика їх застосування, можуть

бути використані для вимірювання температури від  1,3  до  400K . В практиці

технологічного контролю вони в порівнянні з металевими знаходять менше застосування, так як вимагають індивідуального градуювання.

Для точних вимірювань опорів термометри в лабораторних умовах застосовують потенціометри і мости.

При вимірюванні температури в промислових умовах термометри опору використовують в комплекті з логометрами, автоматичними зрівноважувальними мостами і автоматичними компенсуючими приладами. При цьому необхідно мати на увазі, що ці прилади забезпечують шкалою, відградуйованою шкалою в градусах Цельсія, яка дійсна тільки для певного градуювання термометра опору і заданих значень опорів проводів, з’єднуючи термометр з вимірювальним приладом.

### опору

  - Метали, які використовують для виготовлення термометрів

Метали,	призначені	для	виготовлення	чутливих	елементів	(ЧЕ)

термометрів опору, повинні відповідати деяким вимогам. Вони неповинні

окислюватися і мати високе відтворення значень електричного опору в діапазоні робочих температур. Зворотній метал в діапазоні використовуваних температур   повинен  мати  монотонну  залежність  опору   від   температури

R  f (t)  і досить високе значення температурного коефіцієнта опору  . Цей

коефіцієнт в загальному вигляді може бути виражений рівнянням:

   1  dR .	(1.1)

R	dt

Температурний	коефіцієнт	електричного	опору	заведено розраховувати від 0 до 100 C. Для цього випадку вираз (1.1) приймає вигляд:

0100

 R100   R0 ,	(1.2)

100

де

100 C.

R 0 i

R100 - опори зразка даного металу, виміряні відповідно при 0 і

Відомо, що сплави мають менше значення температурного коефіцієнта опору. Крім цього, відтворення властивостей сплавів далеко недостатні в порівнянні з чистими металами. Досліди показують, що чим чистіший метал (при відсутності в ньому механічних напружень), тим краще у нього відтворення температурних властивостей і більше значення

відношення

R100 R0

також  як  і		є загальноприйнятими показниками

степені чистоти даного металу і присутності механічних напружень. Для зняття механічних напружень в даному металі використовують визначені

режими віджигу. При цьому значення відношення

R100 R0 , а також і 

зразка збільшується до їх граничного значення для даного металу.

Вказаним вище вимогам до металів для виготовлення ЧЕ термометрів опору для широкого діапазону температур дозволяє платина. Якщо верхня межа температури використання термометра не висока то вказаним вище вимогам задовольняє також мідь і нікель. В деяких випадках використовують для виготовлення ЧЕ термометрів опору, але з обмеженою областю їх використання, й інші метали, наприклад, залізо, вольфрам і молібден.

В даній лабораторній роботі використовується мідний термометр опору (ТОМ-50). Тому розглянемо мідні термометри опору в загальному вигляді.

### Мідь і термометри опору, що з неї виготовляються

До позитивних якостей міді, як матеріалу, використовуваного для виготовлення чутливих елементів технічних термометрів опору типу ТОМ, треба віднести дешевизну, простоту одержання такого дроту в різній ізоляції,

можливість отримання провідникової міді високої чистоти. Температурний

коефіцієнт лежить в діапазоні від

4,2 103	до

4,27 103 C1 . Залежність

електричного опору міді від температури в широкому інтервалі температур підкоряється рівнянню:

де R t i

Rt  R0 (1  t) ,	(1.3)

R 0      -  опори  даного  зразка  міді  (ЧЕ  мідного  термометру)

відповідно при температурі t і 0C;

 - температурний коефіцієнт електричного опору, характерний для даного зразка мідного дроту, з якого виготовлений ЧЕ термометра.

Температурний коефіцієнт опору визначають із значень опору чутливого елементу мідного термометру, виміряних відповідно для точки танення льоду і температури кипіння води. Мідний дріт використаний для виготовлення чутливих елементів мідних термометрів ТОМ, має

температурний коефіцієнт опору

  4,26 103 C1 .

Лінійний характер залежності опору міді від температури є її перевагою.   До   числа   недоліків   слід   віднести   малий    питомий    опір (  1,7 108 Ом  м ) та інтенсивне окислення при невеликих температурах.

Стандартні градуйовані таблиці для мідних термометрів опору типу ТОМ наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Максимально допустимі відхилення від градуйованих таблиць термометрів опору ТОМ

| Тип термометра | Клас точності | Інтервал температури  C | Мах. допустиме відхилення від t |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОМ | 2 |  50  (180) |  (0,3  3,5103 t) |
| ТОМ | 3 |  50  (180) |  (0,3  6 103 t) |

Чутливий елемент 1 мідного термометру опору типу ТОМ показаний на рисунку 1.1.

Він	виконаний	із	ізольованого	мідного	дроту	діаметром	0,1 мм

багатошаровою безіндукційною намоткою 2 на циліндричному каркасі з пластмаси або металу, герметизованої шаром лаку 3. До кінців обмотки припаяні  виводи  з мідного  дроту 4.  Зібраний  ЧЕ  вставляють  в  металевий

чохол 5. Довжина ЧЕ термометра дорівнює 400мм, а діаметр 5  6мм .

Неврівноважений міст постійного струму при живленні від генератора напруги. В якості первинного перетворювача використовуємо мідний термометр опору ТОМ-0979, увімкнений за принциповою схемою.

Для даного ТОМ:

де R0  50Ом ,

Rt  R0 (1  t) ,	(1.4)

  4,26 103 С1 .

Завжди

RЛ1  RЛ 2  RЛ3  RЛ , а

R0  RЛ .

4

5

1

3

2

Рисунок 1.1 – Чутливий елемент мідного ТО на каркасі з пластмаси

Напруга в точці 1 дорівнює:

U 

E  (R 0   2Rл ) .	(1.5)

1	 R

R

1

0

- 2Rл

Напруга в точці 2 дорівнює:

U 

E  (Rt

 2Rл ) .	(1.6)

2	 R

R

2

t

- 2Rл

Напруга Uвих дорівнює:

U	 U2  U1 

E  (Rt  2R0 )

 E  (R0  2Rл ) .	(1.7)

вих

R2  Rt  2Rл

R1  R0  2Rл

Виберемо опри

R1 i R 2

з умови отримання максимальної чутливості

моста у врівноваженому стані, коли

R1  R2  R0 .

E  R 2    t)



U	 	0	.	(1.8)

вих





4  (R 0  Rл )  1 

2

E    t	

	2(R 0  Rл ) 

Враховуючи, що

R0  RЛ , отримаємо:

U		E    t

.	(1.9)

вих	t

4  (1 	)

2

| Як видно з (1.9) вихідна напруга нелінійно залежить від температури. их | I 2 | R2 | 2 |  | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uвих

неврівноваженого моста



R1

1

I1

Uв

R0

RЛ 2

RЛ1

R

t

RЛ3

3

Рисунок 2.2 – Неврівноважений міст постійного струму при живленні від генератора напруги

Визначимо dUвих

dt :

dUвих

dt

	E  

(2    t)

.	(1.10)

Коефіцієнт	нелінійності	вихідної	напруги	від	температури визначається виразом:

d  Uвих

 	dt

/ t  0  d  Uвих

dt

/ t  t

max

100% .	(1.11)

d  Uвих

dt

/ t  0

Для діапазону температур

0 100 C,

  0,32

чи 32% .

Таким чином, вихідна напруга неврівноваженого моста постійного струму	при	його	живленні	від	джерела	е.р.с.	нелінійно	залежить	від температури якщо в якості одного плеча використовується термометр опору. Це призводить до труднощів при розробці принципових схем таких приладів.

Неврівноважений міст постійного струму при живленні від двох генераторів струму.

В даній схемі струми

I1  I2  I .

За вихідну напругу

Uвих

приймаємо

Uвих

 U2 U1 , де

U2   I(RЛ 2   Rt  UЛ3 ) ,	(1.12)

<<

<<

U1   I(RЛ1  R0   UЛ3 ) .	(1.13)

I1

I 2

1

Uвих

2

R0

RЛ 2

RЛ1

R

t

RЛ3

3

Рисунок 1.3 – Неврівноважений міст постійного струму при живленні від двох генераторів струму

Приймемо

RЛ1  RЛ 2  RЛ3  UЛ ,

Rt  R0 (1  t) . Тоді:

U2   I(2RЛ   R0 (1  t)),	(1.14)

U1   I(2RЛ 2   R0 ) ,	(1.15)

Uвих

 I  R0   t .	(1.16)

З виразу (1.16) слідує що, напруга між точками 2 і 1 вихідної діагоналі моста лінійно залежить від температури t термометру опору. Це дозволяє реалізувати прості схеми електронних термометрів.

### Безконтактні методи вимірювання температури

Термошумовий метод виміру температури базується на рівнянні Найквіста, що встановлює зв’язок між напругою теплових шумів, що виникають на будь-якому резисторі, та його термодинамічною температурою:

Uш   4  k T  R  f ,	(1.17)

де Uш

- середньо квадратичне значення шумової напруги;

k - постійна Больцмана, рівна 1,381023 Дж/ К;

R - опір резистора;

f - смуга частот, в якій виробляються виміри.

Рівняння Найквіста справедливо для резисторів з різних матеріалів та не залежить від властивостей цих матеріалів. Таким чином, термошумовий метод дозволяє визначити розмір одиниці термодинамічної температури - кельвіна у відповідності з її визначенням як незалежної одиниці, що забезпечує незалежну реалізацію термодинамічної температурної шкали та дасть можливість уточнити МПТШ.

Термошумовий метод можна використовувати для виміру температур

в	діапазоні	від

0,001	до

2000  2500K .	В	якості	вимірювальних

перетворювачів застосовуються безреактивні резистори з платини, манканіта, константа, ніхрому, вольфраму, графіту, непроволочні резистори, а також ємнісні та індуктивні неконтактні перетворювачі, які являють собою резонансний коливальний контур. Джерелом теплового шуму в двох останніх перетворювачах служить опір середовища, температура якого вимірюється, наприклад іонізуючого газу чи пламеню. Це дасть можливість вибірково визначати температуру окремих дільниць газу, що відрізняються по питомій електропровідності.

Вимірювання температури термочастотними методами основано на використанні залежності від температури частоти власних коливань різного роду резонаторів, швидкості розповсюдження звукових та ультразвукових

коливань	та	параметрів	частотно-залежних терморезистором.

RC 

або

RL  ланцюгів	з

Найбільш розвинуті резонансні термочастотні методи, основані на застосуванні резонаторних датчиків, що являють собою автогенератори чи генератори з вимушеними коливаннями, частота яких настроюється в резонанс з частотою власних коливань резонатора, що змінюється з температурою.

Для виміру температури застосовуються механічні, газові та ядерні резонатори. Характеристика перетворення температури в частоту у таких резонаторів нелінійна.

Для   вимірювання  температур  від	400до

4000 C

використовують

пірометричні прилади. Принцип роботи цих приладів заснований на спроможності нагрітого тіла випромінювати енергію у вигляді світлових і теплових променів. З підвищенням температури тіла інтенсивність випромінювання зростає, крім того, з’являються випромінювання різноманітних довжин хвиль. При більшій температурі велика частина енергії випромінюється з меншою довжиною хвилі. Еталоном максимальної випромінювальної спроможності, що поглинається променем, є абсолютно чорне тіло. Проте жодний із матеріалів у природі не має такої спроможності. Випромінювальна  спроможність  абсолютно  чорного  тіла  дорівнює повній

кількості  енергії,  що  випромінюється  з  1м2 поверхні  за  1  із (Вт/м2). Якщо

навіть внутрішня поверхня тіла має не дуже великий коефіцієнт поглинання, то випромінювання все рівно практично цілком поглинеться внутрішньою поверхнею в результаті багатократних внутрішніх відбитків.

Відповідно до закону Стефана-Больцмана, інтегральна випромінювальна спроможність абсолютно чорного тіла пропорційна

четвертого	ступеня	його	абсолютної	температури:

   T4 ,	де

t	-

інтегральна випромінювальна спроможність абсолютно чорного тіла,  - універсальна постійна, T - абсолютна температура.

t

За допомогою пірометрів по яскравості випромінювання визначають температуру нагрітого тіла. Градуюють пірометри по інтенсивності випромінювання штучного чорного тіла. Пірометри випускають двох типів: оптичні й радіаційні.

Пірометри, засновані на яскравому методі вимірювання, називаються оптичними або яскравими. Пірометри, що використовують радіаційний метод вимірювання температури, називаються радіаційними або пірометрами повного випромінювання.

До оптичних пірометрів ставляться прилади ОППИР і ФЭП-4, що є вимірювачами одноколірного монохроматичного випромінювання.

Принцип дії оптичного пірометра ОППИР заснований на порівнянні через світофільтр яскравості нагрітого об’єкта і яскравості розпеченої нитки фотометричної лампи накалювання. Світловий фільтр пропускає випромінювання визначеної довжини хвилі. Прилад ОППИР дозволяє

вимірювати  температуру  від	800	до 4  8%.

6000 C. Основна похибка виміру

Принцип дії фотоелектричного пірометра ФЭП-4 полягає в тому, що випромінювання від об’єкта виміру 12 i разом із випромінюванням від еталонної лампи 4 у протифазу потрапляє на р, фотоелемент 7. Різниця цих світлових потоків посилюється підсилювачем 8 і подається на вихідний каскад 9, навантаженням якого являється еталонна лампа накалювання 4, послідовно з який установлене калібрований опір 10. Падіння напруги на каліброваному опорі вимірюється електронним потенціометром 11, шкала якого відградуйована в одиницях вимірювання температури.

Пірометр випускають на межі вимірювання температури від 500 до

4000 C. Основна похибка не перевищує

 1%

при вимірюванні температури

не вище

2000 C і 1,5%

- при температурі понад

2000 C.

Радіаційний пірометр РАПІР є вимірювачем повного випромінювання

і	призначений	для	вимірювання	температур	у	діапазоні

100  2500 C.

Основним елементом приладу є телескоп ТЭРА-50 із термобатареєю, що перетворить теплове випромінювання тіла в термо-е.р.с., що вимірюється повторним приладом.

В залежності від діапазону температури, що вимірюється випускається чотири типи телескопів ТЭРА-50. Основна похибка виміру складає від 8 до 30% .

Чутливим елементом телескопа ТЭРА-50 є термобатарея, що складається з десятьох сполучених послідовно термопар типу хромель- алюмель. При такому з’єднанні результуюча термо-е.р.с. батареї дорівнює сумі термо-е.р.с. складових її елементів, що значно підвищує чутливість приладу.

При градуйовках пірометрів встановлюється залежність між температурою об’єкта вимірювання і напругою термобатареї приймача.

Для усунення похибки вимірювання від температури вільних кінців термопар у радіаційних пірометрах використовують компенсуючі пристрої.

Для компенсації температури до

100 C

термобатарею шунтують

мідним  або  нікелевим  дротом.  Для  компенсації  температури  до	200 C

частина	світлового	потоку	променів	перекривається	біметалічними

пластинами. При вимірюванні телескоп розташовують на відстані 1м

об’єкта вимірювання і наводять на нього через лінзу окуляра.

від

Безпосередньо	оптичні	системи	телескопів	для	вимірювання

температури	в	інтервалі

100  500 C

виконуються	з	флюориту	або

фтористого лиття, для температури

400  2000 C- із кварцового скла, для

температури 900  3000 C- з оптичного скла типу К-8.

2	7 2

### Контрольні питання:

  - Принцип дії термометрів розширення.

  - Принцип дії манометричних термометрів.

  - Принцип роботи термоелектричних термометрів.

  - Типи матеріалів провідників, які застосовуються при виготовленні термопар, та діапазон відповідних температур.

  - На чому основана дія термометрів опору.

  - Описати склад чутливого елементу мідного термометра типу ТОМ.

  - Переваги та недоліки мідного ТО.

  - Термошумовий метод виміру температур. Рівняння Найквіста.

  - Використання пірометрів. Принцип дії пірометрів.

  - Використання радіаційних пірометрів.

### Тема  № 9

Оцінювання невизначеності вимірювань

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана тема для самостійного вивчення призначена для опрацювання та використання при оцінці результатів вимірювань, що здійснюються в вимірювальних, випробувальних та калібрувальних лабораторіях (центрах), а також для вирішення різноманітних дослідницьких задач.

В методиці викладено порядок оцінювання невизначеності вимірювань фізичних величин, в тому числі порядок оцінювання та подання невизначеності результатів вимірювань при проведенні прямих однократних, прямих багатократних вимірювань, опосередкованих вимірювань (некорельованих та корельованих) та сукупних вимірювань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому документі наведені посилання на такі законодавчі акти та нормативні документи:

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” № 113/98-ВР від 11.02.1998 зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 1765-IV від 15.06.2004 р. (далі - Закон України)

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування "Руководства по выражению неопределенности измерений" (РМГ 43:2001, IDT)

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

В методиці використовуються наступні терміни та їхні визначення:

3.1 невизначеність вимірювання

Параметр, пов'язаний з результатом вимірювання, який характеризує розсіювання значень, що можуть бути достатньо обґрунтовано приписані величині, що вимірюється (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.2 оцінка невизначеності за типом А

Метод оцінки невизначеності за допомогою статистичного аналізу серії спостережень (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.3 оцінка невизначеності за типом В

Метод оцінки невизначеності методом, відмінним від статистичного аналізу серії спостережень (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.4 стандартна невизначеність

Невизначеність результату вимірювання, виражена як стандартне відхилення (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.5 сумарна стандартна невизначеність

Стандартна невизначеність результату вимірювань, коли цей результат отриманий із ряду значень інших величин, і яка дорівнює кореню квадратному з суми членів, що є дисперсіями або коваріаціями цих величин, вплив яких залежить від того, як змінюється результат вимірювання із зміною цих величин (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.6 розширена невизначеність

Величина, що визначає інтервал навколо результату вимірювання, в границях якого може знаходитися більша частина розподілу значень, які з достатньою підставою можна приписати величині, що вимірюється (ДСТУ-Н РМГ 43).

3.7 пряме вимірювання

Вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо без перетворення її роду та використання відомих залежностей (ДСТУ 2681).

3.8 опосередковане вимірювання

Вимірювання однієї величини з перетворенням її роду чи обчисленнями за результатами вимірювань інших величин, з якими вимірювана величина пов'язана явною функціональною залежністю (ДСТУ 2681).

3.9 сукупне вимірювання

Вимірювання, в якому значення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо чи опосередковано (ДСТУ 2681).

3.10 сумісне вимірювання

Вимірювання, в якому значення декількох одночасно вимірюваних різнорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, які пов'язують їх з іншими величинами, що вимірюються прямо чи опосередковано (ДСТУ 2681)

3.11 викид

Елемент сукупності значень, що є несумісним з іншими елементами цієї сукупності (ГОСТ Р ИСО 5725).

4 МОДЕЛЬНЕ РІВНЯННЯ

4.1 Модельне рівняння (рівняння вимірювань) визначається на етапі розробки методики вимірювань та характеризує проведення конкретного вимірювання. Це рівняння відображає величини, що вимірюються безпосередньо, величини, що впливають на результат вимірювання та функціональну залежність між ними.

В загальному вигляді це рівняння подається як

Y=f(Xi),                                                       (1)

де Xi – вхідні величини (величини, що вимірюються безпосередньо, величини, значення та невизначеності яких відомі із зовнішніх джерел, а також поправки до результату вимірювання для врахування відомих систематичних ефектів, поправки до засобів вимірювальної техніки, що використовуються);

f – функціональна залежність;

Y – вихідна величина (величина, що визначається).

Вимірювання поділяються на прямі, опосередковані, сукупні та сумісні.

4.2 Під час визначення рівняння вимірювань можна використовувати Методику обґрунтування рівнянь вимірювань та оцінки методичної складової похибки (невизначеності) результатів вимірювань [1]. Цей документ поширюється на опосередковані вимірювання.

4.3 Результат вимірювання у – оцінка величини Y , що визначається під час проведення вимірювань, - розраховується як функція оцінок вхідних величин хi з врахуванням  поправок щодо тих величин, що мають систематичний характер.

y=f(xi)                                                      (2)

4.4 Оцінка вхідних величин отримується в результаті вимірювання або із зовнішніх джерел. У випадку багатократних вимірювань в якості оцінки використовують середнє арифметичне результатів ряду вимірювань.

x=1nj=1nxj

5 СТАНДАРТНІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВХІДНИХ ВЕЛИЧИН

5.1 Оцінка стандартної невизначеності за типом А

5.1.1 Оцінка здійснюється за допомогою статистичного аналізу серії спостережень

uA(x)=1n(n−1)j=1n(xj−x)2,

де xj - j-й результат вимірювання,

n - кількість вимірювань.

5.1.2 Для отримання достовірної оцінки стандартної невизначеності за типом А необхідно мати достатньо велику кількість спостережень (не менше 10 спостережень). Перед оцінкою стандартної невизначеності за типом А з експериментальних даних треба вилучити викиди.

5.2 Оцінка невизначеності за типом В

5.2.1 Оцінка невизначеності проводиться за типом В, якщо для отримання стандартної невизначеності не використовується статистичний аналіз результатів багатократних спостережень під час вимірювань. При оцінці за типом В можливо використання:

- інформації щодо величин, які вимірюються при однократних вимірюваннях, або які входять до рівняння вимірювання, але значення яких  отримані без статистичного аналізу серії спостережень;

- інформації щодо впливних факторів та властивостей відповідних засобів вимірювальної техніки та матеріалів, отриманої з довідкових даних або досвіду;

- невизначеності констант, що використовуються;

- невизначеності засобів вимірювальної техніки, отримані зі свідоцтв про калібрування (сертифікатів калібрування)

та інше.

5.2.2 Якщо невизначеність за типом В подана у вигляді розширеної невизначеності або довірчих границь можливого інтервалу розподілу величини, то її необхідно перерахувати у стандартну невизначеність, для чого необхідна інформація щодо прийнятого або найімовірнішого закону розподілу цієї величини.

5.2.3 Якщо відомо значення розширеної невизначеності U та відповідний коефіцієнт охоплення k, то стандартна невизначеність розраховується як

uB=Uk.

5.2.4 Якщо відомі довірчі границі інтервалу (b-,b+), необхідно знати або прийняти закон розподілу цієї величини.

Для нормального закону розподілу величини стандартна невизначеність розраховується як uB  = (b+ - b-) /6 або uB = b /3, де b – півширина інтервалу (b-, b+ ).

Для трикутного закону розподілу, коли значення біля середнього значення більш імовірні, ніж у границь, стандартна невизначеність розраховується як uB=b6.

Для прямокутного закону розподілу, коли значення величини знаходиться в певному інтервалі і кожне значення у цьому інтервалі може бути отримано з однаковою імовірністю, стандартна невизначеність розраховується як uB=b3.

Для трапецеїдального закону розподілу, коли значення біля границь менш імовірні, ніж ті, що знаходяться біля центру – середнього значення, стандартна невизначеність розраховується як

uB=(b1+b2)1+β26,

β  = │b1- b2│/(b1+b2), 0 < β < 1,

де b1, b2 - півширини основ трапеції.

Для U – розподілу (арксинусоїдального розподілу), коли величина X змінюється за законом X=bsin(ϕ), −π≤ϕ≤π, стандартна невизначеність розраховується як  uB=b2.

5.2.5 Якщо є інформація щодо імовірності знаходження величини у цих довірчих границях, то це необхідно врахувати.

Загальна формула для розрахунку uB=bkp, де kp - коефіцієнт охоплення для відповідного рівня довіри (довірчої імовірності) p.

Для нормального закону розподілу в якості kp використовуються значення квантилей нормального розподілу tn(p), наведені в таблиці 2 Додатку А.

Для прямокутного закону розподілу з довірчою імовірністю p kp=3p, p∈[0,1].

Для трикутного закону розподілу kp=6(1−1−p), p∈[0,1].

Для розподілу за законом арксинуса kp=2sinpπ2, p∈[0,1].

6 Стандартна невизначеність результату вимірювань

6.1 Прямі вимірювання

6.1.1 Під час проведення прямих вимірювань величина у вимірюється за допомогою засобу вимірювальної техніки (далі - ЗВТ). Величина, що вимірюється, визначається показами ЗВТ, що використовувалось, з урахуванням поправок на ті ефекти, що мають систематичний характер (наприклад, врахування впливу опору вольтметра при вимірюванні опору шунта).

При оцінці невизначеності результату вимірювань необхідно врахувати невизначеності ЗВТ, які вказані у свідоцтві про його калібрування, вплив навколишнього середовища (наприклад, температури, атмосферного тиску, вологості навколишнього середовища, електромагнітних завад, тощо), недосконалість методики вимірювання та дій оператора при проведенні вимірювань.

6.1.2 У загальному вигляді рівняння, яке характеризує пряме вимірювання має такий вигляд:

y=x+jbj,  		                                                (3)

де y – величина, що визначається;

x - величина, що безпосередньо вимірюється, або середнє арифметичне результатів вимірювань при багатократних вимірюваннях;

bi – впливні величини.

6.1.3 Прямі однократні вимірювання

6.1.3.1 При проведенні однократних вимірювань невизначеність результату вимірювання буде складатися з таких складових:

- невизначеності, яка відображає інструментальну точність ЗВТ u2ЗВТ;

- невизначеності, яка відображає вплив навколишнього середовища на об’єкт вимірювань u2ОВ;

- невизначеності, яка відображає відхилення параметрів навколишнього середовища від нормальних (тих, що вказані у свідоцтві про калібрування ЗВТ) u2ЗВТдод;

- невизначеності, яка вноситься методикою вимірювання u2мет;

- невизначеності, яка вноситься оператором u2оп (наприклад, при використанні стрілочного приладу або діаграми).

6.1.3.2 Стандартна невизначеність результату прямих однократних вимірювань uс(у) розраховується як:

uс2(у)= uс2ЗВТ +uс2ОВ + uс2ЗВТдод+ uс2мет+ uс2оп.                              (4)

6.1.3.3 Відомі значення (або ті, що можна розрахувати) характеристик впливу тих факторів, які враховуються при оцінці невизначеності вимірювань, повинні бути внесені як поправки до результату вимірювання.

Для тих факторів, на які були внесені поправки, при оцінці невизначеності вимірювань використовується значення невизначеності оцінювання цієї поправки.

6.1.3.4 Якщо стандартні невизначеності, наведені у рівнянні (4), відомі апріорно або отримуються з будь-яких достовірних джерел (наприклад, свідоцтва про калібрування ЗВТ), ця складова невизначеності оцінюється за типом В.

6.1.4 Прямі багатократні вимірювання

6.1.4.1 При проведенні багатократних вимірювань для оцінки невизначеності, яка характеризує отримані експериментальні дані, використовують оцінку невизначеності за типом А.

6.1.4.2 Невизначеність результату вимірювання при проведенні багатократних прямих вимірювань буде складатися з невизначеності uA(x), яка характеризує отримані експериментальні дані, та тих складових невизначеності, які були визначені для прямих однократних вимірювань:

- невизначеності яка відображає інструментальну точність ЗВТ u2ЗВТ;

- невизначеності, яка відображає вплив навколишнього середовища на об’єкт вимірювань u2ОВ;

- невизначеності, яка відображає відхилення параметрів навколишнього середовища від нормальних (тих, що вказані у свідоцтві про калібрування ЗВТ) u2ЗВТдод;

- невизначеності, яка вноситься методикою вимірювання u2мет;

- невизначеності, яка вноситься оператором u2оп (наприклад, при використанні стрілочного приладу або діаграми).

6.1.4.3 Стандартна невизначеність результату прямих багатократних  вимірювань uс(у) розраховується як:

uс2(у)= u2A(x)+ uс2ЗВТ +uс2ОВ + uс2ЗВТдод+ uс2мет+ uс2оп.                     (5)

6.2 Опосередковані вимірювання

6.2.1 Опосередковані вимірювання – вимірювання, при яких величина Y визначається через інші величини, які вимірюються. При оцінці невизначеності uс(у) ця залежність подається у вигляді рівняння:

у = f(хi)                                                         (6)

До вхідних величин хi рівняння (6) входять не тільки ті величини, що безпосередньо вимірюються, а й впливні величини bj  (при необхідності).

Рівняння (6) повинно бути визначено настільки точно, наскільки це потребує процедура, умови та мета проведення вимірювання.

6.2.2 Невизначеність вихідної величини uс(у) при відсутності кореляції між оцінками вхідних величин хі визначається як

ucy=i=1mci2u2(xi) ,                                               (7)

де u(xi) – невизначеність оцінки вхідної величини xi ;

сі – коефіцієнт чутливості рівняння (6) до величини xi .

Коефіцієнт чутливості  сі  визначається як

ci=∂f∂xi=∂f∂Xi||x1,x2,..., xm                                           (8)

6.2.3 Ті величини Хі, які безпосередньо вимірюються, найчастіше визначаються  прямими однократним або багатократним методами вимірювання. Невизначеності вимірювань uc(xi) таких величин оцінюють за методикою, наведеною для оцінки невизначеності прямих вимірювань (п.6.1).

6.2.4 Необхідно виключити можливість врахування одного й того ж впливу навколишнього середовища на об’єкт вимірювання декілька разів (при оцінці невизначеностей uc(xi) та uc(у)).

6.2.5 Якщо рівняння (6) має значну нелінійність, невизначеність uc(y) розраховується з урахуванням додаткових членів ряду Тейлора:

uc(y)=i=1mci2u2(xi)+i=1mj=1m12∂2f∂xi∂xj2+∂f∂xi∂3f∂xi∂xj2u2xiu2xj               (9)

6.2.6 Якщо вхідні величини при їх одночасному вимірюванні корельовані (кореляція, що спостерігається), необхідно розрахувати коефіцієнт кореляції:

r (xi, xj) =  l=1nij(xil−xi)(xil−xj)l=1nij(xil−xi)2l=1nij(xjl−xj)2,                                     (10)

де nij – кількість узгоджених пар результатів вимірювань, l = 1, …, nij.

6.2.7 У випадку залежності двох вхідних величин від одних й тих самих незалежних між собою змінних Ql, l=1…nl (логічна кореляція): Xi=g(Q1,…,Qnl), Xj=h(Q1,…,Qnl), коефіцієнт кореляції розраховується за формулою

r(xi,xj)=l=1nlcilcjlu2(Ql)u(xi)u(xj),					(11)

де cil, cjl - коефіцієнти чутливості для функцій g і h відповідно, що розраховуються аналогічно (8).

Коефіцієнт кореляції знаходиться у діапазоні від –1 до +1. Якщо величини xi, xj  некорельовані, то r (xi, xj) = 0.

6.2.8 З урахуванням кореляції між вхідними величинами сумарна стандартна невизначеність розраховується за формулою:

ucy=i=1mci2u2(xi)+i=1mj=1m∂f∂xi∂f∂xju(xi)u(xj)r(xi,xj)                   (12)

або з урахуванням рівняння (8):

uc2(y)=i=1mci2u2(xi)+i=1mj=1mcicju(xi)u(xj)r(xi,xj)

6.3 Сукупні вимірювання

6.3.1 При проведенні сукупних вимірювань виконуються одночасні вимірювання декількох однойменних величин, при яких величини, що вимірюються, знаходять з системи рівнянь, яка отримана при вимірюванні цих величин в різних комбінаціях.

6.3.2 Отримана система рівнянь найчастіше зводиться до виду:

xi=j=1majiyj,    i=1...n                                                   (13)

де yj – величини, що визначаються;

xi - величини, що безпосередньо вимірюються;

aij – відомі коефіцієнти;

m - кількість величин yj, що визначаються.

6.3.3 Якщо кількість рівнянь у системі n дорівнює кількості величин, що визначаються, то система має одне рішення, а оцінка невизначеності проводиться за методикою, наведеною для опосередкованих вимірювань (п. 6.2).

6.3.4 Найчастіше система рівнянь має кількість рівнянь більшу, ніж кількість величин, що визначаються (для зменшення невизначеності вимірювань). Така система має декілька рішень, для її розв’язання використовують методи обробки даних для сукупних вимірювань, а рівняння (13) називають умовними. Якщо рішення yj системи (13)  внести до умовних рівнянь, то отримаємо:

j=1majiyj−xi=di,                                                   (14)

де di – нев’язки,  di ≠ 0, і = 1, …, n.

6.3.5 Найчастіше для розв’язання такої системи рівнянь (при умові, що рівняння системи лінійні) використовується метод найменших квадратів (МНК), який дозволяє знайти оцінки yj, які задовольняють умові:

i=1ndi2=min.                                                    (15)

## Для виконання цієї умови необхідно, щоб

∂i=1ndi2∂yj=0 (для j=1...m).                           	                   (16)

З рівняння (16) отримуємо систему з j рівнянь:

∂i=1ndi2∂yj=2i=1naji(k=1makiyk−xi)=0			                   (17)

З системи (17) отримуємо систему нормальних рівнянь:

y1i=1na1i2+y2i=1na1ia2i+y3i=1na1ia3i+....+ymi=1na1iami=i=1na1ixi,

y1i=1na2ia1i+y2i=1na2i2+y3i=1na2ia3i+....+ymi=1na2iami=i=1na2ixi,                            (18)

……... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

y1i=1namia1i+y2i=1namia2i+y3i=1na2ia3i+....+ymi=1nami2=i=1namixi

При написанні нормальних рівнянь найчастіше використовуються позначення Гауса:

ami2=[amiami], ajiami=[ajiami].

З використанням того, що [аmiаji]= [аjiаmi], нормальні рівняння приймають вигляд:

у1 [а1iа1i]+у2 [а1iа2i ]+ у3 [а1i а3i]+…+ уm [а1i аmi]=[а1ixi],

у1 [а2iа1i]+у2 [а2iа2i] + у3 [а2i а3i]+…+ уm [а2i аmi]=[а2ixi],

……... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

у1 [аmiа1i]+у2 [аmiа2i]+ у3 [аmiа3i]+…+ уm [аmiаmi] =[аmixi] .                  (19)

Кількість нормальних рівнянь дорівнює кількості величин yj, що визначаються, тому рішення цієї системи рівнянь дозволяє знайти необхідні оцінки величин yj.

Це рішення можливо записати з використанням визначників матриці коефіцієнтів системи рівнянь (19).

уj = Dj/D,                                                          (20)

де  D - визначник матриці

[а1iа1i]   [а1iа2i ]   [а1i а3i]   [а1i аmi]

[а2iа1i]   [а2iа2i]    [а2i а3i]   [а2i аmi]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

[аmiа1i]  [аmiа2i]   [аmiа3i]   [аmiаmi] ;     		                               (21)

Dj - визначник матриці, який отримують із головного визначника системи D, змінюючи  стовпець з коефіцієнтами при невідомому yj на стовпець з вільними членами. Наприклад, D1 – визначник матриці

[а1ixi]   [а1iа2i ]   [а1i а3i]   [а1i аmi]

[а2ixi]   [а2iа2i]    [а2i а3i]   [а2i аmi]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

[аmixi]  [аmiа2i]   [аmiа3i]   [аmiаmi] .	  			   (22)

Стандартна невизначеність величини yj знаходиться за формулою:

uс2(уj)= uрів2 Djj/D,                                                    (23)

де  Djj - алгебраїчні доповнення елементів  [аjiаji] визначника D відповідно (їх отримують після видалення із матриці визначника D стовпця та строки, на перехресті яких знаходиться елемент [аjiаji]),

uрів2  - стандартна невизначеність умовних рівнянь (13), яка обчислюється за формулою:

uрів2=(di2)(n−m),                                                     (24)

де  di  - нев’язки умовних рівнянь (14) після внесення до цих рівнянь отриманих оцінок значень yj.

6.3.6 Якщо до системи рівнянь (13) входять нелінійні рівняння, ці рівняння необхідно перетворити у лінійний вигляд.

6.3.7 Для оцінки невизначеностей результатів сукупних вимірювань необхідно ще врахувати складові, що не врахувались при складанні умовних рівнянь. Це може бути такі складові невизначеності:

- невизначеність, яка відображає інструментальну точність ЗВТ u2ЗВТ;

- невизначеність, яка відображає вплив навколишнього середовища на об’єкт вимірювань u2ОВ;

- невизначеність, яка відображає відхилення параметрів навколишнього середовища від нормальних (тих, що вказані у свідоцтві про калібрування ЗВТ) u2ЗВТдод;

- невизначеність, яка вноситься методикою вимірювання u2мет;

- невизначеність, яка вноситься оператором u2оп.

6.3.8 Стандартна невизначеність результату сукупних вимірювань uс(уj) розраховується як:

uссум2(уj)= uс2(уj) + uс2ЗВТ +uс2ОВ + uс2ЗВТдод+ uс2мет+ uс2оп.                      (25)

Відомі (або ті, що можна розрахувати) значення характеристик впливу тих факторів, які враховуються при оцінці невизначеності вимірювань, повинні бути внесені як поправки до результатів вимірювань або як поправки до тих величин, що входять до умовних рівнянь.

Примітка. Розрахунок невизначеності сумісних вимірювань виконується аналогічно опосередкованим та сукупним вимірюванням в залежності від конкретного завдання вимірювань.

7 РОЗРАХУНОК РІЗНИХ ВИДІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ

7.1 Розширена невизначеність

7.1.1 Розширена невизначеність визначається за формулою:

U=kp⋅uc,

де kp - коефіцієнт охоплення;

uc - стандартна невизначеність.

7.1.2 Коефіцієнт охоплення визначається в залежності від закону розподілу величини y, що визначається, та рівня довіри (довірчої імовірності) p.

7.1.3 Довірча імовірність приймається на підставі досвіду або такою, як прийнято для конкретного виду (галузі) вимірювань.

7.1.4 Закон розподілу величини y, що визначається, приймається на підставі досвіду з врахуванням законів розподілу вхідних величин х.

7.1.5 На практиці при незначній нелінійності рівняння вимірювання та рівномірних вкладах невизначеностей вхідних величин закон розподілу вихідної величини приймається нормальним. В цьому випадку найбільш часто коефіцієнт охоплення визначається як коефіцієнт Ст'юдента tp(ν) для ефективного числа ступенів свободи νеф, яке розраховується за формулою Велча-Саттерсвейта:

νef=uc4i=1mu4(xi)νi∂f∂xi4,	 		                                (28)

де νі - число ступенів свободи для і-ї вхідної величини і розраховується залежно від типу оцінювання конкретної вхідної величини, а саме:

νі  = n –1 при оцінці невизначеності за типом А;

νі  = ∞ при оцінці невизначеності за типом В.

7.1.6 Для сукупних вимірювань розширену невизначеність оцінюють за допомогою розподілу Ст'юдента. Число ступенів свободи для всіх величин yj, що визначаються буде дорівнювати n-m, де n – кількість рівнянь, m – кількість величин yj, що визначаються.

7.1.7 Значення коефіцієнту Ст'юдента tp(ν) для величини, що характеризується законом розподілу Ст'юдента з ν ступенями свободи, наведені у таблиці 1 Додатку А.

Розподіл Ст'юдента використовується для числа вимірювань n<30 (число ступенів свободи νі≤30). Якщо число вимірювань n≥30 (число ступенів свободи νі>30), при припущенні нормального закону розподілу для оцінки розширеної невизначеності коефіцієнт охоплення приймається рівним квантилю нормального розподілу tн(р) для заданої імовірності р.

7.1.8 Значення квантилей нормального розподілу tн(р) для заданої імовірності р наведені у таблиці 2 Додатку А.

7.1.9 Розподіл суми вхідних величин, які корельовані з коефіцієнтом кореляції приблизно 1, повторює розподіл цих вхідних величин.

7.1.10 Якщо вихідна величина Y оцінюється як сума або різниця двох вхідних величин з прямокутним законом розподілу з однаковими діапазонами, то величина Y має трикутний розподіл.

7.1.11 Якщо вихідна величина Y оцінюється як сума або різниця двох вхідних величин з прямокутним законом розподілу з різними діапазонами, то величина Y має трапецеїдальний розподіл.

7.1.12 Значення коефіцієнта охоплення kp в залежності від рівня довіри p для рівномірного (прямокутного), трикутного та інших законів розподілу вказані у пункті 5.2.5.

7.1.13 Для найбільш точного визначення закону розподілу вихідної величини  треба використовувати метод статистичного моделювання (метод Монте-Карло) [6, 7].

7.2 Відносна невизначеність

Іноді використовується значення відносної невизначеності вимірювань.

Відносна невизначеність – характеристика невизначеності, яка дорівнює відношенню стандартної невизначеності вимірювання деякої величини до значення цієї величини:

uвідн(x) = u(x)/x.

8 ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ БЮДЖЕТУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

8.1 За результатами вимірювань оформлюється протокол вимірювання. Протокол вимірювання повинен містити:

- назву лабораторії, що проводила вимірювання;

- номер протоколу та дату проведення вимірювань;

- назву об’єкту вимірювань та інформацію щодо його ідентифікації;

- посилання на документи, що встановлюють вимоги до об’єкту вимірювань, методу вимірювання та, при наявності, до обробки результатів вимірювання (розрахунку невизначеності);

- перелік засобів вимірювальної техніки, що використовувались;

- перелік випробувального обладнання, що використовувалось;

- умови проведення вимірювань;

- результати, отримані при проведенні вимірювань;

- бюджет невизначеності (згідно з таблицею 1);

- результат вимірювання та значення невизначеності;

- інформацію щодо співробітників лабораторії, що проводили вимірювання.

8.2 При поданні значення невизначеності необхідно вказувати, яка це невизначеність (стандартна, розширена або відносна). При поданні значення розширеної невизначеності необхідно зазначати, який коефіцієнт охоплення використовувався та при якому рівні довіри.

8.3 Бюджет невизначеності повинен відображати всі складові невизначеності, які враховувались під час розрахунку невизначеності.

Таблиця 1 – Схема бюджету невизначеності вимірювань

| Вхідні величини | Оцінка вхідних величин, значення поправок | Стандартні невизначено-сті вхідних величин | Тип оцінки невизначе-ності (А, В) | Ступені свободи | Закон розподілу величини | Коефіці- єнти чутливості | Складові невизначе ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| Вихідна величина | Оцінка вихідної величини |  |  |  | Закон розподілу вихідної величини |  | Стандартна невизначе-ність вихідної величини |

Додаток А

| р=0,95 | 3,182 | 2,776 | 2,571 | 2,447 | 2,365 | 2,306 | 2,262 | 2,228 | 2,179 | 2,145 | 2,120 | 2,101 | 2,086 | 2,074 | 2,064 | 2,056 | 2,048 | 2,042 | 1,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р=0,99 | 5,841 | 4,604 | 4,032 | 3,707 | 3,499 | 3,355 | 3,250 | 3,169 | 3,055 | 2,977 | 2,921 | 2,878 | 2,845 | 2,819 | 2,797 | 2,779 | 2,763 | 2,750 | 2,576 |

(довідковий)

СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ

Таблиця А.1 - Значення коефіцієнту Ст'юдента tp(ν) для величини, що характеризується законом розподілу Ст'юдента з ν ступенями свободи

| ν | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця А.2 - Значення квантилей нормального розподілу tн(р) для заданої імовірності р.

| р | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,9545 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tн(р) | 1,28 | 1,645 | 1,96 | 2 | 2,33 | 2,576 | 2,81 | 3,09 |