## Вхідні данні1
Дані про замовника | [11 empty] | Вид вимірювання | Позначення та назва нормативних | Вид вимірювання
№ свідоцтва |  |  | К/597/U | [9 empty] | документів
№ протоколу |  |  | 601 | [8 empty] | 1 | 2 | 1
Дата виписки свідоцтва |  |  | 2020-10-15 | [9 empty] | ЕА European co-operation for Accreditation
Прилад, що калібрується |  |  | Фотометр | [9 empty] | Европейская организация по аккредитации
Тип |  |  | МБА-540 | [9 empty] | ЕА-4/02 Выражение неопределённости измерения при калибровках.
Зав № |  |  | 644 | [8 empty] | Вимірювання геометричних величин | МК.01-01 Головки вимірювальні важільно -зубчаті. Методика калібрування | Вимірювання геометричних величин
Виготовлений: |  |  | ТОВ "НПП МЕАНДР " | [8 empty] | те саме | МК.01-02 Індикатори багатообертові. Методика калібрування | те саме
Належить (ЗАМОВНИК): |  |  | ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП "Харківстандартметрологія"), 61002, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 36 | [8 empty] | » | МК.01-03 Індикатори годинникового типу. Методика калібрування | »
Величина, що вим. |  |  | Оптична густина | [8 empty] | » | МК.01-04 Кутники повірочні. Методика калібрування | »
Одиниці вимірювання (величини) |  |  | Б | [8 empty] | » | МК.01-05 Кутоміри. Методика калібрування | »
Діапазон вимірювання |  |  | від 0,0 до 2,0 Б | [8 empty] | » | МК.01-06 Лінійки вимірювальні металеві. Методика калібрування | »
Кількість поділок шкали |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-07 Лінійки повірочні. Методика калібрування | »
Ціна поділки шкали (одиниця мол.розр) |  |  | 0.001 | [8 empty] | » | МК.01-08 Машини оптико-механічні для вимірювання довжин. Методика калібрування | »
Галузь застосування: |  |  | вимірювання оптичної густини | [8 empty] | » | МК.01-09 Мікрометри. Методика калібрування | »
Керівник підрозділу |  |  | О.Т. Петраківський | [8 empty] | » | МК.01-10 Мікроскопи відлікові. Методика калібрування | »
Вимірювання провів |  |  | О.О. Гаврилюк | [8 empty] | » | МК.01-11 Метроштоки. Методика калібрування | »
Рекомендований міжкалібрувальний інтервал |  |  | 365 | Днів
Умови калібрування: | [11 empty] | » | МК.01-12 Міри довжини кінцеві плоскопаралельні. Методика калібрування | »
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  |  | 20.5 | [7 empty] | » | МК.01-13 Міри кутові призматичні. Методика калібрування | »
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  |  | 746 |  | 99458.212 | [5 empty] | » | МК.01-14 Нутроміри індикаторні. Методика калібрування | »
відносна вологість (%): |  |  |  | 57 | [7 empty] | » | МК.01-15 Нутроміри мікрометричні. Методика калібрування | »
ДАНІ ПРО ЕТАЛОНИ | [11 empty] | » | МК.01-16 Оптиметри. Методика калібрування | »
Метод калібрування |  |  | Безпосереднє вимірювання | [8 empty] | » | МК.01-17 Пластини плоскі скляні. Методика калібрування | »
Методика калібрування |  |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування | [8 empty] | » | МК.01-18 Пластини плоскопаралельні скляні. Методика калібрування | »
Назва еталону1 |  |  | Комплект світлофільтрів | [8 empty] | » | МК.01-19 Плити повіркові . Методика калібрування | »
Тип еталону1 |  |  | КСС-02 | [8 empty] | » | МК.01-20 Прилади контактні типу КПУ-3. Методика калібрування | »
№ еталону1 |  |  | 57 | [8 empty] | » | МК.01-21 Пристосування з мікрометричною голівкою для | »
№ свідоцтва про калібрування1 |  |  | UA/37/190612/000806 від 12.06.19 р. видане ДП" Укрметртестстандарт " | [8 empty] | » | МК.01-22 Рулетки вимірювальні металеві та з лотом. Методика калібрування | »
Невизначеність еталону1 |  |  | від 0,001 до 0,062 Б | [8 empty] | 1 | 2 | 1
Назва еталону 2 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-23 Скоби важільні. Методика калібрування | »
Тип еталону2 |  |  | ЕТАЛОН | [8 empty] | » | МК.01-24 Стійки для вимірювальних головок. Методика калібрування | »
№ еталону 2 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-25 Товщиноміри та стінкоміри індикаторні. Методика калібрування | »
№ свідоцтва про калібрування 2 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-26 Штангенрейсмаси. Методика калібрування | »
Невизначеність еталону 2 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-27 Штангенциркулі. Методика калібрування | »
Назва еталону 3 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-28 Штангенглибиноміри. Методика калібрування | »
Тип еталону 3 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.01-29 Щупи. Методика калібрування | »
№ еталону 3 |  |  | - | [8 empty] | Вимірювання механічних величин | МК.02-01 Ваги для статичного зважування. Методика калібрування | Вимірювання механічних величин
№ свідоцтва про калібрування 3 |  |  | - | [8 empty] | те саме | МК.02-02 Ваги лабораторні: еталонні ВЛО, ВЛА, загального призначення усіх типів, електронні, торсійні та квадрантні, маслопробні, квадранти вагові та номерні, ваги – вологоміри, компаратор маси. Методика калібрування | те саме
Невизначеність еталону 3 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-03 Вимірювач деформації клейковини. Методика калібрування | »
Назва еталону 4 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-04 Гирі еталонні. Методика калібрування | »
Тип еталону 4 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-05 Гирі загального призначення. Методика калібрування | »
№ еталону 4 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-06 Динамометри загального призначення. Методика калібрування | »
№ свідоцтва про калібрування 4 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-07 Дозатори вагові дистретної дії. Методика калібрування | »
Невизначеність еталону 4 |  |  | - | [8 empty] | » | МК.02-08 Дозатори лабораторні (піпеткові, поршневі). Методика калібрування | »
| 3.8 номінальне значення міри Приписане мірі значення величини, яка нею відтворюється (РМГ 29). | [10 empty] | » | МК.02-09 Ключі моментні. Методика калібрування | »
3.9 дійсне значення міри Значення приписане мірі на підставі її калібрування (РМГ 29).
Еталонні значення |  |  | Оптична густина |  | що застосовувались під час калібрування | [6 empty] | » | МК.02-10 Люфтомір – динамометр ИСЛ-М. Методика калібрування | »
Комбінація еталонів | [11 empty] | » | МК.02-11 Машини випробувальні. Методика калібрування | »
Оптична густина | Значення еталону 1 в комбінації |  | Невизначеність | Значення еталону 2 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 3 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 4 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 5 в комбінації | Невизначеність | » | МК.02-12 Преси для випробувань матеріалів. Методика калібрування | »
0.029 | 0.029 |  | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » | МК.02-13 Прилад для випробування гальмівних систем «Ефект-02». Методика калібрування | » | 91.96 | 91.96 | 0.2
0.151 | 0.151 |  | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » | МК.02-14 Прилади перевірки автомобільних фар. Методика калібрування | » | 54.22 | 54.22 | 0.2
0.441 | 0.441 |  | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » | МК.02-15 Стенди гальмівні. Методика калібрування | » | 17.12 | 17.12 | 0.2
0.749 | 0.749 |  | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » | МК.02-16 Стенди для калібрування люфтомірів. Методика калібрування | » | 5.7 | 5.7 | 0.2
0.925 | 0.925 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання | МК.04-01 Барометри-анероїди. Методика калібрування | Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання
1.503 | 1.503 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | те саме | МК.04-02 Мановакуумметри робочі, манометри технічні, електроконтактні, шинні. Методика калібрування | те саме
Допоміжне обладнання | [11 empty] | Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин | ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах | Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин
№п/п | Назва |  |  | Тип |  |  |  | Зав. № |  | Свідоцтво про калбрування |  | те саме | ДСТУ 4869:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН | те саме
1 | Комбінований барометр-термогігрометр |  |  | testo 622 |  |  |  | 39517131/806 |  | 820/Е від 24.12.2019 р. видане ДП " Житомирстандартметрологія " |  | 1 | 2 | 1
[12 empty] | » | ДСТУ –Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31: 2000, IDT ) | »
[12 empty] | » | ДСТУ –Н ISO Guide 34:2006 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків (ISO Guide 34:2000, IDT ) | »
[12 empty] | » | ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения | »
[12 empty] | » | РМГ 52-2002 ГСИ. Общие методические рекомендации по применению положений ГОСТ 8.315-97 при разработке и применении стандартных образцов | »
[12 empty] | » | ILAC-G9:2005 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials | »
[12 empty] | » | ISO Guide 30 Terms and definitions used in connection with reference materials | »
[12 empty] | » | ISO Guide 32 Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials | »
[12 empty] | » | ISO Guide 33 Uses of certified reference materials | »
[12 empty] | » | МК.05-01 Ареометри скляні. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-02 Ваги – вологоміри. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-03 Вимірювачі температури та вологості , | »
термогігрометри. Методика калібрування
[12 empty] | » | МК.05-04 Вологоміри деревини, діелькометричні вологоміри зерна. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-05 Іономіри універсальні, рН-метри в комплекті з електродами. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-06 Прилади перевірки токсичності ДТЗ з бензиновими двигунами, газоаналізатори. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-07 Течошукачі. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-08 Хроматографи газові . Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.05-09 Хроматоргафи рідинні. Методика калібрування | »
[12 empty] | Температурні та теплофізичні вимірювання | МК.06-01 Термометри скляні, манометричні та біметалеві, гігрометри, психрометри аспіраційні, вимірювачі температури та вологості, термогігрометри, термографів. Методика калібрування | Температурні та теплофізичні вимірювання
[12 empty] | Вимірювання часу і частоти | МК.07-01 Секундоміри. Методика калібрування | Вимірювання часу і частоти
[12 empty] | Електричні і магнітні вимірювання | МК.08-01 Ваттметри. Методика калібрування | Електричні і магнітні вимірювання
[12 empty] | те саме | МК.08-02 Вольтметри. Методика калібрування | те саме
[12 empty] | » | МК.08-03 Калібратори сили та напруги постійного і змінного струму. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.08-04 Кліщі електровимірювальні. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.08-05 Мегаомметри. Методика калібрування | »
[12 empty] | 1 | 2 | 1
[12 empty] | » | МК.08-06 Міліамперметри, амперметри. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.08-07 Омметри. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.08-08 Портативний багатоканальний випробувальний пристрій ИСТКОМ-ВЦ. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.08-09 Тестера (мультиметри). Методика калібрування | »
[12 empty] | Оптико-фізичні вимірювання | МК.11-01 Аналізатори рідини фотометричні. Методика калібрування | Оптико-фізичні вимірювання
[12 empty] | те саме | МК.11-02 Аналізатори зерна інфрачервоні. Методика калібрування | те саме
[12 empty] | » | МК.11-03 Вимірювачі світлопропускання скла. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-04 Люксметри фотоелектричні. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-05 Прилад для визначення білості борошна. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-06 Прилади перевірки рівня димності ДТЗ з дизельними двигунами, димоміри . Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-07 Рефрактометри . Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-08 Спектрофотометри атомно-абсорбційні. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-09 Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної області спектру, фотоелектроколориметри. Методика калібрування | »
[12 empty] | » | МК.11-10 Фотометри цифрові «Тензор-26». Методика калібрування | »
[12 empty] | Вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант | ДСТУ 3743-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів. | Вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант
[12 empty] | те саме | МК.12-01 Гамма-радіометри вимірювання питомої активності речовини РУГ-91М. Методика калібрування | те саме
МК 09-02 Метрологія Пульсоксиметри Методика калібрування

## Виміряні дані1
Взято з Вхідних даних
|  |  |  | від 0,0 до 2,0 Б |  | Б
| Діапазон вимірювання | [5 empty] | 0.001 | Б | /поділку
| Кількість поділок шкали |  |  | - |  | При калібруванні цифрового приладу кількість поділок шкали = одиниця молодшого розряду*діапазон вимірюань
№ | Оптична густина | еталону |  | Оптична густина | виміряно(1) | Оптична густина | виміряно(2) | Оптична густина | виміряно(3) | Оптична густина | виміряно(4) | Оптична густина | виміряно(5)
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.029
1 | 0.029 |  |  | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  |  |  |  | 92.9 | 93.1 | 92.9 | 93.1 | 92.9
2 | 0.029 |  |  | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  |  |  |  | 92.9 | 93 | 92.9 | 93 | 92.9
3 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  |  |  |  | 93 | 92.9 | 93 | 92.9 | 93
4 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  |  |  |  | 93.1 | 92.9 | 93.1 | 92.9 | 93.1
5 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.016 |  |  |  |  | 93 | 92.9 | 93 | 92.9 | 93
6 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.016 |  |  |  |  | 92.9 | 93 | 92.9 | 93 | 92.9
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.151
1 | 0.151 |  |  | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 6.865
2 | 0.151 |  |  | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 1.54
3 | 0.151 |  |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139
4 | 0.151 |  |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139
5 | 0.151 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.139
6 | 0.151 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.139
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.441
1 | 0.441 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 51.9 | 52
2 | 0.441 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44
3 | 0.441 |  |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44
4 | 0.441 |  |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44
5 | 0.441 |  |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44
6 | 0.441 |  |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.749
1 | 0.749 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 31.1 | 31.1 | 3
2 | 0.749 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749
3 | 0.749 |  |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75
4 | 0.749 |  |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75
5 | 0.749 |  |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.75
6 | 0.749 |  |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.75
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.925
1 | 0.925 |  |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959
2 | 0.925 |  |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959
3 | 0.925 |  |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96
4 | 0.925 |  |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96
5 | 0.925 |  |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.959
6 | 0.925 |  |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.959
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 1.503
1 | 1.503 |  |  | 1.569 |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1
2 | 1.503 |  |  | 1.569 |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576
3 | 1.503 |  |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569
4 | 1.503 |  |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569
5 | 1.503 |  |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 1.574
6 | 1.503 |  |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 1.574

## Протокол1
Протокол № |  | К/597/U |  | Додаток №1до свідоцтва № | [5 empty] | К/597/U | Оператор 1
1. Умови проведення вимірювань:
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  |  | 20.5 | [12 empty] | -0.013
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  |  | 746
відносна вологість (%): |  |  |  | 57
2. Отримані результати вимірювань, |  |  | Таблиця 1.
Таблиця 1.
№ п/п | Еталонне значення | Виміряне значення, | [5 empty] | Оптична густина |  |  |  | Розширена невизначеність еталона
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | 0.029 | [13 empty] | uеталона( q )2
1 | 0.029 | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
2 | 0.029 | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
3 | 0.029 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
4 | 0.029 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
5 | 0.029 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
6 | 0.029 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.016 |  | 0.001 |  |  |  | 1e-06
0.151
1 | 0.151 | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
2 | 0.151 | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
3 | 0.151 | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
4 | 0.151 | 0.139 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
5 | 0.151 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
6 | 0.151 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.139 |  | 0.139 |  | 0.002 |  |  |  | 4e-06
0.441
1 | 0.441 | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06
2 | 0.441 | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06
3 | 0.441 | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06
4 | 0.441 | 0.44 |  | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06
5 | 0.441 | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06
6 | 0.441 | 0.439 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.003 |  |  |  | 9e-06 | 0.0073485
0.749
1 | 0.749 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.006
2 | 0.749 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.006
3 | 0.749 | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.006
4 | 0.749 | 0.75 |  | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.006
5 | 0.749 | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.006
6 | 0.749 | 0.751 |  | 0.749 |  | 0.749 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.006
0.925
7 | 0.925 | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.009
8 | 0.925 | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.009
9 | 0.925 | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.009
10 | 0.925 | 0.959 |  | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.009
11 | 0.925 | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.009
12 | 0.925 | 0.961 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.96 |  | 0.959 |  | 0.009
1.503
13 | 1.503 | 1.569 |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 0.011
14 | 1.503 | 1.569 |  | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 0.011 |  |  |  | 3.6e-05
15 | 1.503 | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 0.011 |  |  |  | 3.6e-05
16 | 1.503 | 1.574 |  | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 0.011 |  |  |  | 3.6e-05
17 | 1.503 | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 1.574 |  | 0.011 |  |  |  | 3.6e-05
18 | 1.503 | 1.574 |  | 1.569 |  | 1.576 |  | 1.569 |  | 1.574 |  | 0.011 |  |  |  | 3.6e-05
3.6e-05
3. Розрахунок Середньо ариметичного значення, дисперсії, та стандартної невизначеності (uА), (uВ), (uΣ), | [10 empty] | Таблиця 2.
Таблиця 2.
№ п/п | Еталонне значення | Розраховані параметри | [8 empty] | Середньо арифметичне значення |  |  |  |  | НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЗОБУМОВЛНА ОДИНИЦЕЮ МОЛДШОГО РОЗРЯДУ
|  | q |  | s2(q) |  | u( q ) |  | uB | [7 empty] | 0,001/2*3^0,5
|  | 0.029 | [12 empty] | u( q )2 |  | ub( q )2
1 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00014142 | 0.00014142 | 8.3333e-08
2 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00014142 |  | 8.3333e-08
3 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 |  |  | де: qi - виміряне значення величини; |  |  |  | 0.00014142 | 0.00014142 | 8.3333e-08
4 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 |  |  | j, n - кількість вимірюваннь; |  |  |  | 0.00014142 | 0.00014142 | 8.3333e-08
5 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00014142 | 0.00014142 | 8.3333e-08
6 | 0.029 | 0.016 |  | 0.00070711 |  | 0.011892 |  | 0.00028868 |  |  | Оцінка дисперсії базового розподілу |  |  |  | 0.00014142 | 0.00014142 | 8.3333e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.0046306 | [8 empty] | 2.1442e-05 | 2.1442e-05
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010408 | [5 empty] | Uрозш= | uΣ*2
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.0047461 |  | 0.011938 |  |  | Ub | 0.0094922
0.151
1 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
2 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
3 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
4 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 |  |  | де: qj - виміряне значення величини; |  |  |  | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
5 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 |  |  | j, n - кількість вимірюваннь; |  |  |  | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
6 | 0.151 | 0.1396 |  | 0.00054772 |  | 0.010466 |  | 0.00028868 |  |  | - середнє арифметичне значення; |  |  |  | 0.00010954 | 0.00010954 | 8.3333e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.010466
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0020207
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.01066
|  | 0.441 | [7 empty] | Стандартна невизначеність (тип А)
1 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
2 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
3 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
4 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
5 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 |  | де: s2(q) - Оцінка дисперсії базового розподілу |  |  |  |  | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
6 | 0.441 | 0.4398 |  | 0.00044721 |  | 0.0094574 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 8.9443e-05 | 8.9443e-05 | 8.3333e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.0094574
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0030139 |  | Стандартна невизначеність (тип В)
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.009926
0.749
1 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
2 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
3 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868 |  | де х - виміряне значення величини;
4 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
5 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868 |  |  | q - ціна поділки шкали приладу.
6 | 0.749 | 0.7498 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.012936
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0060069
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.014262
| 0.925 | [8 empty] | де ui - розраховане значення невизначеності uA, uB, uеталона, і т.п.;
1 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
2 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868 |  | n - кількість факторів, по яким розраховується невизначеність;
3 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
4 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
5 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
6 | 0.925 | 0.9598 |  | 0.00083666 |  | 0.012936 |  | 0.00028868
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.012936
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0090046
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.015761
| 1.503 | [9 empty] | Ефективне число ступенів свободи | [5 empty] | 0
1 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
2 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 |  | Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) |  |  |  |  | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
3 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
4 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
5 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
6 | 1.503 | 1.5724 |  | 0.0032094 |  | 0.025335 |  | 0.00028868 | [6 empty] | 0.00016733 | 0.00016733 | 8.3333e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.025335
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.011004
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.027622
Розрахунок бюджету невизначеності (Таблиця 3).
Таблиця 3.
Величина |  | Оцінка |  | Стандартна невизначеність |  |  |  | Число ефективних ступенів свободи |  | Розподіл |  | Коефіцієнт чутливості | Внесок у невизначеність
Xi |  | xi |  | точка |  | значення
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
Стандартна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.0046306 |  | 29 |  | Нормальний |  | 1 | 0.0046306
невизначеність |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.010466 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.010466
виміру (типуА) |  |  |  | 0.441 |  | 0.0094574 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.0094574
|  |  |  | 0.749 |  | 0.012936 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.012936
|  |  |  | 0.925 |  | 0.012936 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.012936
|  |  |  | 1.503 |  | 0.025335 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.025335
Стандартна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.0010408 |  | ∞ |  | Нормальний |  | 1 | 0.0010408
невизначеність |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.0020207 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0020207
|  |  |  | 0.441 |  | 0.0030139 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0030139
|  |  |  | 0.749 |  | 0.0060069 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0060069
виміру (типуВ) |  |  |  | 0.925 |  | 0.0090046 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0090046
|  |  |  | 1.503 |  | 0.011004 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.011004
Сумарна розширена невизначеність еталона uеталона |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.001 |  | ∞ |  | Нормальний |  | 1 | 0.001
|  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.002 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.002
|  |  |  | 0.441 |  | 0.003 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.003
|  |  |  | 0.749 |  | 0.006 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.006
|  |  |  | 0.925 |  | 0.009 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.009
|  |  |  | 1.503 |  | 0.011 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.011
Сумарна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.0047461 |  | 32.0044 |  | Нормальний |  | 1 | 0.0047461
стандартна |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.01066 |  | 31.2023 |  |  |  | 1 | 0.01066
|  |  |  | 0.441 |  | 0.009926 |  | 35.1893 |  |  |  | 1 | 0.009926
|  |  |  | 0.749 |  | 0.014262 |  | 42.8556 |  |  |  | 1 | 0.014262
невизначеність |  |  |  | 0.925 |  | 0.015761 |  | 63.9141 |  |  |  | 1 | 0.015761
виміру (uΣ) |  |  |  | 1.503 |  | 0.027622 |  | 40.9731 |  |  |  | 1 | 0.027622
Таблиця 4 – Коэффицієнти охоплення k для різних ступенів свобод νeff
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 50 | ∞
k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.28 | 2.13 | 2.05 | 2
Розширена невизначеність визначається по формулі:
Розширена невизначеність вимірювання, | [6 empty] | Таблиця 4
Таблиця 4
| Точка калібрування |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру
| 0.029 |  | 0.0094922 |  | Б
| 0.151 |  | 0.021319 |  | Б
| 0.441 |  | 0.019852 |  | Б
| 0.749 |  | 0.028525 |  | Б
| 0.925 |  | 0.031522 |  | Б
| 1.503 |  | 0.055243 |  | Б
k - коефіцієнт охоплення, який залежить від заданого рівня довіри Р і ефективного числа ступенів свободи. Зазначена розширена невизначеність виміру визначається як стандартна невизначеність виміру, помножена на коефіцієнт охвату k = 2. Для нормального розподілу вона відповідає відхиленням від середнього значення з імовірністю охвату приблизно 95%.
| Вимірювання провів | [5 empty] | О.О. Гаврилюк |  |  |  | 2020-10-15

## Свідоцтво
Номер свідоцтва |  |  |  |  | Дата калібрування | [5 empty] | Сторінка __1__ з __3__
Certificate number |  |  | К/597/U |  | Date when calibrated |  |  | 2020-10-15 |  |  | Page |  |  | of
Об’єкт калібрування |  |  |  |  | Фотометр
Object calibrated
Тип |  |  |  |  | МБА-540
Type
Серійний номер |  |  |  |  | № | 644
Serial number
Найменування , засобу вимірювальної техніки, ідентифікація
Description of measuring instrument, identification
Назва та адреса замовника |  |  |  |  | ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП "Харківстандартметрологія"), 61002, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 36
[5 empty] | Назва та адреса замовника | [12 empty] | Обов'язкові вимоги стандарту
The name and address of the customer
Місце проведення калібрування | [5 empty] | ДП “Житомирстандартметрологія”, калібрувальна лабораторія
Location where the calibration was carried out | [5 empty] | м.Житомир, вул. Новосінна, 24
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
Начальник метрологічного | [11 empty] | О.Т. Петраківський
центру | [6 empty] | підпис / signature |  |  |  |  | Ініціали, прізвище / name
М.П.
Official stamp
Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ. Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди НМІ, що видав свідоцтво..
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except un full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI/
Номер свідоцтва |  |  |  |  | Дата калібрування | [5 empty] | Сторінка __2__ з __3__
Certificate number |  |  | К/597/U |  | Date when calibrated |  |  | 2020-10-15 |  |  | Page |  |  | of
Об’єкт калібрування |  |  |  |  | Фотометр
Object calibrated |  |  |  |  | МБА-540 | [5 empty] | № | 644
Найменування еталону, засобу вимірювальної техніки, ідентифікація
Description of measurement standard, measuring instrument, identification
Метод калібрування |  |  |  |  | Безпосереднє вимірювання
Method of calibration (Методика №) |  |  |  |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування
Короткий опис об'єкта калібрування |  |  |  |  | Фотометр
[5 empty] | що застосовується для |  |  |  | вимірювання оптичної густини
Description of working measurinng instrument |  |  |  |  | Діапазон вимірювання |  |  |  | від 0,0 до 2,0 Б |  |  |  |  | Б
[5 empty] | Ціна поділки шкали (одиниця молодшого розряду) | [6 empty] | 0.001 |  | Б
Умови проведення калібрування: | [6 empty] | температура навколишнього середовища ( оС): | [6 empty] | 20.5
Conditions of calibration | [6 empty] | атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  |  |  | 746
[8 empty] | відносна вологість (%): |  |  |  | 57 |  |  |  |  | Простежуваність
Калібрування проведено за допомогою наступних еталонів: | [16 empty] | ДОКАЗИ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ
Calibration was made with working standards
Назва еталону1 |  |  |  | Комплект світлофільтрів
Тип еталону1 |  |  |  | КСС-02
№ еталону1 |  |  |  | 57
№ свідоцтва про калібрування1 |  |  |  | UA/37/190612/000806 від 12.06.19 р. видане ДП" Укрметртестстандарт "
Невизначеність еталону1 |  |  |  | від 0,001 до 0,062 Б
Назва еталону 2 |  |  |  | Не використовується
Тип еталону2 |  |  |  | ЕТАЛОН
№ еталону 2 |  |  |  | Не використовується
№ свідоцтва про калібрування 2 |  |  |  | Не використовується
Невизначеність еталону 2 |  |  |  | Не використовується
Назва еталону 3 |  |  |  | Не використовується
Тип еталону 3 |  |  |  | Не використовується
№ еталону 3 |  |  |  | Не використовується
№ свідоцтва про калібрування 3 |  |  |  | Не використовується
Невизначеність еталону 3 |  |  |  | Не використовується
Назва еталону 4 |  |  |  | Не використовується
Тип еталону 4 |  |  |  | Не використовується
№ еталону 4 |  |  |  | Не використовується
№ свідоцтва про калібрування 4 |  |  |  | Не використовується
Невизначеність еталону 4 |  |  |  | Не використовується
Калібрування проведено за допомогою наступного допоміжного обладнання:
Calibration was made with working eqipment
Назва |  |  |  | Комбінований барометр-термогігрометр
Тип |  |  |  | testo 622
Зав. № |  |  |  | 39517131/806
Свідоцтво про калбрування |  |  |  | 820/Е від 24.12.2019 р. видане ДП " Житомирстандартметрологія "
Назва |  |  |  | 0
Тип |  |  |  | 0
Зав. № |  |  |  | 0 | [13 empty] | -0.013
Свідоцтво про калбрування |  |  |  | 0
Номер свідоцтва |  |  |  |  | Дата калібрування | [5 empty] | Сторінка _3__ з __3__
Certificate number |  |  | К/597/U |  | Date when calibrated |  |  | 2020-10-15 |  |  | Page |  |  | of
Результати калібрування:
Calibration results:
Еталонне значення |  |  |  | Покази ЗВТ середнє значення |  |  | Відхилення |  |  | Поправка |  |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниці виміру
№ | Оптична густина |  | Б
1 | 0.029 |  |  | 0.016 |  |  | -0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.0094922 |  | Б | 0.024
2 | 0.151 |  |  | 0.1396 |  |  | -0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.021319 |  | Б
3 | 0.441 |  |  | 0.4398 |  |  | -0.0012 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.019852 |  | Б
4 | 0.749 |  |  | 0.7498 |  |  | 0.0008 |  |  | -0.0008 |  |  | 0.028525 |  | Б
5 | 0.925 |  |  | 0.9598 |  |  | 0.0348 |  |  | -0.0348 |  |  | 0.031522 |  | Б
6 | 1.503 |  |  | 1.5724 |  |  | 0.0694 |  |  | -0.0694 |  |  | 0.055243 |  | Б
|  | 0.016 | 0.1396 | 0.4398 | 0.7498 | 0.9598 | 1.5724
|  | -0.013 | -0.0114 | -0.0012 | 0.0008 | 0.0348 | 0.0694
|  | 0.0094922 | 0.021319 | 0.019852 | 0.028525 | 0.031522 | 0.055243
Розширена невизначеність отримана шляхом множення стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення k=2, що визначає інтервал, з рівнем довіри, який приблизно дорівнює 95% при допустимому нормальному розподілі. Оцінювання невизначеності проведено у відповідності з “Настановою GUM щодо виразу невизначеності вимірювань ” (ISO GUM).
The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k=2 that produces an interval having level of confidence is approximately equal 95 percent assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducting according to “ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement” (GUM)/
Вимірювання провів | [7 empty] | О.О. Гаврилюк

## Вхідні дані 2
Протокол вимірювання
Сьогодні: |  | 2020-10-15
№ Протоколу |  | UA/16/01A |  |  |  | Дані взято з Перлік обладнання та Ф.08.02.33
Прилад, що калібрується |  | Фотометр
Тип |  | МБА-540
Зав № |  | 644 |  | Взято з Вхідні дані1
Виготовлений: |  | ТОВ "НПП МЕАНДР "
Належить: |  | ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП "Харківстандартметрологія"), 61002, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 36
Галузь застосування: |  | Оптична густина
Керівник підрозділу |  | О.Т. Петраківський
Вимірювання провів |  | 0
Умови калібрування:
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  | 20.5
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  | 746 |  | 99458.212
відносна вологість (%): |  |  | 57
ДАНІ ПРО ЕТАЛОНИ
Метод калібрування |  | Безпосереднє вимірювання
Методика калібрування |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування
Назва еталону1 |  | Комплект світлофільтрів
Тип еталону1 |  | КСС-02
№ еталону1 |  | 57
№ свідоцтва про калібрування1 |  | Сертифікат UMTS pH чинний до 04.06.2018 Видане ДП "Укрметртестстандарт"
Невизначеність еталону1 |  | від 0,001 до 0,062 Б
Назва еталону 2 |  | -
Тип еталону2 |  | ЕТАЛОН
№ еталону 2 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 2 |  | -
Невизначеність еталону 2 |  | -
Назва еталону 3 |  | -
Тип еталону 3 |  | -
№ еталону 3 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 3 |  | -
Невизначеність еталону 3 |  | -
Назва еталону 4 |  | -
Тип еталону 4 |  | -
№ еталону 4 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 4 |  | -
Невизначеність еталону 4 |  | -
Еталонні значення |  | Оптична густина |  | що застосовувались під час калібрування
Комбінація еталонів
Оптична густина | Значення еталону 1 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 2 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 3 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 4 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 5 в комбінації | Невизначеність
0.029 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.151 | 0.151 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.441 | 0.441 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.749 | 0.749 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.925 | 0.925 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.503 | 1.503 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Допоміжне обладнання
№п/п | Назва |  | Тип |  |  |  | Зав. № |  | Свідоцтво про калбрування
1 | Комбінований барометр-термогігрометр |  | testo 622 |  |  |  | 39517131/806 |  | 820/Е від 24.12.2019 р. видане ДП " Житомирстандартметрологія "
2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0

## Виміряні дані 2
Взято з Вхідних даних
|  |  |  | від 0,0 до 2,0 Б |  | Б
| Діапазон вимірювання | [5 empty] | 0.001 | Б | /поділку
| Кількість поділок шкали |  |  | - |  | При калібруванні цифрового приладу кількість поділок шкали = одиниця молодшого розряду*діапазон вимірюань
№ | Оптична густина | еталону |  | Оптична густина | виміряно(1) | Оптична густина | виміряно(2) | Оптична густина | виміряно(3) | Оптична густина | виміряно(4) | Оптична густина | виміряно(5)
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.029
1 | 0.029 |  |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6
2 | 0.029 |  |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6
3 | 0.029 |  |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6
4 | 0.029 |  |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6
5 | 0.029 |  |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 91.7
6 | 0.029 |  |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 91.7
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.151
1 | 0.151 |  |  | 76.1 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 6.865 | 6.871 | 6.875
2 | 0.151 |  |  | 75.6 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7
3 | 0.151 |  |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 76.1
4 | 0.151 |  |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.6
5 | 0.151 |  |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 76.1 |  | 75.8
6 | 0.151 |  |  | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.6 |  | 75.8
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.441
1 | 0.441 |  |  | 52.2 |  | 52.2 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 9.165 | 9.166 | 9.165
2 | 0.441 |  |  | 51.9 |  | 52 |  | 52 |  | 52.1 |  | 52.1
3 | 0.441 |  |  | 52.2 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 52.2
4 | 0.441 |  |  | 52 |  | 52 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 51.9
5 | 0.441 |  |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 52.2 |  | 52.2
6 | 0.441 |  |  | 52 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 51.9 |  | 52
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.749
1 | 0.749 |  |  | 31 |  | 31 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2
2 | 0.749 |  |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2
3 | 0.749 |  |  | 31 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31
4 | 0.749 |  |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.1
5 | 0.749 |  |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31 |  | 31
6 | 0.749 |  |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.1 |  | 31.1
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 0.925
1 | 0.925 |  |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3
2 | 0.925 |  |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2
3 | 0.925 |  |  | 10.5 |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.2
4 | 0.925 |  |  | 10.3 |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2 |  | 10.5
5 | 0.925 |  |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.2 |  | 10.5
6 | 0.925 |  |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 10.3
Оптична густина | Ціна под. | 0.001 | Б | 1.503
1 | 1.503 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1
2 | 1.503 |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
3 | 1.503 |  |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.9
4 | 1.503 |  |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.1
5 | 1.503 |  |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 0.9
6 | 1.503 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.1
,

## Протокол 2
Протокол № |  | UA/16/01A |  | Додаток №1до свідоцтва № | [5 empty] | UA/16/01A | Оператор 2
1. Умови проведення вимірювань:
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  |  | 20.5
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  |  | 746
відносна вологість (%): |  |  |  | 57
2. Отримані результати вимірювань, |  |  | Таблиця 1.
Таблиця 1.
№ п/п | Еталонне значення | Виміряне значення, | [5 empty] | Оптична густина |  |  |  | Розширена невизначеність еталона
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | 0.029 | [12 empty] | uеталона( q )2
1 | 0.029 | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 0.001 |  |  | 1e-06
2 | 0.029 | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 0.001 |  |  | 4e-06
3 | 0.029 | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 0.001 |  |  | 9e-06
4 | 0.029 | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 0.001 |  |  | 3.6e-05
5 | 0.029 | 91.6 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 0.001 |  |  | 8.1e-05
6 | 0.029 | 91.7 |  | 91.7 |  | 91.6 |  | 91.6 |  | 91.7 |  | 0.001 |  |  | 0.000121
0.151
1 | 0.151 | 76.1 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 0.002 |  |  | #VALUE!
2 | 0.151 | 75.6 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 0.002 |  |  | 4e-06
3 | 0.151 | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 76.1 |  | 0.002 |  |  | 4e-06
4 | 0.151 | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.6 |  | 0.002 |  |  | 4e-06
5 | 0.151 | 75.8 |  | 75.8 |  | 75.9 |  | 76.1 |  | 75.8 |  | 0.002 |  |  | 4e-06
6 | 0.151 | 75.7 |  | 75.8 |  | 75.7 |  | 75.6 |  | 75.8 |  | 0.002 |  |  | 4e-06
0.441
1 | 0.441 | 52.2 |  | 52.2 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 0.003 |  |  | #VALUE!
2 | 0.441 | 51.9 |  | 52 |  | 52 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 0.003 |  |  | 9e-06
3 | 0.441 | 52.2 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 52.2 |  | 0.003 |  |  | 9e-06
4 | 0.441 | 52 |  | 52 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 51.9 |  | 0.003 |  |  | 9e-06
5 | 0.441 | 52.1 |  | 52.1 |  | 52 |  | 52.2 |  | 52.2 |  | 0.003 |  |  | 9e-06
6 | 0.441 | 52 |  | 52.1 |  | 52.1 |  | 51.9 |  | 52 |  | 0.003 |  |  | 9e-06 | #VALUE!
0.749
1 | 0.749 | 31 |  | 31 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 0.006
2 | 0.749 | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 0.006
3 | 0.749 | 31 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31 |  | 0.006
4 | 0.749 | 31.1 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.1 |  | 0.006
5 | 0.749 | 31.1 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31 |  | 31 |  | 0.006
6 | 0.749 | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.1 |  | 31.1 |  | 0.006
0.925
7 | 0.925 | 10.2 |  | 10.5 |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 0.009
8 | 0.925 | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2 |  | 0.009
9 | 0.925 | 10.5 |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.2 |  | 0.009
10 | 0.925 | 10.3 |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 0.009
11 | 0.925 | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 0.009
12 | 0.925 | 10.3 |  | 10.5 |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 10.3 |  | 0.009
1.503
13 | 1.503 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.011
14 | 1.503 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.011 |  |  | #VALUE!
15 | 1.503 | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 0.011 |  |  | 3.6e-05
16 | 1.503 | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.011 |  |  | 3.6e-05
17 | 1.503 | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.011 |  |  | 3.6e-05
18 | 1.503 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.011 |  |  | 3.6e-05
3.6e-05
3. Розрахунок Середньо ариметичного значення, дисперсії, та стандартної невизначеності (uА), (uВ), (uΣ), | [10 empty] | Таблиця 2.
Таблиця 2.
№ п/п | Еталонне значення | Розраховані параметри | [8 empty] | Середньо арифметичне значення
|  | q |  | s2(q) |  | u( q ) |  | uB
|  | 0.029 | [11 empty] | u( q )2 |  | ub( q )2
1 | 0.029 | 91.64 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
2 | 0.029 | 91.66 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
3 | 0.029 | 91.64 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 |  |  | де: qi - виміряне значення величини; |  |  | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
4 | 0.029 | 91.66 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 |  |  | j, n - кількість вимірюваннь; |  |  | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
5 | 0.029 | 91.64 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
6 | 0.029 | 91.66 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 |  |  | Оцінка дисперсії базового розподілу |  |  | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.10466 | [7 empty] | 0.010954 | 0.010954
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.10476
0.151
1 | 0.151 | 75.88 |  | 0.13038 |  | 0.16148 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.026077 | 0.026077 | 2.0833e-08
2 | 0.151 | 75.72 |  | 0.007 |  | 0.037417 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0014 | 2.0833e-08
3 | 0.151 | 75.88 |  | 0.017 |  | 0.05831 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0034 | 2.0833e-08
4 | 0.151 | 75.72 |  | 0.007 |  | 0.037417 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0014 | 2.0833e-08
5 | 0.151 | 75.88 |  | 0.017 |  | 0.05831 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0034 | 2.0833e-08
6 | 0.151 | 75.72 |  | 0.007 |  | 0.037417 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0014 | 2.0833e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.065059 |  |  |  |  | де: qj - виміряне значення величини;
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104 |  |  | j, n - кількість вимірюваннь;
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.065097 |  |  | - середнє арифметичне значення;
0.441
1 | 0.441 | 52.12 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
2 | 0.441 | 52.02 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
3 | 0.441 | 52.12 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 |  |  | Стандартна невизначеність (тип А) |  |  | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
4 | 0.441 | 52.02 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
5 | 0.441 | 52.12 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
6 | 0.441 | 52.02 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.12936
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.1294 |  | де: s2(q) - Оцінка дисперсії базового розподілу
0.749
1 | 0.749 | 31.08 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434 |  |  | Стандартна невизначеність (тип В)
2 | 0.749 | 31.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434
3 | 0.749 | 31.08 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434
4 | 0.749 | 31.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434
5 | 0.749 | 31.08 |  | 0.083666 |  | 0.12936 |  | 0.00014434
6 | 0.749 | 31.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.11701 |  |  |  | де х - виміряне значення величини;
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.11717 |  | q - ціна поділки шкали приладу.
0.925
1 | 0.925 | 10.38 |  | 0.13038 |  | 0.16148 |  | 0.00014434 |  | Сумарна стандартна невизначеність (uΣ)
2 | 0.925 | 10.36 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434
3 | 0.925 | 10.38 |  | 0.13038 |  | 0.16148 |  | 0.00014434
4 | 0.925 | 10.36 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434
5 | 0.925 | 10.38 |  | 0.13038 |  | 0.16148 |  | 0.00014434
6 | 0.925 | 10.36 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.16265
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104 |  | де ui - розраховане значення невизначеності uA, uB, uеталона, і т.п.;
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.1629
| 1.503 | [14 empty] | 0
1 | 1.503 | 1.04 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
2 | 1.503 | 1.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 |  | n - кількість факторів, по яким розраховується невизначеність; |  |  |  | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
3 | 1.503 | 1.04 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
4 | 1.503 | 1.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
5 | 1.503 | 1.04 |  | 0.13416 |  | 0.16381 |  | 0.00014434 | [5 empty] | 0.016733 | 0.016733 | 2.0833e-08
6 | 1.503 | 1.16 |  | 0.054772 |  | 0.10466 |  | 0.00014434 |  |  | Ефективне число ступенів свободи |  |  | 0.010954 | 0.010954 | 2.0833e-08
Сумарна невизначеність u( q ) (тип А) | [5 empty] | 0.13424
Сумарна невизначеність uB (типВ) . | [7 empty] | 0.0010104
Сумарна стандартна невизначеність (uΣ) | [7 empty] | 0.13469
Розрахунок бюджету невизначеності (Таблиця 3).
Таблиця 3.
Величина |  | Оцінка |  | Стандартна невизначеність |  |  |  | Число ефективних ступенів свободи |  | Розподіл |  | Коефіцієнт чутливості | Внесок у невизначеність
Xi |  | xi |  | точка |  | значення
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 7
Стандартна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.10466 |  | 29 |  | Нормальний |  | 1 | 0.10466
невизначеність |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.065059 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.065059
виміру (типуА) |  |  |  | 0.441 |  | 0.12936 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.12936
|  |  |  | 0.749 |  | 0.11701 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.11701
|  |  |  | 0.925 |  | 0.16265 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.16265
|  |  |  | 1.503 |  | 0.13424 |  | 29 |  |  |  | 1 | 0.13424
Стандартна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  | Нормальний |  | 1 | 0.0010104
невизначеність |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0010104
|  |  |  | 0.441 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0010104
|  |  |  | 0.749 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0010104
виміру (типуВ) |  |  |  | 0.925 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0010104
|  |  |  | 1.503 |  | 0.0010104 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.0010104
Сумарна розширена невизначеність еталона uеталона |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.0044194 |  | ∞ |  | Нормальний |  | 1 | 0.0044194
|  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.002 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.002
|  |  |  | 0.441 |  | 0.003 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.003
|  |  |  | 0.749 |  | 0.006 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.006
|  |  |  | 0.925 |  | 0.009 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.009
|  |  |  | 1.503 |  | 0.011 |  | ∞ |  |  |  | 1 | 0.011
Сумарна |  | обмірюване значення: |  | 0.029 |  | 0.10476 |  | 29.1089 |  | Нормальний |  | 1 | 0.10476
стандартна |  | Оптична густина |  | 0.151 |  | 0.065097 |  | 29.0688 |  |  |  | 1 | 0.065097
|  |  |  | 0.441 |  | 0.1294 |  | 29.0347 |  |  |  | 1 | 0.1294
|  |  |  | 0.749 |  | 0.11717 |  | 29.157 |  |  |  | 1 | 0.11717
невизначеність |  |  |  | 0.925 |  | 0.1629 |  | 29.1801 |  |  |  | 1 | 0.1629
виміру (uΣ) |  |  |  | 1.503 |  | 0.13469 |  | 29.3941 |  |  |  | 1 | 0.13469
Таблиця 4 – Коэффицієнти охоплення k для різних ступенів свобод νeff
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 50 | ∞
k | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.28 | 2.13 | 2.05 | 2
Розширена невизначеність вимірювання, |  |  |  | Таблиця 4
Таблиця 4
| Точка калібрування |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру
| 0.029 |  | 0.20952 |  | Б
| 0.151 |  | 0.13019 |  | Б
| 0.441 |  | 0.25879 |  | Б
| 0.749 |  | 0.23434 |  | Б
| 0.925 |  | 0.32579 |  | Б
| 1.503 |  | 0.26938 |  | Б
k - коефіцієнт охоплення, який залежить від заданого рівня довіри Р і ефективного числа ступенів свободи. Зазначена розширена невизначеність виміру визначається як стандартна невизначеність виміру, помножена на коефіцієнт охвату k = 2. Для нормального розподілу вона відповідає відхиленням від середнього значення з імовірністю охвату приблизно 95%.
| Вимірювання провів |  |  | 0 | [6 empty] | 2020-10-15

## Невизначеність ОП1
Прилад, що калібрується |  | Фотометр
Тип |  | ULAB
Зав № |  | VEH 1104137
Виготовлений: |  | ULAB
Належить (ЗАМОВНИК): |  | ДП "Київоблстандартметрологія"
Величина, що вим. |  | Відносні одиниці
Одиниці вимірювання (величини) |  | %Т
Діапазон вимірювання |  | 0÷100
Кількість поділок шкали |  | -
Ціна поділки шкали (одиниця мол.розр) |  | 0.01
Галузь застосування: |  | Вимірювання концентрації
Керівник підрозділу |  | ПетраківськийО.Т.
Вимірювання провів |  | Омельчук І.А.
Умови калібрування:
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  | 22
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  | 736.39 |  | 98176.9876
відносна вологість (%): |  |  | 58
ДАНІ ПРО ЕТАЛОНИ
Метод калібрування |  | Безпосереднє вимірювання
Методика калібрування |  | #REF!
Назва еталону1 |  | Комплект світлофільтрів
Тип еталону1 |  | КСС-02
№ еталону1 |  | 57
№ свідоцтва про калібрування1 |  | UA11 №478 від 16.04.13 р
Невизначеність еталону1 |  | 0.2
Еталонні значення |  | #REF! |  | що застосовувались під час калібрування
Комбінація еталонів
#REF! | Значення еталону 1 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 2 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 3 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 4 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 5 в комбінації | Невизначеність
93.26 | 93.26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.38 | 70.38 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.95 | 35.95 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.77 | 17.77 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.03 | 12.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 3.18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Діапазон |  |  | 0.029 |  | Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 166.1967 | 166.1967 | 166.1967 | 166.1967 | 166.1967 | 166.1967
Межа сумарної похибки δО |  |  | 427.2223 | 427.2223 | 427.2223 | 427.2223 | 427.2223 | 427.2223
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | -0.01457 | -0.01457 | -0.01457 | -0.01457 | -0.01457 | -0.01457
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 0.04657 | 0.04657 | 0.04657 | 0.04657 | 0.04657 | 0.04657
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | -0.04357 | -0.04357 | -0.04357 | -0.04357 | -0.04357 | -0.04357
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757
Z - показник ОП1 |  |  | -0.48888 | -0.48888 | -0.48888 | -0.48888 | -0.48888 | -0.48888
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.029 2: 0.151; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 16.7647 | 16.7647 | 16.7647 | 16.7647 | 16.7647 | 16.7647
Межа сумарної похибки δО |  |  | 43.0949 | 43.0949 | 43.0949 | 43.0949 | 43.0949 | 43.0949
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | -0.038305 | -0.038305 | -0.038305 | -0.038305 | -0.038305 | -0.038305
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505
Z - показник ОП1 |  |  | -0.48711 | -0.48711 | -0.48711 | -0.48711 | -0.48711 | -0.48711
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.151 2: 0.441; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 0.4398 | 0.4398 | 0.4398 | 0.4398 | 0.4398 | 0.4398
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 4.8084 | 4.8084 | 4.8084 | 4.8084 | 4.8084 | 4.8084
Межа сумарної похибки δО |  |  | 12.3604 | 12.3604 | 12.3604 | 12.3604 | 12.3604 | 12.3604
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 0.46411 | 0.46411 | 0.46411 | 0.46411 | 0.46411 | 0.46411
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | -0.025511 | -0.025511 | -0.025511 | -0.025511 | -0.025511 | -0.025511
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111
Z - показник ОП1 |  |  | -0.056744 | -0.056744 | -0.056744 | -0.056744 | -0.056744 | -0.056744
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.441 2: 0.749; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 0.7498 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7498
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 3.8577 | 3.8577 | 3.8577 | 3.8577 | 3.8577 | 3.8577
Межа сумарної похибки δО |  |  | 9.9165 | 9.9165 | 9.9165 | 9.9165 | 9.9165 | 9.9165
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 0.71655 | 0.71655 | 0.71655 | 0.71655 | 0.71655 | 0.71655
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 0.78305 | 0.78305 | 0.78305 | 0.78305 | 0.78305 | 0.78305
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | -0.032452 | -0.032452 | -0.032452 | -0.032452 | -0.032452 | -0.032452
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.034052 | 0.034052 | 0.034052 | 0.034052 | 0.034052 | 0.034052
Z - показник ОП1 |  |  | 0.027658 | 0.027658 | 0.027658 | 0.027658 | 0.027658 | 0.027658
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.749 2: 0.925; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 0.9598 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9598
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 3.0137 | 3.0137 | 3.0137 | 3.0137 | 3.0137 | 3.0137
Межа сумарної похибки δО |  |  | 7.7469 | 7.7469 | 7.7469 | 7.7469 | 7.7469 | 7.7469
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 0.92655 | 0.92655 | 0.92655 | 0.92655 | 0.92655 | 0.92655
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 0.99305 | 0.99305 | 0.99305 | 0.99305 | 0.99305 | 0.99305
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.0015478
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052
Z - показник ОП1 |  |  | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.925 2: 1.503; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.056651 | 0.056651 | 0.056651 | 0.056651 | 0.056651 | 0.056651
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 3.6029 | 3.6029 | 3.6029 | 3.6029 | 3.6029 | 3.6029
Межа сумарної похибки δО |  |  | 9.2614 | 9.2614 | 9.2614 | 9.2614 | 9.2614 | 9.2614
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 1.5073 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5073
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 0.0042738 | 0.0042738 | 0.0042738 | 0.0042738 | 0.0042738 | 0.0042738
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453
Z - показник ОП1 |  |  | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3

## НевизначеністьОП2
Сьогодні: |  | К/597/U
№ Протоколу |  | 1 |  |  |  | Дані взято з Перлік обладнання та Ф.08.02.33
Прилад, що калібрується |  | 601
Тип |  | 44119
Зав № |  | Фотометр |  | Взято з Вхідні дані1
Виготовлений: |  | МБА-540
Належить: |  | 644
Галузь застосування: |  | ТОВ "НПП МЕАНДР "
Керівник підрозділу |  | 0.001
Вимірювання провів |  | Матієнко Л.І.
Умови калібрування:
температура навколишнього середовища ( оС): |  |  | 0
атмосферний тиск (мм рт.ст.) |  |  | 0 |  | 0
відносна вологість (%): |  |  | 20.5
ДАНІ ПРО ЕТАЛОНИ
Метод калібрування |  | 0
Методика калібрування |  | 0
Назва еталону1 |  | Безпосереднє вимірювання
Тип еталону1 |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування
№ еталону1 |  | Комплект світлофільтрів
№ свідоцтва про калібрування1 |  | КСС-02
Невизначеність еталону1 |  | 57
Назва еталону 2 |  | UA/37/190612/000806 від 12.06.19 р. видане ДП" Укрметртестстандарт "
Тип еталону2 |  | від 0,001 до 0,062 Б
№ еталону 2 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 2 |  | ЕТАЛОН
Невизначеність еталону 2 |  | -
Назва еталону 3 |  | -
Тип еталону 3 |  | -
№ еталону 3 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 3 |  | -
Невизначеність еталону 3 |  | -
Назва еталону 4 |  | -
Тип еталону 4 |  | -
№ еталону 4 |  | -
№ свідоцтва про калібрування 4 |  | -
Невизначеність еталону 4 |  | -
Невизначеність еталону 4 |  | - |  | 0
Комбінація еталонів
- | Значення еталону 1 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 2 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 3 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 4 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 5 в комбінації | Невизначеність
93.4 | 93.4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81.2 | 81.2 | 0.31 | Значення еталону 2 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 3 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 4 в комбінації | Невизначеність | Значення еталону 5 в комбінації | Невизначеність
31.7 | 31.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 14.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 9.3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 2.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Діапазон |  |  | 0.029 |  | Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 91.64 | 91.66 | 91.64 | 91.66 | 91.64 | 0.029
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.23403 | 0.23403 | 0.23403 | 0.23403 | 0.23403 | 0.23403
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 0.25538 | 0.25533 | 0.25538 | 0.25533 | 0.25538 | 807.0163
Межа сумарної похибки δО |  |  | 0.65649 | 0.65634 | 0.65649 | 0.65634 | 0.65649 | 2074.5015
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 91.371 | 91.391 | 91.371 | 91.391 | 91.371 | -0.24005
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 91.909 | 91.929 | 91.909 | 91.929 | 91.909 | 0.29805
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 91.342 | 91.362 | 91.342 | 91.362 | 91.342 | -0.26905
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 91.88 | 91.9 | 91.88 | 91.9 | 91.88 | 0.26905
Z - показник ОП2 |  |  | 391.4419 | 391.5274 | 391.4419 | 391.5274 | 391.4419 | 0
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.029 2: 0.151; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 75.88 | 75.72 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.72
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.36109 | 0.083666 | 0.13038 | 0.083666 | 0.13038 | 0.083666
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 0.47587 | 0.11049 | 0.17183 | 0.11026 | 0.17183 | 0.11049
Межа сумарної похибки δО |  |  | 1.2233 | 0.28403 | 0.4417 | 0.28343 | 0.4417 | 0.28403
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 75.4649 | 75.6238 | 75.7301 | 75.7838 | 75.7301 | 75.6238
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 76.2951 | 75.8162 | 76.0299 | 75.9762 | 76.0299 | 75.8162
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 75.3139 | 75.4728 | 75.5791 | 75.6328 | 75.5791 | 75.4728
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 76.1441 | 75.6652 | 75.8789 | 75.8252 | 75.8789 | 75.6652
Z - показник ОП2 |  |  | 209.7249 | 903.2223 | 580.8149 | 905.1347 | 580.8149 | 903.2223
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.151 2: 0.441; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 52.12 | 52.02 | 52.12 | 52.02 | 52.12 | 52.02
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 0.55497 | 0.55604 | 0.55497 | 0.55604 | 0.55497 | 0.55604
Межа сумарної похибки δО |  |  | 1.4266 | 1.4293 | 1.4266 | 1.4293 | 1.4266 | 1.4293
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 51.7875 | 51.6875 | 51.7875 | 51.6875 | 51.7875 | 51.6875
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 52.4525 | 52.3525 | 52.4525 | 52.3525 | 52.4525 | 52.3525
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 51.3465 | 51.2465 | 51.3465 | 51.2465 | 51.3465 | 51.2465
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 52.0115 | 51.9115 | 52.0115 | 51.9115 | 52.0115 | 51.9115
Z - показник ОП2 |  |  | 178.665 | 178.3193 | 178.665 | 178.3193 | 178.665 | 178.3193
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.441 2: 0.749; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.749
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 31.08 | 31.16 | 31.08 | 31.16 | 31.08 | 31.16
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.28925 | 0.23403 | 0.28925 | 0.23403 | 0.28925 | 0.23403
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 0.93067 | 0.75107 | 0.93067 | 0.75107 | 0.93067 | 0.75107
Межа сумарної похибки δО |  |  | 2.3924 | 1.9307 | 2.3924 | 1.9307 | 2.3924 | 1.9307
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 30.7475 | 30.891 | 30.7475 | 30.891 | 30.7475 | 30.891
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 31.4125 | 31.429 | 31.4125 | 31.429 | 31.4125 | 31.429
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 29.9985 | 30.142 | 29.9985 | 30.142 | 29.9985 | 30.142
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 30.6635 | 30.68 | 30.6635 | 30.68 | 30.6635 | 30.68
Z - показник ОП2 |  |  | 104.8606 | 129.9423 | 104.8606 | 129.9423 | 104.8606 | 129.9423
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.749 2: 0.925; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.36
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.36109 | 0.36628 | 0.36109 | 0.36628 | 0.36109 | 0.36628
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 3.4787 | 3.5356 | 3.4787 | 3.5356 | 3.4787 | 3.5356
Межа сумарної похибки δО |  |  | 8.9422 | 9.0884 | 8.9422 | 9.0884 | 8.9422 | 9.0884
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 9.9649 | 9.9389 | 9.9649 | 9.9389 | 9.9649 | 9.9389
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 10.7951 | 10.7811 | 10.7951 | 10.7811 | 10.7951 | 10.7811
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | 9.0399 | 9.0139 | 9.0399 | 9.0139 | 9.0399 | 9.0139
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | 9.8701 | 9.8561 | 9.8701 | 9.8561 | 9.8701 | 9.8561
Z - показник ОП2 |  |  | 26.1848 | 25.7587 | 26.1848 | 25.7587 | 26.1848 | 25.7587
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| Діапазон |  | 0.925 2: 1.503; Б 4: Б
Номер серії |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Еталонне значення |  |  | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503
Середнє арифметичне значення серії вимірів q |  |  | 1.04 | 1.16 | 1.04 | 1.16 | 1.04 | 1.16
Стандартне відхилення серії вимірювань s2(q) |  |  | 0.36628 | 0.23403 | 0.36628 | 0.23403 | 0.36628 | 0.23403
Відносне стардартне відхилення серії Sср |  |  | 35.2196 | 20.1754 | 35.2196 | 20.1754 | 35.2196 | 20.1754
Межа сумарної похибки δО |  |  | 90.5349 | 51.8625 | 90.5349 | 51.8625 | 90.5349 | 51.8625
Нижня межа довірчого інтервалу DL |  |  | 0.61892 | 0.89095 | 0.61892 | 0.89095 | 0.61892 | 0.89095
Верхня межа довірчого інтервалу DН |  |  | 1.4611 | 1.429 | 1.4611 | 1.429 | 1.4611 | 1.429
Нижня межа довірчої похибки ∆L |  |  | -0.88408 | -0.61205 | -0.88408 | -0.61205 | -0.88408 | -0.61205
Верхня межа довірчої похибки ∆Н |  |  | -0.04192 | -0.073954 | -0.04192 | -0.073954 | -0.04192 | -0.073954
Z - показник ОП2 |  |  | -1.264 | -1.4656 | -1.264 | -1.4656 | -1.264 | -1.4656
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3

## Перевірка нормальності
Протокол відтворюваність | [5 empty] | К/597/U |  |  | 2020-10-15
Дані про ЗВТ, методику калібрування та операторів
Таблиця 1
Назва та позначення методу калібрування |  |  |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування
Стандартизований метод чи розроблений лабораторією |  |  |  | Розроблений лабораторією
ЗВТ, що піддано калібруванню (тип, метрологічні характеристики) |  |  |  | Фотометр |  |  | діапазон вимірювання |  |  | від 0,0 до 2,0 Б
|  |  |  | МБА-540 | [5 empty] | Б
|  |  |  | Похибка |  |  | 0.25879
Діапазон вимірювань ЗВТ, що піддано калібруванню, розширена невизначеність |  |  |  | Діапазон вимірювань ЗВТ, що піддано калібруванню |  |  | Розширена невизначеність
|  |  |  | від 0,0 до 2,0 Б |  |  | 0.25879
Оператор 1, |  |  |  | О.О. Гаврилюк
Оператор 2 |  |  |  | 0
Результати розрахунків
Результати вимірювання оператора 1 | [5 empty] | Результати вимірювання оператора 2
Розширена невизначеність | [5 empty] | Розширена невизначеність
Точка калібрування |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру |  | Точка калібрування |  |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру
0.029 |  | 0.0094922 |  | Б |  | 0.029 |  |  | 0.20952 |  | Б
0.151 |  | 0.021319 |  | Б |  | 0.151 |  |  | 0.13019 |  | Б
0.441 |  | 0.019852 |  | Б |  | 0.441 |  |  | 0.25879 |  | Б
0.749 |  | 0.028525 |  | Б |  | 0.749 |  |  | 0.23434 |  | Б
0.925 |  | 0.031522 |  | Б |  | 0.925 |  |  | 0.32579 |  | Б
1.503 |  | 0.055243 |  | Б |  | 1.503 |  |  | 0.26938 |  | Б
Результати вимірювання оператора 1 |  |  |  |  | Результати вимірювання оператора 2
Розширена невизначеність | [5 empty] | Розширена невизначеність
Точка калібрування ОП1 |  | Розширена невизначеність U ОП! |  | Точка калібрування ОП2 |  | Розширена невизначеність U ОП" |  | Одини-ця виміру |  | Обраховане значення En |  | Оціню-вання результату
0.029 |  | 0.0094922 |  | 0.029 |  | 0.20952 |  | Б |  | -436.897 |  | не відповідає
0.151 |  | 0.021319 |  | 0.151 |  | 0.13019 |  | Б |  | -573.4958 |  | не відповідає
0.441 |  | 0.019852 |  | 0.441 |  | 0.25879 |  | Б |  | -198.9208 |  | не відповідає
Таблиця 2
Серія вимірювань № п/п | Еталонне значення | Розраховані параметри
|  | q | Середнє для серії оп.1/оп.2 | Внутрішньо- серійне стандартне відхилення S | Спільне середнє двох операторів | Міжсерійне середнє квадратичне відхилення SB | Середньоквадратичне відхилення результатів в умовах внутрішньолабораторної відтворюваності SR |  | Границя внутрішньола-бораторної відтворюваності R | Оцінка показника правильності (відхилення результату, В) |  |  |  |  | 64.8021 |  |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0
64.8021
Результати вимірювання оператора 1 | [12 empty] | X | Y | [5 empty] | 6: L1=; 2: 0
0.029 | [19 empty] | 6: L2=; 2: 0
1 | 0.029 | 0.016 | Серія 1 |  | 45.833 | 0.0054772 | 26.4525 |  | 57.635 | Серія 1 |  |  | 1 | Серія 1 | 64.788 |  |  |  |  | 6: L3=; 2: 0
2 | 0.029 | 0.016 | 45.828 | 64.788 | [5 empty] | 45.799 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6: L4=; 2: 0
3 | 0.029 | 0.016 | Серія 2 | [6 empty] | Серія 2 |  |  | 2 | Серія 2 | 64.8021 |  |  |  |  | 6: L5=; 2: 0
4 | 0.029 | 0.016 | 45.838 | 64.8021 | [5 empty] | 45.809 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6: L6=; 2: 64.8021
5 | 0.029 | 0.016 | Серія 3 | [6 empty] | Серія 3 |  |  | 3 | Серія 3 | 64.788
6 | 0.029 | 0.016 | 45.828 | 64.788 | [5 empty] | 45.799 |  |  |  |  | 0
Результати вимірювання оператора 2 | [12 empty] | 4 | Серія 4 | 64.8021
0.029 | [14 empty] | 0
1 | 0.029 | 91.64 | Серія 4 | [6 empty] | Серія 4 |  |  | 5 | Серія 5 | 64.788
2 | 0.029 | 91.66 | 45.838 | 64.8021 | [5 empty] | 45.809 |  |  |  |  | 0
3 | 0.029 | 91.64 | Серія 5 | [6 empty] | Серія 5 |  |  | 1 | Серія 6 | 64.8021
4 | 0.029 | 91.66 | 45.828 | 64.788 | [5 empty] | 45.799
5 | 0.029 | 91.64 | Серія 6 | [6 empty] | Серія 6
6 | 0.029 | 91.66 | 45.838 | 64.8021 | [5 empty] | 45.809
Аналіз даних вимірювань по операторах:
Оператор 1 | [5 empty] | Оператор 2 | [7 empty] | Xсереднє | Х вим | Х в-Xс | (Х в-Xс)2 | (Х в-Xс)3 | (Х в-Xс)4
[14 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
|  | Середньоквадратичне відхилення операторів | [11 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = | 0.00064327 | [5 empty] | = | 0.050855 |  |  | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Перевірка нормальності розподілу результатів | [11 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
Розрахунок асиметрії і ексцесу. Методом перевірки відхилення розподілу від нормального за допомогою параметрів асиметрії і ексцесу, а також за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова. | [13 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = | 0 | [9 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | = | -0.66389 |  |  | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
Для перевірки нормальності розподілу за значеннями асиметрії і ексцесу знайдено для них критичні значення за формулами: | [13 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
|  |  | = | 0.17009 | [9 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | = | 0.56037 |  |  |  | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.015 | -0.001 | 1e-06 | -1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
[14 empty] | 0.016 | 0.017 | 0.001 | 1e-06 | 1e-09 | 1e-12
[17 empty] | 1.2e-05 | 0 | 1.2e-11
Перевірка виконання критеріїв
|  | 0.66389 |  |  | 3.7429
|  | 0 |  |  | = | 1.2373
Таким чином, тому що знайдені значення асиметрії та ексцесу не перевищують по модулю своїх критичних значень, то розподіл можна вважати нормальним.
Перевірка наявності систематичної похибки в результатах вимірювань
Число ступенів свободи
[9 empty] | = | 58
Систематична похибка наявна в одній з вибірок виміряних даних, якщо виконується нерівність
[5 empty] | = | 34830.7053 |  |  |  | = | 2.8
Оцінка систематичної похибки
[7 empty] | 45.804 |  |  | Б
Значимість систематичної похибки в порівнянні з випадковим розкидом результатів за критерієм Ст’юдента:
|  |  |  | 19990.5045 | ≤ | 2.5706 | коефіцієнт Ст’юдента
для числа ступенів свободи
Значимість систематичної похибки в порівнянні з випадковим розкидом результатів за критерієм Ст’юдента є Значною
Відтворюваність результату вимірювань є | [9 empty] | не задовільна
Перевірка рівності дисперсій в серіях за критерієм Кохрена.
1) середньоквадратичне відхилення збіжності:
[5 empty] | = | 64.795
2. Границя збіжності (допустиме розходження між результатами паралельних визначень):
|  |  |  | = | 179.4822
3. Спільне середнє
|  |  |  | 45.833 |  | Б
4. Міжсерійне середнє квадратичне відхилення
0.0054772
5. Середньоквадратичне відхилення результатів в умовах внутрішньолабораторної відтворюваності
|  |  |  | = | 26.4525 |  |  |  | Значення еталона
Розширена невизначеність еталона
6. Границя внутрішньолабораторної відтворюваності
|  |  |  | = | 57.635
7. Для перевірки допустимості відмінності середніх квадратичних відхилень двох груп вимірів використано критерій Фішера
|  |  |  | ≤ |  | ≤
|  | квантіль розподілу для числа ступенів свободи n=29 | [7 empty] | = | 2.25
|  |  | 0.44444 | ≤ | 0.00016 | ≤ | 2.25
Вищевказана нерівність | [6 empty] | не виконується
відмінність середніх квадратичних відхилень двох груп | [8 empty] | не допустима
|  |  | Збіжність результатів вимірювань | [5 empty] | не допустима

## протокол відтворюваність
Звіт про валідацію | [5 empty] | К/597/U
Дані про ЗВТ, методику калібрування та операторів
Таблиця 1
Назва та позначення методу калібрування |  |  |  | МК 11-02 Фотометри, фотоелектроколориметри, аналізатори біохімічні з фотометричним каналом. Методика калібрування
Стандартизований метод чи розроблений лабораторією |  |  |  | Розроблений лабораторією
ЗВТ, що піддано калібруванню (тип, метрологічні характеристики) |  |  |  | Фотометр |  |  | діапазон вимірювання |  | від 0,0 до 2,0 Б
|  |  |  | МБА-540 |  |  |  |  | Б
|  |  |  | Похибка |  |  | 0.25879
Діапазон вимірювань ЗВТ, що піддано калібруванню, розширена невизначеність |  |  |  | Діапазон вимірювань ЗВТ, що піддано калібруванню |  |  | Розширена невизначеність
|  |  |  | від 0,0 до 2,0 Б |  |  | 0.25879
Оператор 1, |  |  |  | О.О. Гаврилюк
Оператор 2 |  |  |  | 0
Результати розрахунків
Результати вимірювання оператора 1 | [5 empty] | Результати вимірювання оператора 2
Розширена невизначеність | [5 empty] | Розширена невизначеність
Точка калібрування |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру |  | Точка калібрування |  | Розширена невизначеність U |  | Одиниця виміру
0.029 |  | 0.0094922 |  | Б |  | 0.029 |  | 0.20952 |  | Б
0.151 |  | 0.021319 |  | Б |  | 0.151 |  | 0.13019 |  | Б
0.441 |  | 0.019852 |  | Б |  | 0.441 |  | 0.25879 |  | Б
0.749 |  | 0.028525 |  | Б |  | 0.749 |  | 0.23434 |  | Б
0.925 |  | 0.031522 |  | Б |  | 0.925 |  | 0.32579 |  | Б
1.503 |  | 0.055243 |  | Б |  | 1.503 |  | 0.26938 |  | Б
Таблиця 2
Серія вимірювань № п/п | Еталонне значення | Розраховані параметри
|  | q | Середнє для серії оп.1/оп.2 | Внутрішньо- серійне стандартне відхилення S | Спільне середнє двох операторів | Міжсерійне середнє квадратичне відхилення SB | Середньоквадратичне відхилення результатів в умовах внутрішньолабораторної відтворюваності SR | Границя внутрішньола-бораторної відтворюваності R | Оцінка показника правильності (відхилення результату, В) |  |  |  | 64.8021 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0
64.8021
Результати вимірювання оператора 1 | [10 empty] | X | Y |  |  | 6: L1=; 2: 0
0.029 | [14 empty] | 6: L2=; 2: 0
1 | 0.029 | 0.016 | Серія 1 |  | 45.833 | 0.0054772 | 26.4525 | 57.635 | Серія 1 |  | 1 | Серія 1 | 64.788 |  | 6: L3=; 2: 0
2 | 0.029 | 0.016 | 45.828 | 64.788 |  |  |  |  | 45.799 |  |  |  | 0 |  | 6: L4=; 2: 0
3 | 0.029 | 0.016 | Серія 2 | [5 empty] | Серія 2 |  | 2 | Серія 2 | 64.8021 |  | 6: L5=; 2: 0
4 | 0.029 | 0.016 | 45.838 | 64.8021 |  |  |  |  | 45.809 |  |  |  | 0 |  | 6: L6=; 2: 64.8021
5 | 0.029 | 0.016 | Серія 3 | [5 empty] | Серія 3 |  | 3 | Серія 3 | 64.788
6 | 0.029 | 0.016 | 45.828 | 64.788 |  |  |  |  | 45.799 |  |  |  | 0
Результати вимірювання оператора 2 | [10 empty] | 4 | Серія 4 | 64.8021
0.029 | [12 empty] | 0
1 | 0.029 | 91.64 | Серія 4 | [5 empty] | Серія 4 |  | 5 | Серія 5 | 64.788
2 | 0.029 | 91.66 | 45.838 | 64.8021 |  |  |  |  | 45.809 |  |  |  | 0
3 | 0.029 | 91.64 | Серія 5 | [5 empty] | Серія 5 |  | 1 | Серія 6 | 64.8021
4 | 0.029 | 91.66 | 45.828 | 64.788 |  |  |  |  | 45.799
5 | 0.029 | 91.64 | Серія 6 | [5 empty] | Серія 6
6 | 0.029 | 91.66 | 45.838 | 64.8021 |  |  |  |  | 45.809
Перевірка рівності дисперсій в серіях за критерієм Кохрена.
1) середньоквадратичне відхилення збіжності:
|  |  |  | = | 64.795
2. Границя збіжності (допустиме розходження між результатами паралельних визначень):
|  |  |  | = | 179.4822
3. Спільне середнє |  |  |  |  | 4. Міжсерійне середнє квадратичне відхилення
|  | 45.833 | Б |  |  |  | 0.0054772
5. Середньоквадратичне відхилення результатів в умовах внутрішньолабораторної відтворюваності
|  |  |  | = | 26.4525 |  |  | Значення еталона
Розширена невизначеність еталона
6. Границя внутрішньолабораторної відтворюваності
|  |  |  | = | 57.635
8 Оцінка систематичної похибки
[6 empty] | 45.804 | Б
9 Значимість систематичної похибки в порівнянні з випадковим розкидом результатів за критерієм Ст’юдента:
|  |  |  | 19990.5045 | ≤ | 2.5706 | коефіцієнт Ст’юдента
для числа ступенів свободи
Значимість систематичної похибки в порівнянні з випадковим розкидом результатів за критерієм Ст’юдента є Значною, збіжність результату НЕ задовільна | [13 empty] | 0
Значимість кофіцієнта кореляціі між даними вимірювань двох операторів. Оцінка внутрішньолабораторної відтворюваності (оператор1, оператор2), (результати в табл.2)
Діапазон |  |  | 0.029 |  |  |  |  | Б
Коефіцієнт кореляції, r (між двома масивами значень оператора1 та оператора2) | [7 empty] | 0.9987
Оцінка внутрішньолабораторної відтворюваності (оператор1, оператор2) |  |  |  |  | ≥ |  | Коефіцієнт стьюдента при t0,95(n-2)
33.9352 | [6 empty] | 2.5706
Відтворюваність ЗАДОВІЛЬНА