ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

## Розрахунок п'єзоелектричного перетворювача

Кількість електрики, що виникла на площинах пластини при прикладенні однорідної розтягуючої (стискаючої) сили, знаходять за таких умов.

- Сила F направлена вздовж електричної осі:

|  | (5.1) |
| --- | --- |

- Сила Fx направлена вздовж механічної осі:

|  | (5.2) |
| --- | --- |

де Q – електричний заряд, Кл; Fx, Fy – сили, що діють перпендикулярно до оптичної осі пластини, Н; Sx, Sy – площі поверхонь, перпендикулярних до відповідних осей; k1 – п'єзоелектрична стала (для кварцу 2,14(10-12 Кл/Н).

В п'єзоелектричних приладах звичайно вимірюють не заряд Q, а напругу U, яка розвивається на ємності, що утворена обкладками пластини:

|  | (5.4) |
| --- | --- |

де С – власна ємність п'єзопластини;

|  | (5.5) |
| --- | --- |

(=(k(0, де (k =3,5 – діелектрична стала для кварцу; Sx, d – відповідно площа та товщина-поверхні пластини; (0 – діелектрична стала вакууму (8,85(10-12 Ф/м).

Підставивши в формулу (5.4) значення С і Q (з формул (5.1) і (5.5)), дістанемо значення напруги, яка виникає в пластині в момент прикладення сили:

|  | (5.6) |
| --- | --- |

В реальних умовах перетворювач вмикають в спеціальні вимірювальні схеми, а тому паралельно його власній ємності С будуть ввімкнені ємності, наприклад, вхідного кола підсилювача Свх, з’єднувального кабелю Ск. В цьому разі напруга, яку розвиває перетворювач, зменшиться і згідно з формулою (8.4) становитиме

|  | (5.7) |
| --- | --- |

З (5.7) випливає: щоб отримати максимальну напругу і найбільшу чутливість, слід прагнути до того, щоб кожна з складових сумарної ємності була якомога меншою.

Основна трудність при вимірюванні напруги – її безперервний спад у часі через витікання заряду з пластин. Розглянемо це явище, дослідивши принципову схему п'єзоелектричного приладу для вимірювання сил (рис. 15, а). Через електроди, заряджені від’ємним зарядом, грані з'єднуються з підсилювачем.

Ємність С( між частиною перетворювача, що несе заряд, і землею містить такі складові:

– ємність між гранями кварцової пластини С;

– ємність з'єднувального кабелю Ск;

– вхідна ємність підсилювача Свх.

Рис. 15. Принципова (а) та еквівалентна (б) схеми 
п'єзоелектричного приладу для вимірювання сили

Опір R( складається з таких компонентів:

– поверхневий та об'ємний опори кварцу R;

– опір ізоляції з'єднувального кабелю Rк;

– вхідний опір підсилювача Rвх.

Зазначену схему можна звести до еквівалентної схеми (рис. 15, б), що складається з конденсатора С(, розряд якого через опір R( можна розглядати як витік заряду пластини п'єзоперетворювача.

Приклад 8.1. Визначити напругу між обкладками кварцового п'єзоелектричного перетворювача, якщо діє сила F=1 кгс=9,81 Н, площа пластини Sx=5 см2=5(10-4 м2, а її товщина d=0,5 см=0,005 м.

Розв'язання. Ємність п'єзоелектричного перетворювача

Необхідна напруга

Проте ця напруга не може бути безпосередньо виміряна приладом, який споживає потужність, оскільки він розряджатиме п'єзоелемент навіть в процесі створення зарядів. Тому напруга, що знімається з п'єзоперетворювача, звичайно подається на спеціальну електронну лампу з малою вхідною ємністю і надзвичайно великим вхідним опором. Принципову схему такого підключення показано на рис. 16. Зі схеми бачимо, що паралельно пластині п'єзоперетворювача приєднано ємність вимірювальної схеми Ссх, яка складається з ємності з’єднувального дроту (відносно заземленої схеми) і вхідної ємності підсилювача.

З врахуванням шунтуючого впливу ємності Ссх напруга, яка знімається з п'єзоперетворювача, буде дорівнювати

|  | (5.11) |
| --- | --- |

Рис. 16. З'єднання п'єзоперетворювача з входом підсилювача

Приклад 8.2. Визначити напругу, що знімається з п'єзоперетворювача, за даними, наведеними в прикладі 8.1, якщо ємність схеми Ссх = 4(10-12 Ф.

Розв'язання.

Наявність шунтуючої ємності приводить до значного зниження сигналу, що знімається з п'єзоелемента.

Приклад 8.3. Визначити напругу, що виникає між обкладками п'єзоелектричного перетворювача з розмірами, наведеними в прикладі 8.1, за такої умови: тиск Fx, який діє на його гранях, дорівнює 10 кгс/см2=9,81(105 Н/м для випадку Сcx=0. Обчислити значення Сcx, при якому напруга, що знімається з п'єзоперетворювача і подається на вхід підсилювача, не перевищує 8 В.

Розв'язання. При Сcx=0 напруга

Необхідне значення Ссх при U=8 В визначимо з (8.11):